일 시	2015. 03. 11	장소	진단검사의학과
참석자	이강영,채수운,노일권,서은주,신정철,류해강,김기신,김민호,오남영,전철,정하나
❍ 안건 : 시약(혈액)냉장고 및 자동염색기 장비 결정 회의
❍ 회의내용 ◦ 진단검사의학 검사의 정확성과 신되성 양질의 의료서비스 제공으로 하고자 현재 결핵 검체 증가와 항산성형광염색이 절실히 필요하고 시약 및 혈액제제의 적정 보관과 관리를 위하여 구매하고자 하는 장비의 결정이 중요함 ◦ 결정 장비 내용 1. 시약(혈액)냉장고 - 시약(혈액)냉장고 신규로 구입하여 시약 적정관리 - 혈액제제의 신선관리에 온도유지가 필수적이며 신뢰할 수 있는 기기 결정 - 정전시 알람 기능 내장으로 시약관리를 할 수 있는 장비 - 응급상황 발생에 따라 신속히 대처할 수 있는 시약(혈액)겸용 냉장고 필요 2. 자동염색기 - 자동염색 시간 단축과 무해 시약을 사용할 수 있는 제품 - 항산성염색과 형광염색을 동시에 처리가 가능한 제품 - 분사식 염색으로 염색성이 탁월한 제품 - 사용자가 간단하게 조작 관리가 가능한 제품 - 사용중 시약 부족으로 에러가 발생치 않도록 잔량 알림 기능
❍ 회의결과 ◦ 시약(혈액)냉장고 - BBR-1250 장비가 크기 및 사양등이 구매 결정에 있어 적합한 기능과 성능이 갗주어져있어 시약(혈액)적정관리에 적절함 ◦ 자동염색기 - 자동염색기는 국내 대학병원 및 의료기관에서 주로 많이 사용하는 장비로 성능 및 A/S가 높은 인지도가 있음 - 7722 제품은 최신 장비로 고사양의 성능과 정확한 결과물을 얻을 수 있는 제품으로 보여짐
❍ 회의 참여자 명단 과장 이강영 팀장 채수운 과원 노일권 서은주 신정철 류해강 김기신 김민호 오남영 전철 정하나

진단검사의학과 장비구매 결정 회의(안)

자동염색기 결정 회의

Ⅰ		결정 필요성

□ 회의안건 :『슬라이드 자동염색기』의 결정

□ 결정 장비의 사양 필요성능

- 결핵 검체량 증가와 관련, 항산성(AFB)형광 자동염색이 필요하며,

- 염색시간을 단축하고, 재현성이 우수한 표준·자동화된 염색기기를 도입하여 검사결과의 정확도 제고가 필요한 바, 자동염색기 구매가 필요함.

Ⅱ		결정 장비 기준사양

□ 장비 결정 대상

- 결정 대상 물품 목록과 장비 사양은 아래와 같다.

○ 구매대상 물품구성

물품명	품목	수량	비고
자동염색기	Main Unit	1 Set
	Slide Carousel	1 ea/30slide
	Drain tube	1 ea
	Fluorescence of Decolorizer Con	1 bottle
	Methylene Blue Reagent	1 bottle
	Auramine/Rhodamine	1 bottle
	Nozzle Cleaning Solution	1 bottle
	Nozzle Maintenance Kit	1Kit
	5L D.W Bottle	1 bottle
	User Manual	1ea

○ 결정 장비 기준사양

구 분	기준사양
1. 염색방법 2. 검체,시약 추적관리 3. 슬라이드 장착능력 4. 세척기능 5. 교차오염 6. 손쉬운 사용법 7. 슬라이드 건조기능 8. 시약 부족시 알람기능	-분사식 염색 -바코드스캐너를 통한 관리(추가선택사항) -12 or 30 슬라이드 -자동세척기능 -노즐을 통하여 항상 신선한 시약을 사용하고 분리된 슬라이드에 염색하므로 교차오염이 없다 -사용자가 간단하게 프로그램을 선택하여 염색할 수 있다 -고속(950 rpm)으로 물기를 씻어 낸다 -각 시약의 잔량이 부족한 경우 알려주는 기능 탑재

Ⅲ		수입(특정)제품 선정 사유

□ 선정 필요 성능

- 분사식 염색법으로 시약소모량이 적으며, 노즐을 통하여 항상

새 시약이 분주되므로 검체간의 교차오염이 없음

- 사용의 편리성(염색 프로그램 선택) 및 950rpm의 고속회전

으로 빠른 건조가 가능하며, 시약부족 알람기능 탑재

- 자동세척이 기능이 있는  Wescor社(U.S.A)의 Vapro7722 제품이      적정하다고 판단됨.

시약(혈액)냉장고 결정 회의

Ⅰ		결정 필요성

□ 회의안건 :『시약(혈액)냉장고』의 구매 필요성

□ 결정 장비의 사양 필요성능

- 시약 및 혈액제제 보관 관련, 신규 구매가 필요하며,

- 시약 및 혈액제제 적정량 보관이 가능하고, 적정온도 유지 및         관리기능이 최적화되어 있고, 정전 시 알람 기능이 있으며,

시약 및 혈액보관 겸용 냉장고로 응급상황 시 대처가 필수적임.

Ⅱ		결정 장비 기준사양

□ 장비 결정 대상

- 결정 대상 물품 목록과 장비 사양은 아래와 같다.

○ 결정대상 물품구성

물품명	품목	수량	비고
시약(혈액)냉장고	시약(혈액)냉장고 본체	1 조
	컴퓨터 연결 케이블	1 조
	냉장고 운용 통합 프로그램 CD	1 조
	Thermo type 기록용지	1년 치
	냉장고 운용 설명서	1 조
	의료기기 수리업 허가 신고증	1 조
	식품의약품안전청 제조품목허가서류 및 KGMP 적합인증서	1 조

○ 결정 장비 기준사양

구 분	기준사양
1. 온도범위 2. 규격 3. 용량 4. 재질 5. 선반 6. 냉장실 조도 7. 자동제기 8. 컴퓨터 연결 시스템 9. 온도기록장치 10. 냉동기 11. 응축기 12. 냉매 13. 액상폴리우레탄발포 14. 라지에다과열 T/C 15. 도어 16. 도어히터장치 17. 제상장치 18. Caster 19. 전원 20. Warranty	-2℃~8℃(소수점 단위 표시 ±0.1℃) -내부 680*1,370*1,450mm(D*W*H) 외부 800*1,500*1,950mm(D*W*H) -1,350 Liter -(내․외부) Stainless Steel -서랍식 Stainless 선반 12개 -형광등(사용자 임의 ON/OFF) -L.C.D Control-5가지 알람기능 -Computer 연결 모든 정보의 input과 output이 가능하며 작동 이상시 최소 3명에게 문자메시지로 이상 상황 통보(최대 25일 온도기록 저장) -Thermal Printer(알람내용도 기록 가능) -220v*1Ph*1/2Hp -핀튜브 코일형 -R-134a -65mm -알미늄후레일 3중 폐아그라스 무정전용 -내장 -자동제상장치 -후드마스터 2개, 로라2개 -220v,60hz,1Ph -3년