[붙임 3]

구 매 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목번호 Item No.	관세분류번호 HSK No.	정부물품분류번호(8자리) Korean Government Commodity Classification Code(eight-digit)	품 명 Description	단위 Unit	수량 Q'ty
	9027-80-1000	41113315	총유기탄소측정기	System	2

Ⅰ.  Feature

1.   현장에서 채취한 시료를 시간 지체없이 곧바로 현장에서 분석이 가능하며, 정수장 공정별 원하는 위치에 직접 연결하여 실시간 온라인 수질 모니터링도 제공가능 또한 오토샘플러를 연결하여, 실험실에서 많은 양의 시료분석용으로도 사용.

2.  초순수, 정제수, 음용수, 원수, 폐수 시료에서 총유기탄소 (TOC), 총탄소, 무기탄소를 동시에 높은 정확도로 수질 분석.

3.  유기물을 자외선과 산화시약을 사용하여 산화하여 이산화탄소를 생성.

4.  이산화탄소는 고감도 이산화탄소 선택적 막을 이용한 전도도 방식으로 측정되며, 외부에서 별도의 가스나 시약공급을 필요로 하지 않음.

5.  운영이 간편하며 특히 유지보수가 거의 필요 없어 어려운 교육이나 화학적 지식이 없이 운영이 용이하고, 일년 한 번 캘리브레션에도 안정적 사용가능

6.  측정법: 미국 EPA의 ASTM에 정수장, 수질분석용으로 등재 및 USP와 EP에서도 정제수와 주사용수 분석용으로 등재.

7.  10Kg 이하의 가벼운 무게로 원하는 곳으로 손쉽게 이동(Portable), 설치하여 연속측정이나 개별 측정이 가능.

Ⅱ. Configurations of Goods

1.  Total Organic Carbon Analyzer Mainframe                       1 set

1) 시료주입부

2) 주사기펌프부

3) 순수부

4) 자외선램프부

5) 측정부

6) 터치스크린운영부

7) 온라인분석용주입부

8) USB 장착부

9) 출력부

10)자동화기능

2.  자동시료주입기                                     1 set

3.  데이터처리기                                       1 set

Ⅲ. Performance and Specification

1.  Total Organic Carbon Analyzer Mainframe

- 분석범위 : 0.03ppb to 50,000ppb

- 정밀도 : < 1% RSD

- 정확도 : +/- 2%

- 보정 : Typically stable for 12 months

- 분석시간 : 2 minutes

- 분석가능시료온도 : 5 ∼ 95 ℃

- 분석가능시료압력 : Up to 100 psi

1) 시료주입부

- 튜브식 정량펌프

2) 주사기펌프부

- 2개의 시약 주임 : 6M 인산, 15% 과황산암모늄

- 2개의 주사기 펌프

- 서보모터나 보드 없이 가동

- 솔레노이드밸브

3) 순수부

- 이온교환수지컬럼

- 순환펌프

- 순수저장용기

4) 자외선램프부

- 용융실리카튜빙

- 수은램프

5) 측정부

- 석영 전도도 셀

- 이산화탄소 선택적 투과막

- 티타늄재질의 전달부

- 온도계

6) 터치스크린운영부

- 컬러터치스크린을 통해 손쉽게 장비를 가동하고 보정도 할 수 있으며 그래프화하여 결과값을 실시간으로 볼 수도 있다

_ 수질변화 경향을 테이블이나 그래프 형식으로 볼 수 있으며 실시간이나 운영자가 보고자 하는 기간동안의 데이터만을 볼 수도 있다

- 소모품의 남은 수명을 점검할 수 있다

7) 온라인분석용주입부

- 외부 표준물이나 시료를 손쉽게 도입함

- 보정, 밸리데이션, 시스템 적합성 테스트 용 표준물을 온라인측정라인에서 장비를 분리하거나 시료도입부를 변경하지 않고도 주입할 수 있다

- 수질정수라인 외에 별도 지점의 TOC 분석을 가능하게 한다

8) USB data access

- 분석을 멈추지 않고 데이터를 USB 카드를 통해 다운로드 받을 수 있다

- 데이터 파일은 별도의 소프트웨어 없이 엑셀에서 볼 수 있다

- 데이터 히스토리, 시스템세팅값, 보정값, 경고나 에러메세지 등을 출력할 수 있다

- 시스템복구나 펌웨어업그레이드를 입력할 수 있다

9) 입/출력부

- 4-20mA output (3)

- Alarm output (4)

- USB port (2)

- Binary input (1)

- Ethernet

10)자동화운영

- 보정자동화

- 검증자동화

- 분석결과 리포트 자동화

- 시약주입량조절 자동화

2.   자동시료주입기

- 4축으로 움직이는 무작위시료접근기능

- 5개 표준물 용 랙

- 40ml vial은 63개까지 장착 가능

- 소프트웨어

:  1. 샘플 시퀀스나 분석 반복 회수, 시약 주입량 등을 윈도우 환경에서 쉽게 셋업 할 수 있다.

2. 바이알 설정 창에서는 방법이나 순서 등을 설정할 수 있다

3. 분석방법과 결과값은 엑셀같은 스프레드시트에서 포맷을 변경하여

활용할 수도 있다.

4. 분석방법은 순쉽게 다운로드 할 수 있다

3.  Data system

- CPU : Core 2 Dual E8500 3.16GHZ DUAL

- RAM : 2 GB DDR2 800

- HDD : 500GB

- VGA : GEFORCE 9300 256MB

- ODD : Super-multi S-ATA

- LAN : INTEL 1Gigabit

- SOUND & SPKER & Multi Tap

- OS : Korean WIN XP_H

- LCD moinitor

- laser printer

4. Accessories

- Resin Bed    1kit

- UV Lamp     1ea

- Oxidizer cartridge     1ea

- Acid cartridge     1ea

- 40mL EPA grade vials, 72/kit      1kit

Ⅳ. Remarks

1.  보증기간 :  1년

2.  설치, 자동, 시험운전은 입찰자에 의해 최종 사용장소에서 수행.