규     격     서

【 수질자동측정기 제작 구매 설치 】

2023. 3.

서울특별시상수도사업본부

(급수운영과)

-    목          차    -

Ⅰ. 일반규격서	Ⅱ. 특별규격서	Ⅲ. 제작규격서
1. 목 적 2. 적용범위 3. 관계법령 등의 준수 4. 공급조건 5. 책임한계 6. 특허관계 7. 성능보증 8. 보안유지 9. 공공에 대한 책임 및 의무 10. 시설보호 11. 사용자재 12. 제작납품 13. 운영교육 14. 자격조건 15. 납품기한 16. 이의해석 17. 기타사항	1. 사업개요 2. 구축내용 3. 현장조사 4. 기술검토 5. 수질연속자동측정기 선정 6. 사양변경 7. 제출서류 8. 공정관리 9. 기기배치 10. 수질연속자동측정기내 배선 11. 설치사양 12. 설치검사 13. 시운전 및 정도검사 14. 납품완료 15. 유지보수 16. 준공도서 17. 제작과정 입회 18. 하자보증	1. 일반사항 2. 기기사양 3. 수질연속자동측정기 외함 4. 기타사항

Ⅰ. 일 반 규 격 서

Ⅰ-1. 목    적

(1) 본 규격서는 서울특별시 상수도사업본부에서 발주하는『수질자동측정기 제작 구매설치』의 사용되는 기자재에 대한 공통 사항으로서 물품을 안전하게 제작 구매 설치하기 위한 일반적인 사항을 규정하는 데 그 목적이 있다.

(2) 수질자동측정기란 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온)

수질연속자동측정기와 디지털수압계, 전송장비 및 외함 등의 구성품으로 만들어진 제품(이하 “측정기반”으로 명칭)을 설치하여 프로그램 작업 및 통신작업 등을 수행하여 본부 무선통신시스템으로 전송하는 것을 말한다.

Ⅰ-2. 적용범위

계약상대자는 별도의 지시가 없는 한 이 규격서의 규정은 수질자동측정기의 설계, 제조, 구매, 운반, 설치 시험운전 및 기술지원 등에 대하여 다음 사항들이 모두 적용되며 특기사항 및 도면에 명기되어 있지 않은 사항은 모두 본 규격서에 의한다.

(1) 신규 측정기반 운반

(2) 규격서에 규정된 품목의 설계, 제조, 구매, 운반, 설치, 시험운전

(3) 신규 설비의 연결, 시험 및 조정

(4) 운전유지보수를 위한 기술지도 및 교육

(5) 이 규격서에 규정된 품목의 보증기간

(6) 하자보수 및 기타 계약서에 명시된 사항

(7) 설치완료 후 정도검사를 실시하여야 하며, 정도검사 수수료는 설계서에 반영되었음

Ⅰ-3. 관계법령 등의 준수

(1) 계약상대자는 제작에 관련되는 관련 법령을 준수하고 제작의 원활한 진행을 계획하여 법령에 의거 운영 적용은 계약상대자가 책임진다.

(2) 제작, 시험운전 등의 작업공정에 다음의 관련법령을 적용하여 제작하여야 한다.

1) 전기사업법 및 같은 법 시행령, 시행규칙

2) 전기공사업법 및 같은 법 시행령, 시행규칙

3) 정보통신공사업법 및 같은 법 시행령

4) 소방시설공사업법 및 같은 법 시행령, 시행규칙

5) 전기용품안전관리법 및 같은 법 시행령, 시행규칙

6) 소프트웨어진흥법 및 같은 법 시행령, 시행규칙

7) 산업표준화법 및 같은 법 시행령, 시행규칙

8) 한국산업규격(K.S)

9) 전기설비기술기준 및 통신설비 기술기준

10) 내선규정 및 배전 규정

11) 한국전력공사 전기공급약관

12) IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)

13) ISO(International Organization for Standardization)

14) NEMA(National Electrical Manufacturers Association)

15) IEC(International Electrotechnical Commission)

16) ISA(Instrumentation, Systems, and Automation Society)

17) 기타 관계법령

(3) 본 제작 구매품에 대한 설계도서 등이 상기 관계 법령과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계법령에 따라 제작하여야 하며 제작기간 중 관계법령이 개정될 경우에는 개정된 법령에 따라야 한다.

Ⅰ-4. 공급조건

(1) 본 측정기반에 공급되는 모든 설비는 아래 조건에서 운영할 수 있도록 설계, 제작, 설치되어야 한다.

1) 표    고: 해발 1,000m 이하

2) 상대습도: 80% 이하

3) 주변온도: 옥내형(-15℃ ~ +40℃), 옥외형(-25℃ ~ +40℃)

(2) 측정기반의 내부 구성품은 동일한 모델 및 형식승인 제품으로 통일한다.

(3) 측정기반은 대부분 옥외 등에 설치하므로 사전에 안전문제 등을 검토하여야 한다.

Ⅰ-5. 책임한계

본 사업은 물품 제작설치에 부수되는 제반시설의 조사, 계획, 제작, 공급, 설치, 시험을 시행하는 사업으로서 설비의 제 기능의 발휘와 운영에 있어 당연히 필요하고 부수되어야 한다고 인정하는 전체 세부사항에 대하여 계약상대자는 감독원의 지시에 따라 빠짐없이 시행하여야 한다.

Ⅰ-6. 특허관계

본 시스템을 구축함에 있어 특허, 실용실안, 소프트웨어 등의 모든 지적재산권의 분쟁에서 우리 발주처는 면책되고 그 분쟁의 책임을 계약상대자가 지며, 상기 지적재산권은 향후 시스템의 유지 보수나 증설에 제한 없이 사용할 수 있어야 한다.

Ⅰ-7. 성능보증

계약상대자는 본 계약에 따라 수행한 기자재의 제작에 대하여 충분한 기술 검토 후  제작도면 승인을 요구하여야 하고 기자재의 성능에 대해서는 계약상대자가 모든 책임을 지며, 만약 규격서의 불합리성으로 성능보장이 어려울 경우 계약상대자는 지체 없이 별도의 대안을 제시하여야 한다. 단 제시된 대안은 당초 기자재의 성능 이상이어야 한다.

Ⅰ-8. 보안유지

계약상대자는 우리본부의 보안관련 규정 및 제반 관계법령에 따라 보안규정을 숙지하고 이를 준수하도록 종사자에게 수시로 교육을 실시하여 사업시행 과정의 보안을 유지하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임을 계약상대자가 진다.

Ⅰ-9. 공공에 대한 책임 및 의무

(1) 법률 준수 및 인·허가 사항

1) 계약상대자는 본 수질자동측정기 제작설치 및 준공에 관련하여 각종 인·허가 사항을 포함한 모든 법규 등을 준수하여야 하며, 이로 인하여 제작설치가 지연될 우려가 있는 개소는 공사를 원활하게 추진할 수 있도록 조치하여야 한다.

2) 계약상대자는 발주자의 명의로 인·허가를 하여야 할 사항이 발생되면 원활한 업무수행을 위해 인·허가 업무에 최대한 협조와 지원을 해야 한다.

(2) 안전관리

1) 계약상대자는 계약기간 중에 있어서 항상 세심한 주의를 하고 산업안전보건법 등을 준수하며, 공중 및 종업원의 안전을 위한 교육을 실시하여야 한다.

2) 계약기간 중에는 소요되는 인원을 배치하고 현장내의 정리, 정돈 및 보안을 위해 노력하여야 한다.

3) 중요한 공작물에 근접하여 시공하는 경우는 미리 보안상 필요한 조치, 긴급시의 응급조치 및 연락 방법 등에 대해 발주처와 협의하고 이것을 엄수하여야 한다.

4) 현장에 일반의 출입을 금지할 필요가 있을 경우에는 발주처의 승인을 얻어 그러할 수 있다.

(3) 재산 및 인명에 대한 책임

1) 계약상대자는 계약상대자 자신이나 대리인 또는 고용인의 태만, 부주의로 인해 발생될 수 있는 인명사고와 손상에 대하여 책임을 져야 하며, 공사를 완료한 후 발주자에게 인계할 때까지 공사로 인해 발생하는 일체 직접 또는 간접적인 손해배상 청구에 대해서도 책임을 져야 한다.

2) 계약상대자는 공사로 인하여 다른 사람들의 재산을 손상시키거나 권리를 침해하였을 때에는 피해자들에 대한 손해배상을 책임져야 한다.

Ⅰ-10. 시설보호

물품 설치 중 기존 시설물(토목, 건축, 전기, 통신, 설비 등)을 손상, 오염시키거나 파손하였을 경우 계약상대자가 책임지고 원상복구 또는 배상하여야 한다.

Ⅰ-11. 사용자재

국내 생산자재로 KS 규격품을 원칙으로 한다. KS 규격품이 없을 경우 이와 동등 이상의 최상의 상품을 사용하여야 하며 사전에 감독관의 승인을 받아야 한다.

(1) 모든 구성품은 도면 및 규격서와 일치하는 제품이어야 한다.

(2) 전기설비·통신설비에 사용되는 자재로서 전기안전관리법에 적합한 제품을 사용해야 한다.

(3) 모든 설비는 해충, 먼지 등 이물질로 인한 오염이 방지되어야 하며 전기 또는 회전부 접촉 등으로 인한 안전사고가 발생되지 않는 구조이어야 한다.

(4) 각 구성품은 계통 내에서의 기능 및 계기번호를 표시하여야 한다.

(5) 납품되는 자재는 모두 신품이어야 하고, 시료수 및 배관, 이음부는 수도용 및 배수용으로 설치해야 한다.

Ⅰ-12. 제작납품

(1) 모든 제작품은 공장에서 자체시험을 실시하여 이상 없이 단위별로 완전 조립상태에서 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 하며, 현장 여건상 완전 조립상태에서 납품이 불가능할 때에는 분해하여 납품 후 계약상대자가 책임지고 재조립하여야 한다.

(2) 감독관이 지정하는 장소에 일괄 납품하여야 하며, 설치완료 후 감독관의 입회하에 시험운전을 실시하여야 한다.

Ⅰ-13. 운영교육

(1) 계약상대자는 발주처 관리 인력의 효율적인 유지 관리 및 운용, 보수를 위하여 교육에 관한 세부계획을 수립하여 본 제작 설치품에 대한 기술교육을 실시하여야 한다.

(2) 교육내용

1) 수질자동측정기에 대한 유지관리 및 운영방법

2) 이상발생시 복구방법 및 긴급 조치사항

3) 기타 운영 및 유지관리에 필요한 기술적 사항

Ⅰ-14. 자격조건

「정보통신공사업법」제14조에 의거 정보통신공사업 면허 소지업체

Ⅰ-15. 납품기한

본 물품의 납품기한은 계약일로부터 180일로 하며, 기간 내 설계, 제작, 납품, 시운전 및 정도검사를 완료한다.

Ⅰ-16. 이의 해석

본 규격서에 명시되지 않은 불명확한 사항에 대해서는 관계법규 및 기술 기준령에 준 하되 사업소의 해석과 의견을 사전에 확인하여야 한다.

Ⅰ-17. 기타사항

(1) 본 수질자동측정기의 사양에 제시되지 않은 사항이나 당연히 도면에 표기되어야 할 사항이 누락된 경우 계약물품의 목적달성을 위하여 계약상대자 부담으로 납품하여야 한다.

(2) 구매내역 물량과 실제시공 물량은 동일하여야 하며 부족 시공 시 정산하여야 한다.

Ⅱ. 특 별 규 격 서

Ⅱ-1. 사업개요

본 규격서는 수질자동측정기 신규 설치에 대한 설계, 제작, 검사, 설치 및 시운전 등에 관한 기술시방서로서 각 설비의 운전, 유지관리 등에 있어서 신속하고 정확한 조치로 최적의 운영시스템을 유지하는데 목적이 있다.

Ⅱ-2. 구축내용

(1) 기존 측정기반 철거, 운반 및 교체 설치: 18식

1) 기존 배수지 지점 교체 설치: 1항목 탁도계 설치 1식

2) 그 외에 지점 교체 설치: 5항목 수질자동측정기와 수압계 설치 16식(

(2) 신규 측정기반 설치: 4식

1) 5항목수질자동측정기와 수압계 별도 설치

(3) 세부 설치 지점 내역

연번	지 점	신규여부	위치		항 목
			실내	실외
1	한강초등학교	교체		○	5항목수질자동측정기와 수압계 1식
2	송죽원	교체		○	5항목수질자동측정기와 수압계 1식
3	경성고등학교	교체		○	5항목수질자동측정기와 수압계 1식
4	화곡배수지	교체		○	5항목수질자동측정기와 수압계 1식
5	국립국어원	교체		○	5항목수질자동측정기와 수압계 1식
6	응암배수지	이전		○	지금(배)에서 이전 설치
7	논현초등학교	교체		○	5항목수질자동측정기와 수압계 1식
8	상도배수지유입	교체		○	측정기측정기(탁도계) 1식
9	매헌초등학교	교체		○	5항목수질자동측정기와 수압계 1식
10	등서초등학교	교체		○	5항목수질자동측정기와 수압계 1식
11	등양초등학교	교체		○	5항목수질자동측정기와 수압계 1식
12	물새어린이공원	교체		○	5항목수질자동측정기와 수압계 1식
13	가인초등학교	교체		○	5항목수질자동측정기와 수압계 1식
14	공덕초등학교	교체		○	5항목수질자동측정기와 수압계 1식
15	백산초등학교	교체		○	5항목수질자동측정기와 수압계 1식
16	수유3동	교체		○	5항목수질자동측정기와 수압계 1식
17	용암초등학교	교체		○	5항목수질자동측정기와 수압계 1식
18	명일초등학교	교체		○	5항목수질자동측정기와 수압계 1식

※ 설치지점 및 설치수량은 협의과정에서 변경될 수 있음.

Ⅱ-3. 현장조사

(1) 계약상대자는 계약 후 현장조사를 실시하여 물품의 제작, 운반, 분해, 조립, 설치에 필요한 제반사항을 검토한 후 제작에 착수하여야 한다.

(2) 현장실사에 필요한 사항은 다음과 같으며 이에 국한하지 않는다.

1) 기존 시스템 구성현황

2) 각 기기의 사용전원 및 배치 공간

3) 신설배관 및 배선경로

4) 기존 시스템과의 인터페이스 방안

5) 무단수 시공을 위한 계측기기 신설 방안

(3) 수질자동측정기의 규모, 특성 등에 대한 사전조사를 실시한 후 유지·운영관리 사항을 충분히 반영하여 설치하여야 한다.

(4) 타 공종과 관련된 사항에 대해서는 사전에 관련자와 충분히 협의하여 물품을 제작하여야 한다.

Ⅱ-4. 기술검토

(1) 계약상대자는 설치목적에 부합되는 최상의 시스템이 도입되도록 아래 조건을 충분히 반영하여 설계, 제작하여야 한다.

1) 수질자동측정기는 기존 운영설비에 대한 연계성 및 호환성과 시스템의 효율적 운영관리 측면에 관한 사항을 사전에 검토 반영하여야 한다.

2) 수질자동측정기의 효율적 관리를 위해 본부에서 각종 설비에 대한 종합적인 감시가 가능하도록 제작하여야 한다.

3) 시설의 일부에 고장이 발생하더라도 전체시설이 작동불능 상태를 초래하지 않는 구조이어야 하며, 모든 기기는 높은 신뢰도의 제품으로 선정하여 설치하여야 한다.

Ⅱ-5. 수질자동측정기 제작구매 설치의 기기 선정

(1) 수질자동측정기에 사용되는 기기는 설치지점이 근무인원이 상주하지 않는 배수지, 공원, 도로 등에 위치함으로 안정적 운영이 입증된 기기를 선정하여야 한다.

1) 수질연속자동측정기는 국립환경과학원 고시「환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시」에 따라 형식승인을 득한 측정기를 사용하여야 하며, 사전에 형식승인서류를 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 유지관리 소모품이 안정적으로 공급될 수 있는 수질연속자동측정기 공급사를 선정하여야 한다.

3) 하자기간 이내에 측정기반 구성품의 비정상 가동 시 수리가 불가능할 경우, 소모품 공급중단으로 운영이 불가능할 때에는 기존 제품과 동등하거나 이상의 신제품으로 교환하는 등 계약상대자가 모든 책임을 진다.

Ⅱ-6. 사양변경

(1) 납품되는 수질연속자동측정기의 성능향상을 위하여 측정기 외함의 형태 및 규격은 변경될 수 있으며, 감독관에게 도면, 설계도, 변경 사유를 제출하여 승인을 득하고 시행하여야 한다.

(2) 경미한 위치변경, 배선변경 등은 감독관의 승인에 따라 변경할 수 있다.

Ⅱ-7. 제출서류

계약상대자는 설계도서를 기본으로 계약 후 제작 승인 도서를 감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 하며 납품과 동시에 유지 관리 및 보수에 필요한 최종 사양 및 도면, 관련 자료를 제출하여야 한다.

(1) 계약상대자는 계약일로부터 15일 이내에 아래의 승인도서("승인신청용" 표기)를 발주처에 제출하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다.

1) 공정계획표--------------------------------------------------------------------- 3부

2) 기기 제작 지침서 및 관련도서 ---------------------------------------- 3부

3) Connection Diagram 및 계통도 --------------------------------------- 3부

4) 단선도, 삼선도, Sequence도 --------------------------------------------- 3부

5) 판넬 및 기기외형도(정면도, 측면도, 내부배치도 등) ------------ 3부

6) 카탈로그 ----------------------------------------------------------------------- 3부

(2) 승인신청용 기기 제작지침서 및 관련도서를 검토한 결과 기기사양(모델명), 도면 및 관련자료 등의 미비로 승인이 불가한 경우에는 계약상대자에게 보완 제출을 요구할 수 있으며, 이런 경우 발주자의 통보일로부터 5일 이내 "재승인 신청용"이라 표기한 보완도서를 제출하여야 한다.

(3) 승인이 완료된 제작도서를 계약상대자 임의대로 변경하여 물품을 제작, 조립할 수 없으며 현장 여건 등을 고려하여 변경이 불가피할 때는 변경에 대한 상세내용을 발주처에 제출한 후 승인을 득하고 변경하여야 한다.

Ⅱ-8. 공정관리

(1) 계약 후 승인도서를 발주처에 제출 시 주요 공정의 단계별로 구분된 예정공정표를 첨부하여 승인을 득한 후 제작에 착수하여야 한다.

(2) 계약상대자는 예정공정표에 의한 추진실적을 발주처에서 요구 시 서면으로 제출하여야 한다.

(3) 계약상대자의 사정으로 실제공정이 계획공정과 대비하여 10% 이상 지연될 시 납기일 이내에서 공정만회를 위한 대책 및 변경 예정공정표를 작성하여 발주처의 승인을 득하여야 하며 공정지연으로 인한 불이익에 대하여는 계약상대자가 책임진다. 단, 관급자재 납품지연 등으로 인한 사항일 때는 제외한다.

(4) 계약상대자는 당해 사업과 연관된 다른 계약상대자(있을 경우)와 상호간의 마찰을 방지하고 본 사업이 계획대로 완성될 수 있도록 타 사업과의 준비사항, 착수시기, 시공한계, 시공순서, 진행상태, 시설물 보호 및 가설시설 등의 적합성에 대하여 모든 사업 관련자들과 면밀히 협의․조정하여 사업 전체의 진행에 지장이 없도록 협력하고 최선의 방안을 도출한 후에 사업을 추진하야야 한다.

(5) 기기를 설치하는 부분에 대해 콘크리트 구조물 사용 시 타 계약상대자(토목, 건축)와 충분한 협의를 하고 항상 입회하여 관련 기기 설치에 문제점이 없도록 조치하여야 한다. 만일 타 계약상대자 시공분 구조물의 파손이나 시설의 변경 사항 발생 시 본 계약상대자 비용으로 즉시 원상복구를 하여야 한다.

(6) 계약상대자는 관련자 상호간의 협의 및 조정을 소흘히 함으로서 발생한 재시공 또는 수정, 보완에 대한 책임을 진다.

(7) 계약상대자는 착공부터 준공까지 공사 전체의 원활한 추진을 위하여 감독자가 행하는 종합 공정관리 계획 및 운영에 적극 협조하여야 한다.

Ⅱ-9. 기기배치

(1) 각 기기 및 기구의 규격은 제작도면 승인 시 확정된 제품(기종) 사용을 원칙으로 하며 제품의 성능저하, 단종 등으로 변경이 불가피 할 때는 당초 승인된 제품보다 성능이 우수한 제품을 선정하여 발주처에 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

(2) 각 기기 및 기구는 외부조건(충격, 온도 등)에 충분히 견디는 기계적 강도 및 전기적으로 매우 안전하며 유지관리에 편리하도록 기기, 기구를 배치하여야 한다.

(3) 계측설비 제작, 조립에 있어서 간단한 배선 변경 및 추가 등 경미한 사항은 제작 또는 분해, 조립에 반영하여야 한다.

Ⅱ-10. 측정기반내 배선

(1) 배선은 압착단자를 사용하고 배선 단말에는 백색 PVC Tube에 흑색 문자 표기된 Hot Marker를 사용하여 구분한다.

(2) 배선방식은 PVC Duct 또는 다발식으로 하여 문을 통과하는 부분은 비닐 Tube, Cover 등으로 보호하여 문 개폐 시 손상을 방지하여야 한다.

(3) 단자대에는 전개접속도의 단자 부호와 동일한 부호로 Mark 번호를 삽입하여 점검 및 보수가 용이하도록 하여야 한다.

(4) 단자대는 내전압, 전류용량을 가진 것을 사용하여야 한다.

Ⅱ-11. 설치사양

(1) 수질자동측정기

본 시스템에 납품되는 수질자동측정기는 설치, 운영 및 유지관리가 용이하도록 시스템을 구축한다. 또한 배수지 및 수도꼭지의 측정값을 본부로 실시간 전송할 수 있도록 측정기반 내에 모든 기자재를 구비하여 설치되도록 하여야 한다.

(2) 기타사항

1) 각 기자재의 설치 사업은 사업 내용을 종합적으로 파악하여, 사전에 충분한 기술적인 제반 계획을 수립한 후 수행하여야 한다.

2) 계약상대자는 현장 관련 각 설비간의 상호 연결을 Data Line을 위한 배선에 대하여 충분한 사전계획을 수립하며, 기자재 설치 상 문제 발생 시에는 감독관의 지시에 따라 필요한 제반 조치를 취하여야 한다.

3) 기자재 반입 및 설치는 다음 순서에 따라야 한다.

가. 기자재의 현장 반입(하차)

나. 수량 확인 및 운송 중 파손 여부 확인

다. 지정 설치장소 또는 보관 장소까지의 운반

라. 기자재의 설치 및 고정

마. 기존 및 신설 설비 Interface 구성

바. 설치 완료된 기자재의 조정 및 제 기능 확인 시험

사. 종합시운전

4) 기기의 현장 반입 및 설치 시 기기 본체 또는 구조물에 손상을 주지 않도록 유의하여야 한다.

5) 설치 작업 및 설치 방법 등은 본 사양서 및 설계 도면에 의하여야 하며, 기기의 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 설치하여야 한다.

6) 밸브, 배관은 겨울철 동파방지가 되도록 조치하여야 한다.

7) 납품되는 측정기반의 종류에 따라 장비 설치시 배관, 프로그램 수정 등의 추가 물품이 있을 수 있으며 여기에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

8) 측정기반 전단까지의 배관공사는 발주자가 시행한다.

Ⅱ-12. 설치 검사

(1) 일반검사

제품의 형태와 제품명, 수량, 유지보수방법, 측정범위, 스케일 명판(Scale Plate), 재질, 마무리 및 표면처리(색상, 페인트 등), 꼬리표, 액세서리, 유지보수 지침서, 선택사항 등을 검사하는 것을 말한다.

(2) 외관, 구조, 규격 및 설치검사

(3) 전기적 특성시험

입․출력 시험: 규정된 전압계, 전류계 또는 전원 분배기를 출력이나 전원 단자에 연결 체크하여야 한다.

(4) 동작시험: 각 구성품의 동작 상태를 검사하여야 한다.

(5) 기능시험: Software에 대한 기능 및 연산결과 검사를 하여야 한다.

Ⅱ-13. 시운전 및 정도검사

(1) 중간검사

감독관의 요청 시 사용자재, 제작공정, 품질관리 등의 전반에 대한 중간검사를 실시할 수 있으며, 이때 규격서와 상이하여 시정 또는 지적사항에 대하여는 지체 없이 보완 조치하여야 한다.

(2) 완공검사

1) 감독원의 입회하에 완공검사를 실시하는 것을 원칙으로 하며, 부적합하거나 결함이 있을 때는 계약상대자 부담으로 보완 조치한 후에 재시험 또는 검사를 받는다.

2) 계약상대자는 시험 및 검사에 필요한 재료, 인원 및 기타 필요한 것을 공급하고 시험 및 검사가 신속하고 원활하게 실시될 수 있도록 최대한 협조하여야 한다.

(3) 시운전

1) 설치 완료 후 시운전을 실시하여야 하며, 시운전 기간 중 정도검사를 실시하여야 한다.

2) 시운전은 부하 상태에서의 시험운전으로 본 설비와 관련된 타 설비와의 종합적인  시험운전으로 포함하여 총괄적인 연동기능이 있어야 하며, 종합시운전 전에 감독원과 협의하여 시험운전 일정 및 세부계획을 수립하여 발주처에 제출하여 승인을 득한 후 시험운전을 실시한다.

3) 시운전 결과 지적된 결함사항은 원인을 정확히 파악하여 보완 조치한 후 감독원  에게 제출한다.

4) 설치완료일까지 발주처의 사정으로 시운전이 지연될 시 계약상대자는 감독원과 협의 후 원활한 시운전의 실시될 수 있도록 최대한 협조하여야 한다.

(4) 정도검사

1) 납품되는 측정기반은 환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시에 따라 정도검사 대상인 수질연속자동측정기는 공인시험기관에서 시행하는 최초 정도검사에 합격하여야 하고 그 성적서를 제출하여야 한다.

2) 최초 정도검사 부적합 시 즉시 신품의 측정기로 교체하고 위 (1)번 정도검사 과정을 진행하여야 한다.

3) 정도검사 부적합에 따른 모든 책임은 계약상대자 진다.

Ⅱ-14. 납품완료

(1) 납품완료라 함은 승인도서에 의거 제작, 설치완료 후 계약서에 요구하는 제반서류 및 사항을 완료하고 종합시운전을 통해 정상적인 가동상태를 확인 및 정도검사에 합격하고 감독원이 준공검사를 실시하여 이상이 없을 경우 완료된 것으로 한다.

(2) 검사가 끝난 공작물이 인도되어도 뒷정리, 자재정리 및 잔여공사가 완료되지 않는 한 본 제작, 설치가 완료된 것으로 인정하지 않는다.

Ⅱ-15. 유지보수

(1) 기기 및 장치의 예비부품 및 소모품은 24개월 사용할 수량을 제공한다.

(2) 측정기기의 정도검사에 필요한 표준부품 및 구성품을 제공하여야 한다.

(3) 납품하는 수질자동측정기에 대한 발주처의 유지관리를 위하여 기술지원 확약서 및 유지보수 교육 계획을 수립하여 준공 시 제출하여야 한다.

Ⅱ-16. 준공도서

계약상대자가 준공전 제출하여야 할 도서 중 유지보수지침서 및 준공도면, 소프트웨어에 포함되어야 할 내용은 다음과 같으며 유지보수지침서 및 준공도면 3부 제출하여야한다.

(1) 유지보수 지침서(한글)

1) 각 설비의 운용 및 조작방법

2) 각 설비의 유지보수 설명서

3) 각 설비에 대한 제작시방, 목록 및 기기도면

4) 전체 설비의 블록 다이아그램

5) 각 설비에 대한 주기적 점검항목 및 점검방법

6) 각 기기간 및 기기내 케이블 연결표

(2) 수질자동측정기에 대한 제조업체의 하자보증확약서 및 기술지원확약서를 제출

(3) 납품사진 및 설치사진

(4) 시험 성적서

Ⅱ-17. 제작과정 입회

물품 제작과정에 대한 감독자는 업체공장 물품입회 확인을 요구할 수 있으며, 이때 시정 또는 지시사항에 대하여 계약상대자는 지체 없이 감독관의 요구에 따라 조치하여야 한다.

Ⅱ-18. 하자보증

(1) 본 물품의 하자보증 기간은 2년 주기 환경측정기기 정도검사를 감안하여 납품검사 완료일로부터 3년간으로 한다.

(2) 하자보증 기간 중 사업소에서 공인시험기관에 의뢰하여 실시하는 환경측정기기 정도검사에서 부적합 시에는 즉시 신제품으로 교체 또는 수리 등 계약상대자 부담으로 보완 조치한다.

(3) 보완 조치 후에는 재시험 또는 검사에 적합하도록 하여야하고 이에 소요되는 비용(정도검사비 포함)은 계약상대자 부담으로한다.(단 사용자의 고의, 과실 및 천재지변에 의한 부적합 시는 제외한다.)

(4) 하자보증 기간 중 수질자동측정기, 수압계 및 통신장비 등에서 결함, 오동작, 비정상 가동의 하자가 발생될 경우 즉시 해당 기기 및 부품을 무상으로 수리하거나 무상 교환하여야한다.

(5) 하자발생으로 타 시설물에 손상 및 장애를 초래했을 경우 계약상대자가 책임지고 배상 또는 원상복구 하여야한다.(단 사용자의 고의, 과실 및 천재지변에 의한 하자는 제외한다.)

Ⅲ. 제 작 규 격 서

Ⅲ-1. 일반사항

이 장은 수질자동측정기의 설계, 제작, 공급에 관한 사항을 규정한 것으로 적용범위는 다음과 같다.

(1) 적용범위

1) 규격서 상의 기능 또는 성능을 유지하기 위해 당연히 필요한 설비를 포함하여야 한다.

2) 자재는 설치 후 운영관리를 고려하여 각 설비별 분리되어 제작되어야 하며, 유지보수 시험 및 검사에 필요한 Check Point도 구비하여야 한다.

(2) 적용조건

수질자동측정기 설치목적에 부합하도록 감시제어설비 및 기기의 UpGrade를 고려하고 시스템의 설치와 운영관리가 용이하도록 다음의 기술적 조건을 충분히 반영하여 설계, 제작 설치되어야 한다.

1) 사전조사 및 공정협의

수질자동측정기의 설치는 그 설치목적을 명확히 하고 대상 시설의 규모, 특성 등의 적합성에 대한 면밀한 사전조사 및 타 설비에 대한 연계성과 시스템의 운용관리 측면에 관한 사항을 충분히 검토, 반영하여야 한다.

2) 호환성

향후 시설의 유동성, 개량 보수 등에 대비하여 시스템 변경이 용이하도록 설계되어야 하며, 여러 제작사의 각종 설비와도 H/W 및 S/W적으로 호환성이 확보되는 구조여야 한다.

3) 감시의 용이성

수질연속자동측정기의 데이터 감시기능의 향상을 위해 본부에서 데이터를 최종적으로 감시 가능하여야 한다.

4) 신뢰성 확보 및 안전대책

시설의 일부에 고장이 발생하더라도 전체시설이 작동불능 상태를 초래하지 않는 구조이어야 하고, 모든 기기는 고 신뢰도의 제품을 선정하여야 하고, Surge, EMI, 전자 및 정전유도 등 각종 에러 발생 요소로부터 보호될 수 있는 안전대책도 강구되어야 한다.

5) 최신 기술도입 및 유지보수 대책

시스템 설계․제작 시 가급적 최신 기술을 이용한 설비를 선정함으로서 장기간 안정된 상태로 성능보장은 물론 운영 및 유지보수가 용이하도록 하며, 제반 H/W 및 S/W 관련자료 및 유지보수 기술의 충분한 습득과 장기적인 수급 대책이 강구되어 정상적인 운영관리에 문제가 없도록 하여야 한다.

Ⅲ-2. 기기사양

(1) 개요

1) 상수도 시설의 공정에서 24시간 연속적으로 수질을 측정하는데 적합하여야 한다.

2)	환경분야 시험·검사 등에 관한 법률에 따라 측정기기의 정확성과 통일성을 도모하기 위하여 다항목 수질측정장치(탁도, 잔류염소)는 구조·규격 및 성능 등에 대하여 형식승인을 받은 제품이어야 하며 아래 각 호의 사항이 기재되어 있어야 한다.

가. 제조회사명, 제작국, 제조연월일

나. 측정기명, 기기형식, 기기번호(또는 제작번호)

다. 측정범위, 사용 주위온도 범위

라. 전원의 종류, 전압(V), 주파수(Hz) 및 소비전력

3) 납품 후 기본적으로 사용되는 물품을 추가로 제공하여 2년동안 정상 사용이 가능하도록 하여야 한다.

4) VPN의 탑재 가능한 모뎀을 통하여 무선으로 실시간 원격감시가 가능하도록 구성해야 한다.

(2) 측정대상 : 수돗물 수질 및 설치지점의 수압

(3) 수질자동측정기 측정방식, 범위 등

1) 탁도

가. 측정방식: 투과산란광방식 또는 동등이상

나. 광    원: 발광다이오드(LED) 또는 동등이상

다. 측정범위: 0 ~ 10 NTU

라. 반 복 성: 2% 이하

마. 직 선 성: ±5% 이하

바. 세정방법: 자동세정 가능

사. 화면표시: Digital LCD 또는 동등이상

아. 응답시간: 10분(90%) 이하

2) 잔류염소

가. 측정방식: 무시약식 폴라로그래픽법 또는 동등이상

나. 측정범위: 0 ~ 4 mg/L

다. 반 복 성: 2.0% 이하

라. 직 선 성: ±5% 이하

마. 화면표시: Digital LCD 또는 동등이상

바. 응답시간: 2분(90%) 이하

3) 수소이온농도(pH)

가. 측정 방식: 유리전극식 또는 동등이상

나. 측정 범위: pH 0 ~ 14

다. 재 현 성: ±1%

라. 정 확 도: ±1%

마. 온도 보상: 자동온도보상

바. 화면표시: Digital LCD 또는 동등이상

4) 전기전도도

가. 측정 방식: 교류전극법 또는 동등이상

나. 측정 범위: 0 ~ 1000 μS/cm

다. 재 현 성: ±1%

라. 정 확 도: ±1%

마. 온도 보상: 자동온도보상

바. 화면표시: Digital LCD 또는 동등이상

5) 수온

가. 측정 방식: 써미스터 또는 동등이상

나. 측정 범위: 0 ∼ 70℃

다. 정 확 도: ±0.2℃

라. 구    조: 잔류염소, pH 전기전도도 등 센서 내장형

마. 화면표시: Digital LCD 또는 동등이상

6) 변환기

가. 표시장치: 5항목이상 표출 가능한 LCD 또는 LED 모니터 또는 동등이상

나. 전    원: AC 100/220V, 60Hz

다. 출    력: 4~20mA, RS232, RS485, Ethernet

라. 사용온도: -20℃ ~ 70℃

7) 입/출력신호

가. 데이터출력신호: 각 항목별 DC 4~20mA(부하저항 600Ω이하) 및 디지털 동시출력

나. 접점출력신호: 중대한 계기상태 이상을 알리는 출력신호를 출력단자로 병행출력이 가능할 것

다. 통신출력방식: RS232C, RS485

라. 데이터 로깅: 측정된 데이터를 저장하고 데이터 통신으로 출력하는 기능 이 있을 것(별도 저장매체에 저장기능 포함)

마. 상태전송       : 측정중, 보수중, 교정중, 세정중 및 장비이상 등에 대한 상태전송이 가능할 것

8) 측정범위는 공정 및 주변조건 등을 반영하여 담당자와 협의하여 변경 가능함.

(4) 디지탈 수압계

1) 측정 범위: 0 ∼ 10bar

2) 정 확 도: ±1.5%

3) 출    력: 4~20mA

4) 화면표시: 디지털 LCD 또는 동등이상

(5) 기타사항: 기기 구성은 필요한 성능이 저하되지 않는 범위내에서 발주자와 협의하여 변경이 가능함.

(6) 무선통신 : Gateway

1) 일반 사항

본 설비는 현장의 계측계기로부터 전송받은 계측치를 서울특별시 상수도사업본부가 지정하는 프로토콜로 변환하여 LTE 무선 통신으로 중앙 서버로 전송하여 주는 설비이다. 이를 위해  고성능 산업용 유․무선 통합 기능 이외에 디지털/아날로그 입출력 기능을 지원하는 일체형 장비이어야 하며 인텔리젼트한 게이트웨이 기능 및 폐쇄적인 무선망 구축을 위한 국가 기관의 인증과 기기의 접근 제한 기능 등을 지원해야 한다. 계약자는 수압센서 측정에 있어 실제 값과 계측기 측정값과의 오차를 보정하는 기능과 상수도 사업본부 및 사업소에 시설되는 수집 서버와의 LTE 또는 P-LTE 통신으로 정해진 시간 안에 측정값이 안정적으로 전송될 수 있도록 일련의 엔지니어링과 시운전을 실시하여야 한다.

2) 주요기능

가. 산업용 현장에 적합한 고신뢰의 무선 설계

나. 사업소 및 상수도사업본부 무선망 시스템 연동 지원

다. LTE  ACCESS망 지원

라. 시리얼 포트 지원(232 또는 422/485 선택가능)

마. LTE 통신과 독립적으로 통신 가능한 이더넷, 시리얼 포트를 제공

바. RS232C/RS485 옵션 모듈 교체 지원을 통해 시리얼 기기의 통합 용이

사. 무선 네트워크 및 제품 관리를 위한 관제 프로토콜 내장(관제 프로그램 연동)

아. 다수의 상위 시스템과의 멀티채널 통신 지원 및 실시간 상위 통신채널 변경 지원

자. 복수의 SSL VPN Client 탑제가능한 부품

차. 정주기/이벤트 통신 방식의 혼용 사용 가능

카. 다수의 하위 기기, 제어기 데이터를 관리, 통합할 수 있는 프로그램 기능

타. 전용 Tool S/W를 이용한 사용자 정의 프로토콜 편집 및 라이브러리 통신기능 지원

파. 통신 상태정보, 장치 관리 및 상태 정보 제공

하. 범용 단말기는 발주처 수집서버와 연계 가능하도록 커스터마이징(또는 개발) 지원 가능 할 것

거. 범용 단말기 커스터마이징 가이드라인 제작(발주처 제공)을 위해 단말기 구성 정보 제공(사전 협의)

너. 범용 단말기는 정부사물인터넷 도입 가이드라인(‘19.07)을 준수 할 것

더. 수초 ~ 30초미만 주기 데이터 생성 및 수초 ~ 1분미만 주기 데이터 전송 보증

3) 주요 과업

가. 계측 계기 측정값 취득

나. 취득한 측정값을 지정된 프로토콜 및 주기로 수집 서버에 전송

다. LTE 개통 업무 대행

라. 수압 보정 기능 개발

마. 사업소 및 상수도사업본부 암호장비와의 인터페이스 지원

바. 수집서버와의 통신 시운전 지원

사. 사업소 및 상수도사업본부 지정 프로토콜 구현

Ⅲ-3. 수질연속자동측정기 외함

(1) 납품되는 수질연속자동측정기가 정상 작동할 수 있도록 외함을 제작하여야 하며, 외함 사양변경으로 인해 추가되는 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

(2) 재질 및 구조

1) 외함 재질(STS304이상) 및 구조는 KS 규정에 준하여 제작되어야 한다.

2) 외함 등에 내장되는 제어기, 함 내부 조절장치, 계기와 구성품, 동력 및 내부결선을 포함한 완전한 계측시스템에 대해 계약상대자는 이들을 공급, 조립, 설치하여야 한다.

3) 외함은 2.0t 이상의 STS304이상을 사용하며, 표준구조형강 사용 프레임(frame)을 설치하여 설치계기의 중량으로 인한 외함의 변형이나, Panel의 운반 또는 설치도중에 변형이 없도록 하고, 운반용으로 위 부분에 인양 고리(Lifting Lug)를 부착하여야 한다.

4) 용접 및 이음부분은 요철이 없도록 단정하게 마감되어야 하며, 구부린 부분은 모서리가 직선으로 매끄럽게 하여야 한다.

5) 외함 케이블 인입구 및 도어 부분에 고무 패킹을 설치하여 먼지 및 벌레유입을 방지하여야 한다.

6) 문은 평면으로 경첩 이탈형의 3점 걸쇠 및 열쇠 핸들이 부착된 것으로서 문 주위에 개스킷이 부착되어야 한다.

7) 케이블의 인입, 인출은 감시반 하부로 하며 내부에 케이블 접속단자대를 설치하고 외부로부터의 단자접속이 용이한 구조이어야 한다.

8) 외함의 크기는 작업공간을 고려하고, 향후 증설 분을 감안하여 충분한 공간을 확보하여야 한다.

9) 공급되는 물이 얼지 않도록 온도조절기를 설치하여야 한다.

10) 온도에 영향을 최소화하기 위해 함 내부에 팬과 히터를 설치하여야 한다.

11) 문 개폐시 측정기를 점검할 수 있도록 LED등을 설치하여야 한다.

12) 도색(염소가스에 내식성이 있는 분체도장) 및 외함의 규격은 발주자와 협의하여 현장여건에 맞게 정하고 설치하여야 한다.

(3) 기포제거수조 설치 : 공급되는 수돗물에 기포가 발생하지 않도록 외함 내부에 정유량 탈포조를 설치해야 한다, 단. 공급되는 측정기의 제품의 성능에 따라서 설치를 하지 않을 수 있다.

(4) 배선 및 접지

1) 배    선

가. 제어선은 신축성이 강한 연선으로서 K.S 규격품으로 정격은 600V의 것을 사용하여야 하며, 회로 식별을 위한 전선번호를 지워지지 않도록 표식하여야 한다.

나. Panel 내부 배선을 위한 전선은 Duct안에 부설하며, Duct와 기기, 기기와 기기 간에 연결 되는 전선은 Plastic Band로 묶어야 한다.

다. 문짝과 같은 가동부분 위의 배선은 전선을 묶은 후에 Flexible Cover로 절연 시켜야 한다.

라. 전선의 단말은 Pawls를 가진 Clamp Terminal을 사용하여야 하며, 절연 Cover는 Lead선의 Clamping 부분과 도체 부분 간에 사용하여야 한다.

마. 전선은 Terminal에서 분기하여야 하며, 한 개의 Terminal에서 3선 이상의 전선을 인출해서는 안 된다.

바. Panel 내부의 배기를 위하여 배기 팬을 설치하여야 하며, 공급전원의 차단을 위한 MCCB 또는 Switch 및 Fuse를 갖추어야 한다.

사. 여러 개의 계기전원을 분기하여 사용할 경우 반드시 회로를 차단할 수 있는 차단기를 준비하여야 한다.

2) 접  지

가. 접지부스는 자동제어 하부 베이스 상단 50㎜ 위치에 취부하여야 한다. 접지 모선의 말단에는 인접반 접지 모선과 용이하게 접속할 수 있는 접속편을 취부함과 동시에 접지선 접속단자를 구비해야 한다.

나. 외함접지는 3종(100Ω 이하) 접지로 4㎟ 이상의 전선을 사용해야 한다.

다. 각 단위 금속함은 접지모선과 전기적으로 접속되어 있는 것으로 한다. 칸막이판  등 비충전부의 금속 부분은 금속볼트 (Bolt) 조임 또는 용접함으로서 금속함에  전기적으로 접속된 것으로 한다. 또, 도어힌지는 금속제로 한다.

라. 반출형 차단기 등의 외피는 접지모선에 전기적으로 접속되어 있으며, 본체를 반출할 때는 용이하게 분해 가능하여야 한다.

마. 접지저항을 측정하여 결과 값을 준공 시 제출하도록 한다.

(5) 일반계기

1) 전원보호용SPD(단상 220V)

가. IEC Category/VDE requirement class	: II/C

나. 보호상태 진단 모니터링 기능과 Remote failure indication기능

다. 정격 Line voltage : 230V AC이하

라. 최대 연속 동작 전압: 275V AC

마. 최대서지전류(8/20㎲) per mode: 40kA/mode

바. 휴즈	: 125A

사. 응답속도: 25nsec.이하

아. 방전모드: P-N-G

2) 통신용 SPD (공인기관 인증을 필한 제품)

통신용 SPD는 통신선을 통한 낙뢰 등의 Surge에 의한 기기를 보호하기 위하여 측정기 전단에 설치하여야 한다.

가. 서지용량: 10㎄/Mode

나. 보호 Mode: RS-232, 422, 485

다. 정격전압: DC 12V

3) 누전 차단기(ELB)

가. 극    수: 2P2E,2극

나. 정격전압: 220,460V

다. 정격전류: AF/AT 50/30AF

라. 투    입: 수동

마. 보호기능: 과부하, 단락보호겸용

바. 트립방식: 완전전자식 또는 열동전자식

Ⅲ-4. 기타사항

(1) 배  관

1) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며 보수, 점검을 위한 작업 공간이 충분 확보되어 있어야 한다.

2) 각 기기의 접속구 가까이에는 밸브를 설치하여 유량을 조절할 수 있어야 하고, 유니온 커플링, 신축관, 플랜지 등을 넣어 해체 및 청소 등 관리가 쉽도록 해야 한다.  배관은 질서정연하게 하여 외관상 미려하게 하여야 한다.

3) 수질자동측정기 유지보수 및 관리 시 발생하는 낙수나 누수를 효과적으로 배수할 수 있도록 설치하여야 하며 계측기가 설치된 공간 바닥에 누수가 발생하지 않도록 하여야 한다.

────── 이하 여백 ──────