구  매  규  격  서

Commodity Description

관세분류번호 HSK No.	품목번호 Item No.	품 명 Description	단 위 Unit	수 량 Q'ty
		호르몬 분석 시스템	1 system	1

A. 용도

1. 호르몬 분석 시스템은 사람 또는 동물의 saliva, serum, plasma, urine & feces에서 호르몬 양을 측정하여 분석할 수 있는 장비이다.

2. 호르몬 분석 시스템은 사용이 간편하며, 다량의 샘플을 한 번에 측정하여 각 샘플의 호르몬의 농도를 자동으로 분석할 수 있으며, 이는 빠른 시간 내에 결과 값을 도출한다.

3. 호르몬 분석 시스템을 이용하여 호르몬을 분석하는데 소요되는 시간은 측정 방법에 따라 2 – 6 시간 이내에 도출된다.

4. 호르몬 분석 시스템을 이용하여 측정 및 분석 가능한 호르몬 종류로는 약 80여개이며, 이중 대표적으로 측정되는  호르몬으로는 Cortisol, Aldosterone, Estradiol, Testosterone, Insulin 등이 있다.

5. 호르몬 분석 시스템은 호르몬 분석을 위해 섬광면역측정법을 이용하거나, 효소면역측정법을 사용하며, 측정이 끝난 후 자동으로 데이터를 분석하여 각 호르몬에 대한 농도 값을 도출하여 준다.

B. 장비의 구성

1. Main body	1 system

2. Data 분석 소프트웨어                   1 set

3. Operation system                          1 set

4. 악세사리

a) Power & Data cable

b) black & red frame for each hormone kit

c) Manual book

C. 성능 및 규격

1. Main body

1) 다음의 기능을 포함한다.

효소면역측정법, 섬광면역측정법, 면역형광측정법, 형광공명에너지전이법, 섬광공진에너지전달법

a. 효소면역측정법 :

- 광학측정

- 광학의 파장 450 nm, kit의 특성에 따라 다른 파장 선택하여 장착 가능.

- 측정의 오차범위 : < 0.6 % cv

- 광원제원 : 텅스텐 할로겐 램프

- 측정가능 샘플 개수 : up to 384

b. 섬광면역측정법 :

- 샘플 간 교차 간섭 : < 5 x 10-6 .

- 디텍션 limit : 파이어플라이 < 3.1 zmol/sample

- 자동분주기 : up to 3 장착 가능

- 샘플 측정 시간 : 0.01 – 604,800

c. 면역형광측정법 :

- 광원제원 : 텅스텐 할로겐 램프

- 광학의 파장 : 485 & 535 nm, kit의 특성에 따라 다른 파장 선택하여 장착 가능.

- 디텍션 감도 : < 0.31 fmol/sample

- 교반 기능 (linear, orbital, double orbital (3 speed))

2. Data 분석 소프트웨어

- 양방향통신용 인터페이스를 이용한 실험실 종합프로그램으로 데이터 송신과 수신

- 실험결과의 관리, 통신 및 수리에 관련된 기본 프로그램

- 실험데이터를 분석하여 그래프를 도출(logit-log)하며, 샘플에 대한 농도 값을 자동으로 도출

- 실험결과의 자동 보관

- ratio의 calculation

- 실험데이터를 excel 파일로 자동 도출

- 다이렉트 프린터 지원

3. Operation system

- 워크스테이션 (컴퓨터)

- Quad Core 또는 그 이상.

- 500 GB HDD 또는 그 이상

- 4.0 G 메모리 또는 그 이상

- MS Windows 8 또는 그 이상

- 키보드 & 마우스

D. 기타 조건

1. 장치는 제조사에서 인증된 공급자에 의해 설치 및 교육을 진행한다.

2. 장치 설치, 이상 유무를 확인 한 날로부터 2년간 무상 보증한다.