홍익대학교 연구실등 소량위험물 취급대상 시정 안내문

□ 지도사항

○ 화학실 내부가 비좁아 책상등에 화학약품 및 시료 등을 올려 놓고사용

⇒ 철재(안전)케비넷 보관 및 실험 시 안전사용

○ 유해화학물질 등 보관을 목재 책장등에 보관

⇒ 철재 캐비넷을 구입하여 보관

○ 화학실험실 내부 전선 및 연결코드가 어지럽게 산재

⇒ 전기선 및 연결코드 정비하여 사용

○ 각종 가스용기(질소,아르곤,메탄,산소,수소)가 일부 미고정 관리    ⇒ 보관함 및 고정지지대 설치 등 안전조치 강구

○ 미술대학의 복도에 붓을 씻는 용도의 석유를 양푼이통에 넣어 사용

⇒ 통행에 지장없는 곳으로 이동 불연재료로 고정하여 사용

○ 미술실 특성상 캔버스 등 가연물이 실내 및 복도에 다량 산재

⇒ 보관실에 보관 사용

□ 권고사항

○ 소방시설 등 유지관리 철저토록 권고

○ 지정수량 이상 위험물 저장․취급 시 허가 후 사용토록 권고

○ 위험물안전관리조례에 따른 위험물 저장․취급기준 준수 권고

○ 화학실험실 기초자료 작성, 화재 등 재난발생시 활용토록 권고

○ 실험실 입구에 화학물질 사용 관리카드(반․출입) 작성·부착 권고.

□ 협조 당부사항

○ 소방안전지도 탑재 화학실험실 안전관리카드 자료 보강

- 화학실험실 이전, 시약재고 변화 등 변동사항 반영

- 금수성, 폭발성, 방사성 등 위험성이 높은 물질에 대한 정보 표기

- 유해화학물질 비상대응 핸드북과 연계한 대응력 확보 방안 마련