화재조사 기자재 사용법

서 대 문 소 방 서

目  次

1. 테 스 터 기

2. 가스측정기

3. 유류잔류검지기

4. 절연저항계

5. 교류전압전류계

6. 직류전압전류계

※. 후크메타(신형, 구형)

1. 테스터기

【사용방법】

1. 명칭

①지시계 0점 조정

②렌지 선정 스위치

③측정단자 +․V․Ω․mA

④측정단자-COM

⑤측정단자-OUTPUT

⑥측정단자 (10A)

⑦렌지 명판

⑧지시계 지침

⑨조정기 (Ω)

⑩케이스

⑪T.R표시소켓트

⑫T.R 표시 L.E.O

2. 지침의 영점조정

영점조정은 ①을 서서히 돌려서 ⑧의 메타지침을 눈금최좌단의 0에 오게끔 조정한다. 매측정마다 영점조정을 되풀이할 필요는 없지만 계측전에 지침이 0에 있는지 반드시 확인해야 한다.

3. 측정용 단자 및 TEST LEAD의 접속

적색리드는 ③의 (+)짹에, 흑색리드는 ④의 (-)짹에 꽂는다. ⑤의 단자는 출력전압측정에만 사용하기 때문에 보통은 사용치 않는다.

4. 범위선택

범위를 선택할 때 손잡이의 흰색표기가 규정된 범위에 올바르게 오게 위치시킨다.

5. 출력단자의 AC.V측정

음극리드는 평상시처럼 -COM에 연결시키고 양극리드는 출력단자(OUTPUT)에 연결시킨다. 콘덴서는 메타의 AC시그날을 읽기 위해 회로상의 현 DC(직류)요소를 차단시키기 위해 (+)터미날과 OUTPUT과 직렬로 안으로 연결되어 있다. RANGE는 그대로 교류전압의 것을 사용하는데 측정단자의 접속위치가 다를 뿐 AC V의 측정과 조금도 다름이 없다.

그 밖의 AF출력전압을 검사하는 것외에, TV Servicing신호를 검사하기 위하여 사용할 수 있다. 예를 들면 AC 50V범위에서는 수평중폭 회로내에서의 수평신호를 탐지하며 동시에 동시분리 및 동시증폭회로상의 입력신호를 측정한다.

6. 저항측정과 0Ω조정

저항측정은 내장전지에 의해 동작한다.

저항의 올바른 판독을 위해서 지시계의 민감성은 전지에 의해 공급되는 전압에 따라 조정되어야 한다. 이것은 지시계가 최고눈금에서 0Ω을 일기위한 0-ohm조정이다. +와 -COM단자가 함께 단락됨에 따라 지침을 정확하게 눈금의 0에 위치하도록 좌,우로 0ΩADJ를 돌려서 0Ω으로 조정된 쪽으로 움직인다. 범위가 움직일 때마다 지침은 반드시 조정되어야 한다.

7. T.R(트렌지스터)측정

렌지 스위치를 T.R에 둔다. 측정할 TR SOCKET에 에미터, 베이스, 콜렉타에 극성을 맞추어 삽입한다. 적색 L.E.D가 정지 점등하면 NPN형 양품이고 또한 녹색 L.E.D가  정지 점등하면 PNP형 양품이다. T.R삽입후 적․녹L․E․D색등이 켜진 상태는 T․R단락된 불량이다.

8. 도통시험 측정

가. 리드는 직류와 동일하게 접속한다.

나. 렌지 스위치는 BUZZER에 고정시킨다.

다. 회로가 통하면 삐-하는 소리가 난다.

라. 회로가 끊어져 있거나 회로 선로 저항이 100Ω이상 되는 경우 소리가 나지 않는다.

9. 전지교환

가. 만일 ×1Ω범위에서 0Ω조정이 불가능하다면 내장 1.5V전지가 다 소모된 것이므로 새전지로 교체해야 한다.

나. 만일 ×10KΩ범위에서 0Ω조정이 불가능하면 내장 9V전지를 새것으로  교체해야 한다.

다. 전지교환 시 나사를 제거하여 뒷 케이스를 연후 전지의 극을 확인하여 전지 끼우는 데에 바르게 끼운다.

2. 가스측정기

【사용방법】

1. 명칭

탐지관

필터/습기트랩

감지조절장치

감지표시등

가스배출구

가스선택스위치

2. 기능

가. 탐지기 상단에 있는 필터/습기트랩을 가스흡입구에 장착한다.

나. 측면에 있는 전원스위치를 “ON"으로 하여 약 10초 정도 기다린다.

다. 신선한 공기상태에서 감도조절장치를 “0”에서부터 오른쪽으로 천천히 돌려 표시등이 켜지고 부저음이 막 울리기 시작할 때 다시 큰 눈금으로 한눈금 왼쪽으로 돌리면 표준감지 상태가 된다. 탐지할 조건에 따라 다이얼을 왼쪽으로 더 돌려 감도를 낮추거나 한눈금보다 작게 들려서 감도를 높게 설정할 수 있다.

라. 검지할 가스 종류에 따라 눈금조정“SELECT"스위치를 LPG 또는 LNG에 맞추어 선택한다.

마. 탐지기를 들고서 가스가 새는 정확한 위치를 찾는다. 이때 탐지관을 천천히 주위로 움직여야 한다. 가스가 새는 것이 탐지되면 부저음이 울리고 새는 지점에 가까이 갈수록 부저음은 더 빠르게 울린다.

바. 부저음이 시끄럽다고 생각되면 부저 “ON-OFF"스위치를 ”OFF"로 맞추어 조용하게 사용할 수도 있다. 단 확인은 감지표시등의 깜박이는 정도를 보고 확인 가능하다.

3. 건전지 교환법

가. 건전지 뚜껑을 연다.

나. 사용한 건전지를 꺼내고 측면에 표시된 전극에 맞게 새 건전지로 교환한다.

다. 건전지 커버를 닫는다.

4. 이어폰사용법

소음이 심한 탐지장소에서 부저음을 식별하기가 곤란할 경우에는 이어폰을 탐지기 하단에 있는 이어폰잭에 연결하여 사용할 수 있으며 이어폰을 부착하게 되면 부저음이 외부로는 들리지 않게 된다.

5. 필터/습기트랩

가. 필터교환

1) 필터/습기트랩을 반시계 방향으로 돌려 분리한다.

2) 필터 블록을 반시계방향으로 돌려 분리한다.

3) O-RING을 분리시킨 후 핀셋트 등으로 필터를 제거시킨다.

4) 새 필터로 교환하여 상기의 역순으로 조립한다.

나. 필터/습기트랩의 수분등 다른 액체제거

1) 필터/습기트랩을 탐지관을 분리한다.

2) 필터/습기트랩을 반시계 방향으로 돌려서 탐지기로부터 분리시킨다.

3) 필터/습기트랩의 끝 부분을 아랫방향으로 하여 강하게 뿌리듯이 흔든다.

6. 영점조정

신선한 공기 상태에서 ALARM SET 다이얼을 눈금의 2와 4사이에 맞추어도 부저음이 울리지 않으면 다음과 같은 방법으로 영점조정을 하여야 한다.

가. ALARM SET다이얼을 눈금 3에 맞춘다.

나. 드라이버를 사용하여 영점조정나사를 왼쪽으로 신호음이 울리기 시작할 때까지 돌린다.

다. 다시 다이얼을 천천히 오른쪽으로 돌려 부저음이 눈금 2와 4사이에서 울리는지 확인한다. 만약 영점 조정이 되지 않으면 1에서 3까지의 순서를 반복한다.

7. 취급 및 보관

가. 충격을 주지 말 것

나. 오랫동안 고농도의 가스를 주입하지 말 것

다. 탐지기 내부로 액체 종류의 물질이 들어가지 않게 할 것

라. 고온 다습한 곳에 보관하지 말 것

마. 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 건전지 액이 새어나와 고장의 우려가 있으니 건전지를 분리하여 보관할 것

3. 유류잔류검지기

검지관 반응형태

4. 절연저항계

【사용방법】

1.명칭

12

1

4

3

2

11

7

9

6

5

10

8

(그림1)

2. 측정순서

가. 누름단자(그림1의 ①②)를 누르고 리드선의 플러그를 삽입한다. 플러그는 빠져나오지 않도록 되어있으므로 누름단자(그림1의①②)를 누르지 않으면 빠져나오지 못한다.

나. 피측정물에 탐침(probe)를 접속하고 중앙스위치(그림1의④)를 누르면 지침을 피측정물의 절연저항을 지시한다.

다. 장시간 연속측정할때는 중앙스위치(그림1의 ④)를 앞쪽으로 끌어 올리면 ON상태가 되므로 연속측정 가능하다.

3. 측정상 주의점

가. 피 측정물의 한쪽이 정지되었을 경우에도 접지측을 earth쪽 리드를 접속하여 측정한다.

나. 이 경우 LINE측 탐침의 리드선이 대지나 물체가 접속되지 않도록 주의

다. 피 측정물이 접지되지 않은 경우에는 LINE측과 EARTH의 접속의 자유이다.

라. GUARD단자(그림1의 ⑦)는 피 측정물의 누설 저항을 제외한 체적저항만 측정하는데 사용한다.

4. 영점조정(ZERO CHECK)

LINE단자(그림1의 ⑥)과 earth 단자(그림1의 ⑧)간을 리드선으로 short하고 중앙스위치를 눌러서 ADJ볼륨을 돌려서 영점을 조정한다.

5. 건전지 체크(BATTERY CHECK)

가. 중앙스위치를 누르지 말고 LINE측 리드선을 우측명 BATTERY TERMINAL(그림1의③)에 접속한다. (그림4참조)

나. 이때 지침이 눈금판(그림1의③)B.마크내를 지시하면 BATTERY는 사용이 가능하다.

다. 만약 B.마크를 벗어나면 BATTERY가 소모된 것이므로 건전지를 교체해야 한다.

6. 건전지 교환(BATTERY REPLACEMENT)

가. 먼저 본체(그림1의⑩)의 취급설명서의 카바를 열면 8개의 BATTERY가 들어 있으므로 극성이 같은 방향으로 새로운 BATTERY로 교환한다.

나. BATTERY의 수명은 1일 100회 정도 사용해서 약 8개월 사용가능하다.

7. 주의

스위치 (그림1의 ④)응 ON으로 했을 때 삐- 하고 발신음이 나오는데 이것은 불량이 아니므로 주의요망.

5. 직류전압전류계

【사용방법】

1. 명칭

2. 취급법 및 사용상의 주의사항

가. 직사광선을 피하고 외부자계가 흐르는 장소 또는 고온다습한 장소를 피하라

나. 계기는 항상 수평위치에서 사용해야 정확한 측정치를 얻을 수 있다.

다. 계기를 결선하기 전에 먼저 적당한 측정범위를 확인해야 한다.

라. 대전류를 측정 시에는 결선용 접속도선의 허용 전류용량에도 주의해야 한다.

마. 측정 전에 지침이 눈금의 영점에 정확히 일치하고 있는지 확인해야 한다. 만약 영점이 일치하지 않을 경우 전면의 0점 조정나사를 좌, 우로 돌려 일치시키도록 해야 한다.

바. 계기의 최대지시치를 초과하는 전기량을 인가하지 말아야 한다. 만약 측정치를 예측할 수 없는 경우에는 최대측정범위부터 순차적으로 측정범위를 낮추어 측정하시기 바랍니다.

사. 측정의 정도를 높이기 위해서는 지시치가 최대눈금의 3/4지점에 오도록 계기의 레인지를 설정해야 한다.

아. 측정도중 계기의 유리를 마른천 등으로 강하게 문지르면, 정전기가 발생하여 오차의 원인이 될 수 있으므로 피해야 한다.

3. 특성

가. 허용차 : 전 레인지에서 ±0.5%

나. 치수 : 256(H)×180(W)×105(D)mm

다. 중량 : 약 2.45kg

라. 눈금길이 : 약 135mm

마. 사용온도범위 : 0～40℃

바. 보존온도범위 : -10～+50℃

4. 유지 및 보수

가. 계기의 보관은 직사광선이 비추지 않는 습기가 적은 장소에 보관해야 한다.

나. 정도를 계속 유지시키기 위해서는 주기적인 교정이 필요하다.

6. 교류전압전류계

【사용방법】

1. 명칭

2. 취급법 및 사용상의 주의사항

가. 직사광선을 피해야 하고 외부자계가 흐르는 장소 또는 고온다습한 장소를 피해야 한다.

나. 계기는 항상 수평위치에서 사용해야 정확한 측정치를 얻을 수 있다.

다. 계기를 결선하기 전에 먼저 적당한 측정범위를 확인해야 한다.

라. 대전류를 측정 시에는 결선용 접속도선의 허용 전류용량에도 주의해야 한다.

마. 측정 전에 지침이 눈금의 영점에 정확히 일치하고 있는지 확인해야 한다. 만약 영점이 일치하지 않을 경우 전면의 0점 조정나사를 좌, 우로 돌려 일치시켜야 한다.

바. 계기의 최대지시치를 초과하는 전기량을 인가하지 말아야 하며 만약 측정치를 예측할 수 없는 경우에는 최대측정범위부터 순차적으로 측정범위를 낮추어 측정해야 한다.

사. 측정의 정도를 높이기 위해서는 지시치가 최대눈금의 3/4지점에 오도록 계기의 레인지를 설정해야 한다.

아. 측정도중 계기의 유리를 마른천 등으로 강하게 문지르면, 정전기가 발생하여 오차의 원인이 될 수 있으므로 피해야 한다.

3. 특성

가. 허용차 : 전 레인지에서±0.5%

나. 치수 : 256(H)×180(W)×105(D)mm

다. 중량 : 약 2.45kg

라. 눈금길이 : 약 135mm

마. 사용온도범위 : 0～40℃

사. 보존온도범위 : -10～+50℃

4. 유지보수

가. 계기의 보관은 직사광선이 비추지 않는 습기가 적은 장소에 보관해야 한다.

나. 정도를 계속 유지시키기 위해서는 주기적인 교정이 필요하다.

※. 후크메타(신형)

【사용방법】

1. 명 칭

번호	명 칭	용 도
①	작동스위치	측정기능선택
②	범위선택스위치	측정범위입력
③	모드선택스위치	저항측정범위선택
④	데이터저장스위치	측정데이터저장
⑤	액정화면	아래 설명참조
⑥	전압,저항최대표시	빨간리드선 삽입
⑦	최소치 표시	검은리드선 삽입
⑧	턱 개폐레벨
⑨	손목걸이

2. 액정화면 표시설명

기 호

설        명

―

....

DC볼트 모드표시

～

AC전류 모드표시

-

DC의 -(마이너스) 표시

․)))

연속체크모드

DATA  □

후면설명참조

RANGE  □

측정범위 표시

V

전 압

A

전 류

㏀

저 항

	+ -

밧데리 교환표시

3. 측정방법

(1). AC 전류 측정

○ 작동스위치를 □Ã□에 놓고 아래 그림과 같이 전류측정

○ 측정하고자 하는 전선 1개에 대해서 측정한 후 화면을 읽는다

○ AC 전류 측정은 최고 650V까지 측정가능

(2). AC 전압 측정

○ 작동스위치를 □Ṽ□에 놓고 검은 리드선을 □LO□터미널에 빨간 리드선은 □HI□터미널에 삽입하고 리드선을 측정하고자 하는 전선에 연결한 후 화면을 읽는다.

○ AC 전압 측정은 최고 650V까지 측정가능

(3). DC 전압 측정

○ 작동스위치를 에 놓고 검은 리드선을 □LO□터미널에 빨간 리드선은 □HI□터미널에 삽입하고 리드선을 측정하고자 하는 전선에 연결한 후 화면을 읽는다.

○ DC 전압 측정은 최고 650V까지 측정가능

(4). 저항(Ω)의 측정

○ 먼저 전원의 메인스위치 차단한다.

○ 작동스위치를 Ω/․))) 에 위치하고 검은 리드선은 □LO□터미널에 빨간 리드선은 □HI□터미널에 삽입하고 리드선을 측정하고자 하는 전선에 연결한 후 화면을 읽는다.

(5). 저항(Ω)값 연속측정

○ 먼저 전원의 메인스위치 차단한다.

○ 기능스위치를 Ω/․))) 에 놓고 SELELT 버튼을 누르면 화면에 표시되고 저항값 연속측정 가능

○ SELELT 버튼을 누르면 알람표시가 나타나고 20Ω이하에서는 알람이 울림

(6). 전원의 자동차단

○ 10분간 사용정지 시 자동전원이 차단되며 자동전원 차단 전 15초 동안 알람이 울림.

4. 주의사항

(1). 본 기기는 낮은 전압만 측정하기 위한 것으로 AC, DC 650V이하 에서만 사용할 것

○ AC(전류) : 650V

○ AC/DC(전압) : 650V

○ 저항(Ω) : 500V

(2). 저항을 측정하기 위해서는 반드시 전원의 차단여부를 확인

(3). 밧데리 자체측정은 하지 말 것.

(4). 주의표시

○ □ : 기기 오동작 위험이 있음

○ ↯ : 최대입력 한계 초과표시

(5). 밧데리 : 1.5V 2개

(6).

	+ -

표시가 나오면 밧데리를 교환할 것

(7). 장기간 사용하지 않을 시 밧데리를 제거할 것.

(8). 본기기는 전류측정 전용이므로 되도록 저항은 절연저항계를 이용할 것.

※. 후크메타(구형)

【사용방법】

1. 명칭

회전식 눈금판

절환스위치

손목걸이

전선집게

지침잠금장치

명판

밀러

영위조정기

저항측정용 짹

전압측정용 짹

2. 전류측정방법

가. 절환스위치 세랙타를 최대치인 (300A 또는 700A)의 적당한 눈금에다 돌려 놓는다.

나. 클램프(집게)열개를 꽉 집어 전선을 될 수 있는대로 중심부분에 들어가게 한다.

다. 만약 지침이 잘 움직이지 않으면 눈     금을 더 낮은 전류로 변경 측정한다.

라. 측정하기가 불편헌 구석같은 곳은 집게를 물린 후 지침잠금 장치를 이용하여 측정한다.

※ 주의 : 한번에 한선이상의 측정은 불가능하므로 2개이상의 케이블은 사용할 수 없다.

3. 전압측정방법

가. 절환스위치를 600V레인지에 맞춘다.

나. 전압용 리드선을 계기의 밑 짹에 삽입한다.

다. 오른쪽 사진처럼 측정하되 만일 300V 또는 150V이내일 경우에는 절환세랙타를 조정 사용한다.

라. 지침잠금장치는 전압측정에도 사용가능하다.

4. 저항측정방법

가. 측정봉 끝의 나사를 풀고 밧데리 1.5V와 휴즈를 그림처럼 장치한다.

나. 측정봉의 리드선을 계기 밑에 적당한 짹에 삽입한다.

다. 절환스위치 세랙타를 저항측정용(Ω)눈금판에 맞춘다.

라. 측정클립을 측정봉 끝점에 접속하여 조정을 한다.

마. 측정봉과 측정클립과의 사이에 저항을 측정한다.

5. 사용 시 주의사항

가. 정밀도를 기하기 위하여 영위조정기를 항시 0에다 맞추어야 한다.

나. 기계의 레인지에 초과되는 회로를 사용하지 말 것.

다. 전류나 전압을 측정하기 전에 저항측정용 리드를 뽑아낸다.

라. 600V이상의 전류나 전압은 위험하니 사용을 금한다.

마. 고온에 노출은 기계의 수명을 단축하니 삼가야 한다.

바. 기계를 사용하기 전에 기계잠금장치를 off,위치에 있게 한다.