화재조사 장비 구매 규격서

서울특별시 소방재난본부 현장대응단

1. 적  용

가. 본 공통규격서 상의 내용이 개별규격서의 모든 내용에 우선한다.

나. 이 조건은 서울소방재난본부 화재조사 장비 중 감식·감정용 기기 등 6종 구매 계약에 적용하고, 공통규격서나 개별규격서 없는 내용은 수요부서와 협의하여 정한다.

2. 납  품

가. 납기는 계약일로부터 2개월 이내이며, 계약상대자는 납기 내에 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 제품, 사용 매뉴얼 등 자료 일체를 납품하여야 한다.

나. 계약자는 본 제품이 운송 및 운반 중에 생길 수 있는 손상으로부터 제품이 보호되도록 포장하여야 하며 최종적으로 납품이 완료될 때까지 파손, 도난, 분실 등에 대한 모두의 책임을 진다.

3. 검사 및 교육

1) 검사

① 계약상대자는 검사에 필요한 제반 비용과 검사 중 변형, 소손 또는 변질로 인하여 발생하는 모든 손상은 계약상대자 부담으로 원상복구 하여야 한다.

② 물품의 검사는 외관검사(작동상태, 기능 정상여부 및 기타), 수량 검사를 실시하고, 검사 결과 규격 및 성능시험이 일치하지 않을 경우 검사 담당자가 독자적으로 합격 또는 불합격 판정을 할 수 있다.

2) 교육

계약상대자는 경험과 능력을 갖춘 기술지원 인력을 제공하여야 하며, 물품 납품 현장을 방문하여 사용 방법, 현장 조정, 현장 교육, 시험 운전 등을 충분히 실시하고 이에 관한 기술 및 관계 자료를 제공하여야 한다.

4. 일반 요구사항

1) 계약상대자는 계약문서에 따라서 완전한 성능을 발휘할 수 있는, 센서, 변환기 및 기타 부속 등을 공급하여야 하며 단일 계약상대자가 장비의 시험 및 공급의 책임을 져야 한다.

2) 공급된 물품의 보증은 납품완료 후 2년이며, 보증수명은 본체, 센서 및 액세서리에 적용한다.

3) 본 장비의 성능은 규격서에 명시한 기능 이상을 갖추어야 한다.

4) 본 장비는 사용자가 사용하기에 어렵지 않아야 하며, 현장에서의 운용이 원활해야 한다.

5) 본 장비는 화재증거물 감정 또는 현장 업무에 사용하게 되므로 견고하고 휴대하기 편리하여야 한다.

6) 본 장비는 필요 시 기술지원 및 A/S가 원활하여야 한다.

※ 해외제품의 경우 국내 대리점을 통한 A/S가 가능하여야 한다

7) 제품 납품 전 국가교정기관에 교정을 시행하고 교정 성적서를 제출하여야 한다.

8) 하자 보증 기간 내 기능 향상을 위한 Software Upgrade가 필요할 경우 계약상대자의 부담으로 시행한다.

5. 제출서류

가. 납품 5일 전까지 모든 서류를 제출해야 한다. 단, 조달청 나라장터의 물품등록 및 분류번호는 납품 5일 전에 제출한다.

나. 제출서류

1) 사용설명서(책자 또는 파일), 수입제품은 원본과 번역본 함께 제출

2) 제조사의 정품공급 증명서

3) 제조사의 제작년도 1년 미만 확인서(또는 제품에 표기되어 있어야 함, 단 이 경우에는 표기된 부분의 사진을 삽입한 확인서를 제출해야 함)

4) 제조사의 공식대리점 사후관리 증명서

5) 제조사의 공식대리점 공급자 확약서

6) KOLAS 시험성적서

5. 하자 보증기간

하자 보증기간은 물품 검수 일로부터 2년으로 한다.

6. 납품장소

서울소방재난본부 현장대응단(지정하는 장소에 제품 일체를 납품)

물 품 규 격 서
품 명	적외선 열상카메라	수량	26대
용 도	화재조사전담부서에 갖추어야 할 장비로써 화재현장 발화지점 탐색 및 재현실험 시 화면을 통해 온도를 측정할 수 있는 장비
【규격 및 성능】 □ 일반사양(제시 사양 또는 동등 수준) ○ 화재현장에서 사용할 수 있도록 휴대가 편리하고 사용이 간편해야 한다. ○ 화재현장의 온도를 측정, 기록할 수 있어야 한다. ○ 온도데이터를 측정하여 화면으로 표시, 재생 할 수 있어야 한다. ○ 데이터는 저장되어 추후 PC에서 데이터를 가공할 수 있어야 한다. ○ 방수, 방진 기능이 있어 화재현장에서 사용 시 침수 등으로 인한 오작동이 일어나지 않아야 한다 □ 규격(제시 사양 또는 동등이상 수준) 1) 전원 · AC전원 : AC100 ~ 240V / 50~60Hz · 외부 DC전원 : DC10~16V or 배터리 연속사용시간 3시간 이상 2) 환경조건 : 사용온도 / 습도 (-10℃∼+50℃, 80%RH이하) 3) 장비무게 : 1.5kg 이하 4) 표시체 : 4.0 inch TFT color LCD 이상 5) 표시체의 터치스크린 가능 6) 외장메모리 지원 가능(SD또는 Micro SD) 7) 동영상 촬영기능 8) 열화상 및 실영상에 대한 다양한 합성 기능 제공 9) 분석프로그램 제공 10) 온도범위 설정 및 알람기능 11) 레이저 포인터, LED등 촬영보조기능 12) IP54 이상 방수방진 □ 기술규격(제시 사양 또는 동등이상 수준) 1) 열화상해상도: 100,000pixel 이상 2) 프레임속도: 9Hz 이상 3) 열감도(NETD): 55mK 이하 4) 검출파장: 8㎛~14㎛ 이하 5) 온도 분해능: 0.08℃ 이하 6) 온도 측정범위: -20℃ ~ 350℃ 이상 7) 시야각: 38˚(H) x 29˚(V) 이상 8) 인터페이스 : USB C type □ 구성품 1) 본체 - 1set 2) 손목스트랩 - 1set 3) 휴대용케이스 - 1set 4) 전원어댑터 - 1set 5) Micro-HDMI케이블 - 1set 6) USB-C케이블 - 1set 7) 삼각대 - 1set □ 검사 및 교육 1) 성능검사 A. 구조 및 외관검사 B. 4항에 규정된 성능에 대하여 시험성적서 확인 및 이상유무를 판단한다. C. 본 규격서와 규격 및 성능이 일치하지 않을 경우 검사 담당자가 자체적으로 합격 또는 불합격 판정을 할 수 있다. 2) 교육 A. 계약대상자는 경험과 능력을 갖춘 기술지원 인력을 제공하여야 하며, 물품 납품현장을 방문하여 사용방법, 현장조정, 현장교육, 시운전 등을 충분히 실시하고 이에 대한 기술 및 관계 자료를 제공하여야 한다.
【납품조건】 ▶ 납품 • 납기는 계약일로부터 4개월 이내이며, 계약상대자는 납기 내에 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 제품, 사용 매뉴얼등 자료 일체를 납품해야 한다. • 계약자는 본 제품이 운반 중에 생길 수 있는 손상으로부터 제품이 보호되도록 포장하여야 하며 최종적으로 납품이 완료될 때까지 파손, 도난, 망실 등에 대한 일체의 책임을 진다. ▶ 제출서류 • 제작사 시험성적서 1부 • 제작사 A/S 확약서 1부 • Manufacturer’s Certificate • 국문(한글) 매뉴얼 ▶ 기타 • 하자보증기간 : 납품 후 2년 • 납품처 : 서울소방재난본부(지정하는 장소에 제품 일체를 납품) ▶ 유의사항 • 제품이 기능이 업그레이드 되었을 시, 업그레이드를 제공하여야 한다. • 운반, 설치 및 기술전수교육에 필요한 모든 경비는 납품 업체가 부담하여야 한다. • 요구 사양과 다른 품목 도입에 따른 이상 발견 시(검수 후 발생부분) 제반비용을 납품업체가 부담하고 전 품목을 신품으로 교체하여야 한다. • 지정장소 설치 및 시운전 검수는 수요기관의 절차에 의하며 항목별 세부 사양기준에 적합하여야 한다. • A/S는 장비사용에 지장이 없도록, 신고 접수 후 24시간 이내에 신속히 조치되어야 하고, 이에 대한 확약서를 제출하여야 한다.

물 품 규 격 서
품 명	오실로스코프	수량	1대
용 도	화재조사전담부서에 갖추어야 할 장비로써 전압의 변화를 시각적으로 표시하여 화재증거물 감정 및 재현실험에 사용
【규격 및 성능】 □ 일반사양(제시 사양 또는 동등 수준 이상) 1) 측정 데이터는 모든 채널에서 동시에 기록할 수 있어야 한다. 2) 측정 데이터는 컬러 디스플레이 화면을 통해 직관적으로 보여 줄 수 있어야 하며, 내부 메모리에 저장할 수 있어야 한다. 3) 데이터는 저장되어 추후 PC에서 데이터를 분석, 가공할 수 있어야 한다. 4) 현장 업무에 사용될 수 있으므로 휴대성이 높아야 한다. □ 규격(제시 사양 또는 동등 수준 이상) 1) 전원 • AC 전원 : AC100 ~ 240V / 50~60Hz • 배터리 전원 : AC 전원 공급 불가 시 배터리 전원으로 2시간 이상 사용 2) 환경조건 • 작동온도 : 0℃ ∼ +50℃ • 작동습도 : 최대 90% RH(+30℃ 이하에서), 최대 60% RH(+30℃ ~ +50℃) 3) 장비 무게 : 4kg 이하 4) 디스플레이 : 터치스크린 10 inches TFT color LCD 이상 □ 기술규격(제시 사양 또는 동등 수준) 1) 사양 개요 A. 대역폭: 200MHz 이상 B. 아날로그 채널 수: 4ch 이상 C. 메모리: 10Mpts 이상 D. 샘플링 속도: 1GS/s All, 2GS/s Half 이상 2) 수직 시스템 아날로그 채널 A. 입력 커플링: AC, DC B. 입력 감도 범위: 1mV/Div ~ 10V/Div C. 입력 임피던스: 1MΩ±2% D. 수직 해상도: 8비트 3) 수평 시스템 아날로그 채널 A. 시간 축 범위: 2ns/div ~ 10s/div B. 시간 축 정확도: ±25ppm 4) 트리거 A. 모드: 자동, 일반, 싱글 B. 소스: 아날로그 입력 4ch C. 커플링: DC, 고주파 제거, 저주파 제거, 노이즈 제거 D. 홀드오프 범위: 0s~10s E. 레벨 범위 • 모든 입력 채널: 화면 중앙에서 ±5 div • 보조 입력: ±8V F. 트리거 유형 선택: 에지, 펄스 폭, 런트 등 5) 파형 A. 파형 측정: 커서, 자동 측정, 진폭 측정, 시간 측정 B. 파형 연산: 산술, 연산 함수, FFT 6) 연결성 A. 표준 포트: USB 2.0 호스트 포트, USB 장치 포트(USBTMC 지원) B. 포트 옵션: 이더넷 포트(10/100MB/s) 7) 편의성 A. 표준 VESA 마운트 인터페이스 적용 B. VNC를 통한 오실로스코프 원격제어 기능 적용 □ 검사 및 교육 1) 성능검사 A. 구조 및 외관검사 B. 4항에 규정된 성능에 대하여 시험성적서 확인 및 이상 유무를 판단한다. C. 본 규격서와 규격 및 성능이 일치하지 않을 경우 검사 담당자가 자체적으로 합격 또는 불합격 판정을 할 수 있다. 2) 교육 A. 계약대상자는 경험과 능력을 갖춘 기술지원 인력을 제공하여야 하며, 물품 납품현장을 방문하여 사용방법, 현장조정, 현장교육, 시운전 등을 충분히 실시하고 이에 대한 기술 및 관계 자료를 제공하여야 한다.
【납품조건】 ▶ 납품 • 납기는 계약일로부터 1개월 이내이며, 계약상대자는 납기 내에 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 제품, 사용 매뉴얼 등 자료 일체를 납품해야 한다. • 계약자는 본 제품이 운반 중에 생길 수 있는 손상으로부터 제품이 보호되도록 포장하여야 하며 최종적으로 납품이 완료될 때까지 파손, 도난, 망실 등에 대한 일체의 책임을 진다. ▶ 제출서류 • KOLAS 시험성적서 • 제조사 A/S 확약서 • 제조사 정품 공급 확약서 • Manufacturer’s Certificate • 국문(한글) 매뉴얼 ▶ 기타 • 하자보증기간 : 납품 후 2년 • 납품처 : 서울소방재난본부(지정하는 장소에 제품 일체를 납품) ▶ 유의사항 • 제품이 기능이 업그레이드 되었을 시, 업그레이드를 제공하여야 한다. • 운반, 설치 및 기술전수교육에 필요한 모든 경비는 납품 업체가 부담하여야 한다. • 요구 사양과 다른 품목 도입에 따른 이상 발견 시(검수 후 발생부분) 제반비용을 납품업체가 부담하고 전 품목을 신품으로 교체하여야 한다. • 지정장소 설치 및 시운전 검수는 수요기관의 절차에 의하며 항목별 세부 사양기준에 적합하여야 한다. • A/S는 장비사용에 지장이 없도록, 신고 접수 후 24시간 이내에 신속히 조치되어야 하고, 이에 대한 확약서를 제출하여야 한다.

물 품 규 격 서
품 명	인화점측정기-태그 오픈컵	수량	1대
용 도	화재조사전담부서에 갖추어야 할 장비로써 인화성액체 중 4류 위험물인 알코올의 인화점을 측정하기 위한 장비
【규격 및 성능】 □ 일반사양(제시 사양 또는 동등 수준) ○ 석유 및 석유대체연료에 대해 태그 오픈컵 법을 이용하여 인화점을 측정할 수 있어야 한다. ○ 최신 ASTM D1310, ASTM D3143에서 요구하는 측정 및 장비 규격을 충족하여야 한다. ○ 동종 시험기 모델 중 최신 모델이어야 한다. ○ 전기식으로 가열이 가능하고 170℃까지 도달해야 한다. ○ 인화점 측정기는 승온 속도를 조절할 수 있어야 하며, 제품 안전상 한국, 미국, 유럽 안전 규정 중 한 곳 이상의 인증을 받아야 한다. 안전 규정에 따른 안전장치가 내장되어야 한다. ○ 장비 성능을 보장하기 위해 ASTM이 등록된 회사 제품이어야 한다. □ 규격(제시 사양 또는 동등 수준) 1) 전 원 : AC 220 ~ 240V / 50~60Hz, 과전압(전류) 보호 장치 2) 환경조건 : 사용온도 / 습도 (5∼40℃ / 80% RH이하) 3) 측정기 규격 : ASTM D1310, D3143 규격에 따른 장비 4) 센서 규격 • ASTM 33C(-38~42℃), 09C(-5~110℃), 35C(90~170℃) 규격에 따른 센서 5) 보조 장비 : Gas & Water Assembly System □ 기술규격(제시 사양 또는 동등 수준) 1) ASTM D1310 의거 인화점은 –18~165℃ 측정범위, ASTM D3143 의거 인화점 93℃이하의 컷백 아스팔트 측정범위를 측정할 수 있어야 하고 해당 온도 측정을 위해 아래 표의 온도계 규격을 충족해야 한다. 표. 온도계 요구 규격(ASTM D1310) 2) 가열 속도를 조절 가능해야 한다. 3) 분석에서 요구하는 적절한 불꽃 크기를 조절 가능한 장치가 있어야 한다. 4) 실험 컵에 불꽃을 일정한 높이와 위치로 적용한 가능한 장치가 있어야 한다. 5) 시료를 담는 용기는 투명하고 내열성을 갖춘 소재여야 하고 아래 규격에 충족해야 한다. 그림. 샘플 컵 규격(ASTM D1310, 3143) 6) 온도계를 설치할 고정대와 온도계의 교체 및 위치 조정이 가능해야 한다. 7) 중탕기의 유체 레벨(level)을 조절할 수 있어야 하고 오버플로우(Overflow)을 방지할 수 있어야 한다. (ASTM D1310 A1.1.3 Leveling 규격) 8) 점화기 가스를 일정하게 저압(0.5~1.0 psi)으로 공급할 수 있는 장치를 요구하고 사용 가스는 LPG, Propane, 천연가스를 이용할 수 있어야 한다. 9) 가스의 주입 장치는 안전을 위해 최소 3중으로 보호되어야 한다. 10) 시험기기 가동에 필요한 Standard Accessories는 계약서에 전체 내역을 명시하여야 하며, 최소 1년 이상 운용이 가능한 Accessories가 제공되어야 한다. □ 구성품 1) 본체 - 1set 2) 센서류(ASTM 33C, ASTM 9C, ASTM 35C) - 3set 3) Borosilicate Cup - 4set 4) Gas & Water Assembly System - 1set □ 검사 및 교육 1) 성능검사 A. 구조 및 외관검사 B. 4항에 규정된 성능에 대하여 시험성적서 확인 및 이상 유무를 판단한다. C. 본 규격서와 규격 및 성능이 일치하지 않을 경우 검사 담당자가 자체적으로 합격 또는 불합격 판정을 할 수 있다. D. 시험장비의 주요 부분은 제작사에서 권고하는 수명을 제시하여야 한다. 2) 교육 A. 계약대상자는 경험과 능력을 갖춘 기술지원 인력을 제공하여야 하며, 물품 납품 현장을 방문하여 사용방법, 현장조정, 현장교육, 시운전 등을 설치 후 1개월 이내에 완료하여야 하고 이에 대한 기술 및 관계 자료를 제공하여야 한다. B. 설치 이후 사용방법, 시운전은 요구가 있으면 장비의 수명 기간 내에서는 지속적으로 제공해야 한다. C. 본 계약에 의하여 공급되는 장비의 운용 및 유지관리 지침서는 관리원에 제공되어야 하고, 다음과 같은 충분한 내용이 기술되어야 하며, 주요 지침서는 한글판을 포함하여야 한다. - 시스템의 구조, 기능과 정비사항 - 주기적 점검을 위한 권고사항 - 고장진단 및 주요 도면 D. 검사장비 및 경미한 장애조치 등에 필요한 기술이전을 관리원에 충실히 이행하여야 하며, 서울소방본부가 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 교육을 시행하여야 한다.
【납품조건】 ▶ 납품 • 납기는 계약일로부터 1개월 이내이며, 계약상대자는 납기 내에 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 제품, 사용매뉴얼 등 자료 일체를 납품해야 한다. • 계약자는 본 제품이 운반 중에 생길 수 있는 손상으로부터 제품이 보호되도록 포장하여야 하며 최종적으로 납품이 완료될 때까지 파손, 도난, 망실 등에 대한 일체의 책임을 진다. ▶ 제출서류 • 제작사 시험성적서 1부 • 제작사 A/S 확약서 1부 • Manufacturer’s Certificate • ASTM D1310, D3143 등록 증명서 • 국문(한글) 매뉴얼 • 교정 성적서 ▶ 기타 • 하자보증기간 : 납품 후 2년 • 납품처 : 서울소방재난본부(지정하는 장소에 제품 일체를 납품) ▶ 유의사항 • 제품이 기능이 업그레이드되었을 시, 업그레이드를 제공하여야 한다. • 장비를 운용하는 과정에서 시스템 기본 구성의 변경을 요하지 않는 소프트웨어의 재구성 설치, 데이터의 변경 또는 추가 등의 요구가 있을 경우에는 이를 적극 지원해야 한다. • 운반, 설치 및 기술 전수 교육에 필요한 모든 경비는 납품업체가 부담하여야 한다. • 요구 사양과 다른 품목 도입에 따른 이상 발견 시(검수 후 발생 부분) 제반 비용을 납품업체가 부담하고 전 품목을 신품으로 교체하여야 한다. • 지정장소 설치 및 시운전 검수는 수요기관의 절차에 의하며 항목별 세부 사양기준에 적합하여야 한다. • A/S는 장비사용에 지장이 없도록, 신고 접수 후 24시간 이내에 신속히 조치되어야 하고, 이에 대한 확약서를 제출하여야 한다. • 장비의 Warranty 기간 내 동일한 원인 또는 부품의 결함으로 인하여 3회 이상 문제발생 시 새 장비로 교체되어야 한다. • 본 규격서에 대한 해석상 이견이 발생할 경우 법률상에서 정한 사항 외에는 관리원의 해석에 따른다.

물 품 규 격 서
품 명	웨어러블 캠	수량	55대
용 도	재난현장에서 조사업무을 위한 증거확보 및 영상정보 기록, 저장할 수 있는 장비
【규격 및 성능】 □ 일반사양 ○ 안전 승인 제품이어야 한다. ○ 내부에 충격흡수재가 설치되어 외부 충격으로부터 보호되어야 한다. ○ 스트랩은 편리하게 조절이 가능해야 한다. ○ 한 손으로도 편리하게 작동할 수 있도록 해야 한다. ○ 웨어러블캠에는 다양한 장착을 위해 외부클립 등 고정장치가 있어야 한다. ○ 웨어러블캠은 결착이 용이하여야 한다. ○ 웨어러블캠은 결착하여 흔들림이 없이 고정되어야 한다. ○ 웨어러블캠은 사용이 편리하도록 각도 조절 기능이 있어야 한다. ○ 웨어러블캠은 사용가능 시간은 장시간 작업시 충분히 사용 할 수 있어야 한다. ○ 웨어러블캠은 충격에 강한 내구성이 있어야 한다. □ 규격 1) 해상도 : 4k(2880*2160) 24fps 이상 2) screen : 1.28 inches (240*240) 이상 3) Lens : 140°Wide Angle 이상 4) 재 질 : 알루미늄 등 가볍고 내구성 강한 재질 5) 중 량 : 500g 이하 6) 배터리 : 2500mAh 용량 이상 (USB-Type) 7) 배터리 사용시간 : 최소 4h ~ 20h 이상 8) 방수등급 : IP65 이상 9) WI-FI : 사용 가능 10) 잔여 전력표시 기능(배터리 잔여량), 원거리 모드, 근거리 모드, 적색 조명 □ 구성품 1) 본체(배터리 포함) - 1set 2) 메모리 카드(65GB) - 1set 3) 예비배터리 - 1set 4) 배터리 전용 충전대 - 1set 5) 충전케이블 - 1set
【납품조건】 ▶ 납품 • 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. • 제작년도는 1년 미만 이어야 한다. • 계약체결 후 50일 이내에 납품하여야 한다. • 모든 장비는 장비별 구성품 일체를 일괄 납품하여야 한다.(분할납품 불가) • 납품 전 수요부서와 협의하여 기관표시 문구에 관한 협의를 하여야 한다. • 사용설명서(책자 및 파일)를 수입제품의 경우 원본과 번역본을 함께 제출하여야 한다. ▶ 제품보증 및 A/S • 제품보증기간은 1년 이상이며 보증기간 중 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다. • 국내 공식대리점 사후관리 증명서 및 정품공급 증명서를 제출하여야 한다. ▶ 국제 규격 인증서 제출 • 성능시험 및 안전검사에 관해 국내외 검증기관에서 승인받은 각종 증명서 또는 인증서를 제출하여야 한다. • 수입물품인 경우 수입신고 필증 사본 제출 ▶ 기타 • 납품 시 수요부서에 대한 사용방법 등 교육을 실시하여야 한다. • 원활한 납품을 위해 7일전 반드시 수요부서에 문서로 통보해 주어야 한다.

물 품 규 격 서
품 명	거리측정기	수량	55대
용 도	재난현장의 정확한 규모를 실측하여 기록 보존 및 화재 재현실험 시 활용하기 위한 계측 장비임
【규격 및 성능】 □ 일반사양(제시 사양 또는 동등 수준) ○ 거리/면적/체적 측정이 가능해야 한다 ○ 레이저 포인터 활용이 불가능한 상황에서 디지털 스크린(컬러 액정화면)을 통해 거리 등을 측정할 수 있어야 한다 ○ 백라이트 기능을 포함해야 한다. ○ 휴대가 간편해야 한다. □ 규격(제시 사양 또는 동등 수준) 1) 전 원 : 알카라인 또는 이차전지(리튬배터리 등) 사용 2) 환경조건 : 사용온도(0℃∼+40℃) / 보관온도(-10℃∼+50℃) 3) 장비무게 : 200g 이하 4) 표 시 체 : 2 inch 이상의 color 스크린 □ 기술규격(제시 사양 또는 동등 수준) 1) 측정 : 단위(m/in/ft), 거리(100m이상), 높이, 면적, 체적, 측정 및 연산(+, -) 가능 2) 정밀도 : ±5㎜ 이하 □ 구성품 1) 본체 2) 휴대용 파우치 3) 테더(손목끈) 4) 사용설명서 □ 검사 및 교육 1) 성능검사 A. 구조 및 외관검사 B. 4항에 규정된 성능에 대하여 이상 유무를 판단한다. C. 본 규격서와 규격 및 성능이 일치하지 않을 경우 검사 담당자가 자체적으로 합격 또는 불합격 판정을 할 수 있다. 2) 교육 A. 계약대상자는 경험과 능력을 갖춘 기술지원 인력을 제공하여야 하며, 물품 납품현장을 방문하여 사용방법, 현장조정, 현장교육, 시운전 등을 충분히 실시하고 이에 대한 기술 및 관계 자료를 제공하여야 한다.
【납품조건】 ▶ 납품 • 납기는 계약일로부터 1개월 이내이며, 계약상대자는 납기 내에 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 제품, 사용 매뉴얼등 자료 일체를 납품해야 한다. • 계약자는 본 제품이 운반 중에 생길 수 있는 손상으로부터 제품이 보호되도록 포장하여야 하며 최종적으로 납품이 완료될 때까지 파손, 도난, 망실 등에 대한 일체의 책임을 진다. ▶ 제출서류 • 제작사 A/S 확약서 1부 • Manufacturer’s Certificate • 국문(한글) 매뉴얼 ▶ 기타 • 하자보증기간 : 납품 후 2년 • 납품처 : 서울소방재난본부(지정하는 장소에 제품 일체를 납품) ▶ 유의사항 • 제품이 기능이 업그레이드 되었을 시, 업그레이드를 제공하여야 한다. • 운반, 설치 및 기술전수교육에 필요한 모든 경비는 납품 업체가 부담하여야 한다. • 요구 사양과 다른 품목 도입에 따른 이상 발견 시(검수 후 발생 부분) 제반비용을 납품업체가 부담하고 전 품목을 신품으로 교체하여야 한다. • A/S는 장비사용에 지장이 없도록, 신고 접수 후 24시간 이내에 신속히 조치되어야 하고, 이에 대한 확약서를 제출하여야 한다.

물 품 규 격 서
품 명	화재조사 안전모세트 (안전모/헤드랜턴)	수량	43세트
용 도	화재 현장에서 화재조사 요원의 개인 신체(머리)를 보호하고, 장착된 조명을 통해 현장을 원활히 관찰하고 안전성을 확보할 수 있는 안전모
【규격 및 성능】 □ 일반사양 ○ 미국(UIAA), 유럽(EN12492·EN16741·EN1077·EN1078), 국내(KFI) 등 안전 승인 제품이어야 한다. ○ 내부 라이너(충격흡수재)는 아시안 모양으로 착용감 우수하며 외부 충격으로부터 보호되어야 한다. ○ 헬멧 상단부에 양쪽에 각각의 통풍구가 있으며, 발광 재질(야광) 표식과 상단 및 양쪽 측면 앞쪽과 뒤쪽에 반사 테이프 부착되어 있어 어두운 곳에서 시인성 높여 대원의 안전을 확보해야 한다. ○ 헬멧에 고글이 내장되고 바이저(visor)는 폴리카보네이트로 만들어져 현장 활동 시 파편이나 이물질로부터 눈을 보호할 수 있다. ○ 머리밴드 및 턱 끈은 편리하게 조절할 수 있어야 한다. ○ 한 손으로도 편리하게 버클을 여닫을 수 있도록 해야 한다. ○ 헬멧을 착용한 상태에서 개인별 머리둘레에 맞추어 한 손으로 사이즈를 편리하게 조절할 수 있어야 한다. ○ 헬멧 내부에 부드러운 원단의 패드가 장착되어 착용감을 높여야 한다. ○ 안전모에는 헤드랜턴 장착을 위해 전·후 외부 클립 등 고정 장치가 있어야 한다. ○ 안전모 외부에 반사광 테이프를 이용하여 기관표시 문구가 표시되어야 한다. ※ 문구 내용, 글자체, 글씨 크기, 위치 등 세부 사항은 수요 부서와 협의 ○ 헬멧 통풍구는 현장 활동 시 물이 내부로 스며들지 않는 구조여야 한다. ○ 헤드랜턴은 안전모와 결착이 쉬워야 한다. ○ 헤드랜턴은 안전모와 결착하여 흔들림이 없이 고정되어야 한다. ○ 헤드랜턴은 사용이 편리하도록 각도 조절 기능이 있어야 하고, 랜턴 헤드의 초점 조절이 가능하여 넓은 각과 좁은 각으로 비춰질 수 있어야 한다. ○ 헤드랜턴 사용 가능 시간은 장시간 작업 시 충분히 사용할 수 있어야 한다. ○ 헤드랜턴은 충격에 강한 내구성 및 방수 기능이 있어야 한다. □ 규 격 ○ 안전모 - 중 량 : 600g 이하(± 5%) - 사이즈 : 52 ~ 62cm - 미국, 유럽, 한국 중 하나 이상의 안전 형식 승인 인증 제품 - 재 질 : 외부 (ABS 수지, PEI, PP), 내부 (EPS, PE, PS 등 충격흡수제) - 외 형 : 헤드랜턴, 헤드랜턴 신축성 밴드 홀더, 조절식 턱 끈 - 머리둘레 조절 : 다이얼 시스템 - 제품색상 : 빨강 - 디자인 : 전 면은 소방마크, 좌측면 및 우측면은“서울119소방”후면“화재조사”(빛 반사의 스티커 재질) 문구 - 협의 ○ 헤드랜턴 - 밝기 및 사용 LED : 600루멘 이상, 3단계 밝기 조절 - 헤드직경 : 30mm~40mm - 최대 조명 거리 : 약 100m 이상 - 무 게 : 약 160g(배터리 포함) 내외 (± 5%) - 방 수 : IPX-4 등급 이상 - 배터리 : 18650(3.7V) 충전지(배터리 분리 없이 충전 가능) - 헤드부분은 65도 이상의 각도 조절 가능 - 동작시간 : 600루멘(약 10시간) - 랜턴 구성품 : 본체, 파우치, USB 케이블, 충전지
【납품조건】 ▶ 납품 • 계약자는 제품을 소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품하여야 한다. • 제작연도는 1년 미만이어야 한다. • 계약체결 후 60일 이내에 납품하여야 한다. • 모든 장비는 장비별 구성품 일체를 일괄 납품하여야 한다. (분할납품 불가) • 헤드랜턴은 성능 미달은 방지하기 위해 수요 부서와 사전 협의하여야 한다. • 납품 전 수요 부서와 협의하여 기관표시 문구에 관한 협의를 하여야 한다. • 사용설명서(책자 및 파일)를 수입 제품의 경우 원본과 번역본을 함께 제출하여야 한다. ▶ 제품보증 및 A/S • 제품 보증기간은 2년 이상이며 보증기간에 제품의 하자 발생 시 즉시 A/S 또는 신품으로 교체하여야 한다. • 국내 공식 대리점 사후관리 증명서를 제출하여야 한다. ▶ 국제 규격 인증서 제출 • 성능시험 및 안 전 검사에 관해 국내외 검증기관에서 승인받은 각종 증명서 또는 인증서를 제출하여야 한다. • 수입 물품인 경우 수입신고 필증 사본 제출 ▶ 기타 • 원활한 납품을 위해 7일 전 반드시 수요 부서에 통보해 주어야 한다.