자동염색기 결정 회의

Ⅰ		결정 필요성

□ 회의안건 :『슬라이드 자동염색기』의 결정

□ 결정 장비의 사양 필요성능

- 결핵 검체량 증가와 관련, 항산성(AFB)형광 자동염색이 필요하며,

- 염색시간을 단축하고, 재현성이 우수한 표준·자동화된 염색기기를 도입하여 검사결과의 정확도 제고가 필요한 바, 자동염색기 구매가 필요함.

Ⅱ		결정 장비 기준사양

□ 장비 결정 대상

- 결정 대상 물품 목록과 장비 사양은 아래와 같다.

○ 구매대상 물품구성

물품명	품목	수량	비고
자동염색기	Main Unit	1 Set
	Slide Carousel	1 ea/30slide
	Drain tube	1 ea
	Fluorescence of Decolorizer Con	1 bottle
	Methylene Blue Reagent	1 bottle
	Auramine/Rhodamine	1 bottle
	Nozzle Cleaning Solution	1 bottle
	Nozzle Maintenance Kit	1Kit
	5L D.W Bottle	1 bottle
	User Manual	1ea

○ 결정 장비 기준사양

구 분	기준사양
1. 염색방법 2. 검체,시약 추적관리 3. 슬라이드 장착능력 4. 세척기능 5. 교차오염 6. 손쉬운 사용법 7. 슬라이드 건조기능 8. 시약 부족시 알람기능	-분사식 염색 -바코드스캐너를 통한 관리(추가선택사항) -12 or 30 슬라이드 -자동세척기능 -노즐을 통하여 항상 신선한 시약을 사용하고 분리된 슬라이드에 염색하므로 교차오염이 없다 -사용자가 간단하게 프로그램을 선택하여 염색할 수 있다 -고속(950 rpm)으로 물기를 씻어 낸다 -각 시약의 잔량이 부족한 경우 알려주는 기능 탑재

Ⅲ		수입(특정)제품 선정 사유

□ 선정 필요 성능

- 분사식 염색법으로 시약소모량이 적으며, 노즐을 통하여 항상

새 시약이 분주되므로 검체간의 교차오염이 없음

- 사용의 편리성(염색 프로그램 선택) 및 950rpm의 고속회전

으로 빠른 건조가 가능하며, 시약부족 알람기능 탑재

- 자동세척이 기능이 있는  Wescor社(U.S.A)의 Vapro7722 제품이      적정하다고 판단됨.