구 매 시 방 서

Ⅰ. 일반 사항

1. 계약상대자는 계약체결 전 본 시방서에서 규정한 계약 일반사항 및 규격사항(품        목명세서)등의 계약내용을 충분히 숙지한 후 계약에 임해야 한다.

2. 모든 제품은 이 규격서에 명기된 규격과 동등하거나 동등 이상의 성능을 가진         물품을 납품하여야 한다.

3. 모든 제품은 정상 가동 할 수 있는 기본적인 소모품을 제공한다.

4. 모든 제품의 사용 한글 설명서(수입품일 경우 영문판 및 번역본)를 인쇄본 및  CD 1부를 제출하여야 한다.

5. 제품의 하자보증기간은 기본적으로 1년으로 하며, 하자보증기간 중 하자가 발생하였을 경우에는 즉시 수리하거나 제품을 교체하여 수질검사 및 실험에 지장이 없도록 하여야 하고 이에 대한 제반 경비는 계약상대자 부담으로 한다.

6. 물품의 설치 및 시운전은 납품기한 내에 정수센터에서 실시하고, 사용방법에 대한 교육을 실시하여야 하며, 이에 소요되는 제반 경비는 계약상대자 부담으로 한다.

7. 물품의 납품기한은 계약일로부터 30일 이내로 한다.

8. 납품장소는 서울물연구원이 지정하는 정수센터 실험실로 한다.

9. 시방서 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 발주기관과 계약상대자가 협의하여

결정한다.

Ⅱ. 품 목 명 세 서

품 목 번 호	품 명	용 도	수량	비 고
1	순수 및 초순수 제조장치	실험실 순수 및 초순수 제조	1	구의아리수정수센터 실험실 설치

Ⅲ. 규격서

1. 순수 및 초순수 제조장치

A. 특징 및 요구사항

1) 비저항 18.2 ㏁·cm 이상을 유지하면서 초순수 생산

2) 생산된 수질은 ASTM, CAP, ACS 그리고 NCCLS 규정에 적합

3) 입수온도 및 입수순도 실시간 표시

4) 필터교체시 기기 내부압 자동으로 제거

5) 순도 저하시 경고 및 교체 메시지가 문자로 표시

6) 배수 자동 조절기능 내장

7) 전면 도어가 열러 필터 교체가 용이

8) 초기 작동 자가 지단 기능 및 기기 동작시간 표시

9) 필터 교체 시점을 알림 및 필터 잔량을 % 표시

B. 세부규격

1) 순수 생산량: max 27L/hr 또는 그 이상 생산 가능 (수압에 따라 변화 가능)

2) 수질분석데이터

- 미립자(Particles, 0.2 μm) : < 1/mL

- 미생물(박테리아) : < 1 cfu/mL

- 전기전도도 : 0~200 μS/cm

- 순수 제거효율

1가 이온	96~99%	다가 이온	97~99%	Particle	99%
미생물	99.90%	유기물	99%	Pyrogen	99%

- 초순수 제거효율

K	< 0.02 ppb	Ni	< 0.04 ppb	Cl-	< 0.01 ppb
Na	< 0.02 ppb	Al	< 0.05 ppb	NO2-	< 0.02 ppb
Cr	< 0.007 ppb	Cu	< 0.05 ppb	NO3-	< 0.02 ppb
Zn	< 0.02 ppb

3) 초순수 저항값: 18.2 ㏁·cm (25℃)

4) 전원: 230V, 50/60Hz(Automatic transformation)

5) 크기(W x D x H): 400 x 492 x 517 mm

6) 악세서리

- Guard Pack	: 1Ea

- Pure Water Pack	: 1Ea

- Ultra Pure Water Pack	: 1Ea

- 0.2μm Final Filter	: 1Ea

- UV lamp 254/185 nm	: 1Ea

- 20L 이상 증류수 보관 수조통	: 1Ea