구급장비 구매계약 일반조건

1.	납품기한은 계약일로부터 50일 이내 일괄납품 하여야 하며 납품 계획서(일정)을 수요기관에 사전 제출하여야 한다.
2.	납품자는 모든 물품에 대하여 납품일로부터 5일전까지 한글번역 제품설명서(Clear File A4) 1부 및 사용안내 설명서 원본 1부(매뉴얼 : Part list, Parts Catalogue), 정부물품분류번호 및 식별번호를 수요기관에 제출하여야 한다.
3.	납품되는 제품은 납품일 기준 1년 이내에 생산된 제품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.
4.	납품되는 모든 제품은 각각의 제품에 대하여 제조사가 국내 지정한 A/S업체 지정 계약서류 등을 제출하여야 한다.
5.	납품되는 제품의 전 수량(용기, 외장)에 다음 각호의 사항(상표)을 기재하여야 한다. ○ 제품명, 형명(모델명), 품목허가(신고)번호 ○ 제조업자 또는 수입업자의 상호와 주소, 전화번호 ○ 수입품의 경우 제조원(제조국 및 제조사명) ○ 제조번호와 제조년월일
6.	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제17조, 동법 시행령 제64조, 동법 시행규칙 제67조에 따라『조달물품 전문기관검사 업무규정(조달청 고시 제2010-22호)』 에 정하여진 절차에 따라 필요한 검사를 실시하는 전문기관검사 조건부 계약 으로 내용을 숙지하고 입찰에 참여하여야 한다. ○ 전문기관검사에 필요한 일체의 비용과 검사를 하기 위한 변형, 소모, 파손 또는 변질로 생기는 손상은 『물품구매계약 일반조건』에 따라 계약상대자가 부담한다. ○ 전문기관검사 결과 제출시 조달청 품질관리단장이 지정한 전문검사기관 지정서와 검사결과서를 문서로 통보받아 확인 한다.
7.	계약자는 납품하는 전 품목에 대해 서울소방재난본부에서 검사(수)를 받은 후 지정하는 장소(소방서 또는 119안전센터 등)까지 계약자의 부담으로 물품을 안전하게 인계하는 것을 원칙으로 한다.

서울소방재난본부

◁ 소방장비 규격서 ▷

고급형 제세동기 - 29대

구급장비

1. 용    도

○ 환자의 심전도 리듬을 분석하고 심실세동 및 무맥성 심실빈맥이 발생한 환자에게 부착된 패치로 자     체적(자동,수동)으로 환자의 상태를 확인 후 전기충격을 통해 소생시키는 전문 장비

2. 필요조건

○ 심정지 리듬을 자동으로 판독 분석하고 쇽 버튼을 수동으로 누르는 원터치 버튼 형식이거나, 분석 버튼과 쇽 버튼을 이용해 수동으로 누르는 방식이어야 한다.

○ 심전도 리듬을 감시할 수 있는 모니터가 있어야 하고 종이로 출력할 수 있어야 한다.

○ 2015 A.H.A 가이드라인에 적합하게 흉부압박 깊이, 속도와 이완에 대한 피드백이 실시간으로 메시지   및 제세동기 화면에 표시 기능이 있어야 한다.

○ 2015 A.H.A 가이드라인에 적합하게 에너지 선택이 세팅되어 있어야 하며, 추후 변경되는 가이드라인에   따라 에너지 및 기능 변환이 가능하여야 한다.

○ 자동식 및 수동식 전환이 자유로워야 한다.(다이얼 방식 혹은 버튼 방식)

○ 배터리 사용 잔량표시가 메시지 또는 모니터 화면에 표시 기능이 있어야 하며 배터리부족 시 경보 기능이   있어야 한다.

○ 동시성 심조율 전환기능(synchronized cardioversion)이 포함되어야 하며 자가진단기능이 있어야 한다.

○ 흉부에 부착된 전극을 통하여 주기적인 전기 자극으로 심장을 수축시킴으로써, 심장박동을 정상으로    유지하는 인공심장박동조절장치(Pacer)가 있어야 한다.

○ 충격전달방식은 바이패이직(양방향성) 이어야 한다.

○ 기록저장기능이 내장되어 있어야 하며 저장용량은 모든 이벤트 100건 이상 또는 7시간 이상의 기록이   저장되어야 하며, 저장된 내용은 즉시 또는 차후에 출력할 수 있어야 한다.

○ 제세동기 고정장치(거치대)는 손쉽게 이탈시켜 이동이 가능하여야 하며, 구급차에 설치도 가능해야 한다.

○ PC의 소프트웨어를 통한 데이터의 편집, 저장 및 출력이 가능하여야 한다.

○ 프린터기능이 내장되어 있어야 하며 사용 중에도 프린트가 가능하여야 한다.

○ 3리드 심전도기능, 12리드 심전도기능, 혈중산소포화도측정(SPO2), 호기말이산화탄소분압측정(EtCO2),,   자동혈압측정(NIBP), 흉부압박측정(제세동기 모니터로 확인가능 하여야 함)이 가능하여야 한다.

○ Data Card에 저장된 환자의 임상 데이터를 컴퓨터에 연동하여 관찰할 수 있는 View Program용      S/W가 제공되어 소방서 및 안전센터에서도 볼 수 있어야 한다.

○ 12리드 심전도 판독 및 출력 기능이 있어야 한다.(단, 상기 기능은 식품의약품안전처 허가서류에 표기되어 있어야 한다.)

○ 자동심장충격기 충전시간은 10초 미만이어야 한다.

3. 제   원

○ 무  게 : 8.6kg 이하 (배터리 포함)

○ 모니터 : 5인치 이상 11인치 이하(컬러 또는 단일색상 모니터)

○ AC전원 및 충전식 배터리(수명 2년 이상, 사용시간 1시간 30분 이상 계속 사용가능 해야 함)

○ 예비용 배터리 충전기

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 고급형 제세동기 - 29대	구급장비

4. 구 성 품

○ 제세동기 본체(배터리 포함), 3lead ECG 케이블 1개, 12lead ECG케이블 1개, 체스트볼2set, 사지 limb 집게 4개, ECG전극 500개, 제세동기용 케이블 1개,  제세동 패치(성인용) 30개, 제세동 패치(소아용) 10개(성인/소아 겸용인 경우에는 성인용으로 대체 가능하다), 흉부압박측정기 1대, 본체 테스트로더 1개, 카드 리더기 1개, 메모리카드(장착할 수 있는 최대용량) 1개, NIBP용 커프(성인 2개, 소아 2개) 및 호스 등 관찰기능에 필요한 액세서리와 전원케이블, 환자데이터관찰용 S/W 1개, 호기말이산화탄소 측정키트 Airway(ET Tube) Adapter 10세트, 호기말이산화탄소 측정키트 Nasal Set 성인용 10개, 호기말이산화탄소 측정키트 Nasal Set 소아용 10개, SpO2프로브 1개, SpO2확장형케이블 1개, 유아용 접착식 SPO2센서 20개, 제세동기 차량용 거치장치 1개, 사용설명서(한글 및 영문) 각 1부, 프린트용지 100롤 이상(용지 걸림 최소화를 위하여 정품이여야 함.), 예비용 배터리 1개, 본체 충전어댑터 1개, 예비용 배터리 충전 어댑터(거치대) 1개, 휴대용가방 1개, 기타 구성품은 시중 표준 카탈로그에 의한다.

5. 납품조건

○ 납품기한은 계약체결일로부터 50일로 한다.

○ 계약자는 계약제품 전부를 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다.

○ 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다.(보증기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체)

○ 무상보증기간 동안 미국심장학회(AHA) 가이드라인 변경 시 무상으로 프로그램 업그레이드 실시하여야 한다.

○ 계약자는 납품 검수 후 무상으로 2년간 2회 이상의 사용법 교육을 실시하여야 한다.

○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 한다.

○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 업체 관련 서류 제출)

○ 지정한 장소에 납품 시 점검 체크리스트를 작성, 제출하여야 한다.

○ 지정한 장소의 담당이 요구하면 제품을 구급차에 안전하게 설치하여야 한다.

○ 제세동 패치는 납품일로부터 유효기간이 18개월 이상이어야 한다.

○ 의료기기법에 의한 품목허가/신고(관련서류 제출)를 받은 제품이어야 한다.