25병동 의료기기 안전점검 결과보고

○ 점검일시 : 2017년 12월 6일 (수) 13:00~13:30

○ 점 검 자 : 김현숙 외 3명

○ 점검내용

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	고장 등의 경우 조치사항
고위험	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	2	전원작동 및 충전상태	양호
			주입속도 및 용량점검	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	제세동기 (Defibrillator)	0	전원작동 및 충전상태	-
			조작 판넬 기능, 설정 에너지 점검	-
			패들정리 확인	-
				-
	인공호흡기 (Ventilator)	0	전원작동 및 충전상태
				-
			조작 판넬 기능, 모니터링 값 점검
				-
			패들정리 확인
중위험	환자감시장치 (EKG Monitor)	9	전원작동 및 충전상태	양호
			SPO2 기능, 용지출력 기능 상태	양호
			혈압, 맥박, 호흡기능표시(WAVE)	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	의료용 흡인기 (이동식 SP30)	2	전원작동	양호
			압력 유지 및 작동	양호
일반	산소포화도 측정기	5	작동상태	양호
			Spo2 기능상태	양호
	자동전자 혈압계	5	전원작동 및 충전상태	양호
			모니터링 값 점검	양호
	의료용 분무기 (Nebulizer)	4	전원작동 및 충전상태	양호
			분무상태, 이상소음 등 점검	양호
	전동식 흡인기 (wall suction unit)	12	파손 여부	양호	3개 파손
			압력 유지 및 작동	양호	1개 압력유지 안됨.
	산소공급기	14	파손 여부	양호
			작동 상태	양호	2개 고장->간호부 교환예정
	아네로이드 혈압계	3	커프 등의 훼손 여부	양호
			모니터링 값 점검	양호
	휠체어	11	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호
			발판 유지상태	양호
	흉벽진동기 (토닥이)	1	전원작동 및 충전상태	양호
			파손 여부	양호
			압력 유지 및 작동 상태	양호
	환자운반기	1	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호
			운반차 난간	양호
	체중계	1	전원 상태	양호
			기능 상태	양호