문서번호	누수방지과-5577
결재일자	2014.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		누수방지과장	시설안전부장
협조

‘14년 하반기 취․송수 유량계 교정검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9

상수도사업본부

(시설안전부)

2014년 하반기 취․송수 유량계 교정검사 계획

광암 등 6개소 아리수정수센터 취․송수 유량계 정확도 관리를 위한『14년 하반기 취․송수 유량계 교정검사 계획』을 보고 드림.

관련근거

❍ 2014년 유량계 설비 유지관리계획 〔누수방지과-326(‘14.01.13)〕

❍ 취․송수 유량계 교정검사 용역계약 체결 〔회계운영과-2338(‘14.02.21)〕

- 계 약 자 : ㈜씨엠엔텍 대표 홍대진

- 계약금액 : 50,336,660원

- 계약기간 : 2014. 2.24 ~ 2014.12.20(상․하반기 각 1회)

- 과업내용 : 유량계 교정검사 62회(취․송수 28대×2회, 휴대용 6회)

검사개요

❍ 대 상 : 초음파유량계 33대(취․송수 27대, 휴대용 6)       대상(제외)

구 분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
취 수	10(1)	1	1	1(1)	1	3	3
송 수	17	2	2	2	4	4	3
휴대용	6	1	1	1	1	1	1
합 계	33(1)	4	4	4(1)	6	8	7

※ 뚝도 자양 신 취수는 운휴로 제외

❍ 검사일정 : ‘14.10.06 ～10. 24(9일간) □□□□【별첨: 세부일정표】

❍ 검사기관 : ㈜씨엠엔텍 (국가교정기관 인증업체)

❍ 입 회 자 : 본부, 관련사업소, 한국수자원공사 담당

❍ 교정검사방법

- 취․송수 관로에 기준 유량계를 설치하고 현장 유량계(피 교정기기)와 동시에     3시간 이상 적산 유량을 비교 측정하여 현장 유량계의 측정 정확도 확인

- 정확도 허용오차(±0.5%) 및 관리 기준을 초과할 경우 0%를 목표로 교정하고       1시간 이상 연속 측정하여 허용오차 0.5% 이내 유지 여부 확인

유량계 정도 관리기준

❍ 허용오차 : ±2.0% 이내

❍ 관리기준 : ±1.5% 이내,  교정검사는 ±0.5% 기준 이내로 교정

행정사항

❍ 교정 검사 시 당해 유량계 관련 기관(본부, 정수센터, 수도사업소, 한국수자원공사) 반드시 입회

❍ 정수센터는 통신장비, 유량계, 유량계실 등 유지관리 철저

❍ 교정검사 완료 후 유량계 재봉인(취수:한국수자원공사, 송수:본부) 조치

붙임 : 2014년 하반기 취․송수유량계 교정검사 일정표 1부. 끝