14병동 의료기기 안전점검 결과보고

○ 점검일시 : 2019년 1월 4일(금) 15:30 ~ 16:30 / 점검자: 김정경, 장소연

○ 점검내용

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	비고(고장 등의 경우 조치사항)
고위험의료기기	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	1	외관청결상태 점검	정상
			케이블 점검	정상
			전원작동 점검	정상
			알람이상유무	정상
			조작 스위치점검	정상
			배터리점검(충전상태)	정상
			기타 사항	정상
	제세동기 (Defibrillator)	1	외관청결상태 점검	정상
			케이블 점검	정상
			알람이상유무	정상
			전원작동 점검	정상
			조작 스위치점검	정상
			배터리점검	정상
			자가 제세동작동 점검	정상
			기타 사항(젤리 유무)	정상
	인공호흡기 (Ventilator)	0	외관청결상태 점검	-	해당사항 없음
			케이블 점검	-	해당사항 없음
			알람이상유무	-	해당사항 없음
			전원작동 점검	-	해당사항 없음
			조작 스위치점검	-	해당사항 없음
			O2, Flow sensor calibration	-	해당사항 없음
			Circuit leak test	-	해당사항 없음
			기타 사항	-	해당사항 없음
일반의료기기및기타	환자감시장치 (EKG Monitor)	2	외관 청결상태 점검	정상
			전원작동 점검	정상
			케이블 점검(ECG,O2sat,BP)	정상
			알람이상 유무	정상
			기타사항(ECG lead, paper)	정상
	자동전자 혈압계	7	외관 청결상태 점검	정상
			전원 작동	정상
			모니터링 값 점검	정상
	산소포화도 유니트	1	전원작동 점검	정상
			충전상태	정상
			케이블 점검	정상
			모니터링 값 점검	정상
	신장체중계	1	외관 청결상태 점검	정상
			고정상태 점검	정상
			정상 작동 점검	정상
	전동식 흡인기 (wall suction unit) 이동식(1)	7	전원 작동	정상
			압력유지 작동	정상
			기타사항(부속품점검)	정상
	의료용 분무기 (Nevulizer)	4	전원작동 점검	정상
			분무상태	정상
			기타사항	정상
	Gomco suction	0	전원 작동 점검	-	해당사항 없음
			압력 유지 점검	-	해당사항 없음
			파손 여부	-	해당사항 없음
	산소공급기	17	작동 상태	정상:16개	※파손된 산소공급기 병동에 보관중임.
			파손 여부	유:1개
	휠체어	6	바퀴 압력 점검	정상
			브레이크 작동 점검	정상
			발판 유지 상태	정상
			파손 여부	무
	워커	4	바퀴 작동 점검	정상
			파손 여부	무
	환자운반기	1	바퀴 작동 점검	정상
			브레이크 작동 점검	정상
			운반차 난간 작동 점검	정상
			파손 여부	무