(14병동 6월) 의료기기 안전점검 결과보고

○ 점검일시 : 2016년 6월 11일(토) / 점검자 : 우수진

○ 점검내용

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	고장 등의 경우 조치사항
고위험의료기기	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	1	전원작동 및 충전상태	양호
			주입속도 및 용량점검	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	제세동기 (Defibrillator)	0	전원작동 및 충전상태	-	해당사항 없음
			조작 판넬 기능, 설정 에너지 점검	-	해당사항 없음
			패들정리 확인	-	해당사항 없음
				-	해당사항 없음
	인공호흡기 (Ventilator)	0	전원작동 및 충전상태
				-	해당사항 없음
			조작 판넬 기능, 모니터링 값 점검
				-	해당사항 없음
			패들정리 확인
일반의료기기	환자감시장치 (EKG Monitor)	2	전원작동 및 충전상태	양호
			Spo2 기능, 용지출력 기능 상태	양호
			혈압, 맥박, 호흡기능표시(WAVE)	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	Gomco suction	0	전원작동	-	해당사항 없음
			압력 유지 및 작동	-	해당사항 없음
	산소포화도 측정기	1	전원작동 및 충전상태	양호
			Spo2 기능상태	양호
	자동전자 혈압계	3	전원작동 및 충전상태	양호
			모니터링 값 점검	양호
	의료용 분무기 (Nevulizer)	5	전원작동 및 충전상태	양호
			분무상태, 이상소음 등 점검	불량(1)	1개 분무상태 불량 간호부 물품 신청 예정.
	전동식 흡인기 (wall suction unit) 이동식(1)	6	파손 여부	양호
			압력 유지 및 작동	양호
	산소공급기	15	파손 여부	양호
			작동 상태	양호
	수은 혈압계	2	커프 등의 훼손 여부	양호
			모니터링 값 점검	양호
	휠체어	6	바퀴, 브레이크 작동 상태	불량(1)	1개 바람 빠짐 간호부 확인 후 수리예정.
			발판 유지상태	양호
	환자운반기	1	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호
			운반차 난간	양호