시 방 서

『수중채수시스템 유지보수』

2019. 12.

서울특별시보건환경연구원

물환경연구부

2020년도 "수중채수시스템 유지보수" 과업지시서

1. 사 업 명 : 수중채수시스템 유지보수 용역

2. 과업목적

수중채수시스템(역세정운영장치 포함) 유지보수 용역(이하 "관리용역" 이라 한다)은 서울특별시보건환경연구원 물환경연구부 물환경생태팀에서 설치 운영하고 있는 수질오염자동측정망 측정기기의 원수공급을 원활하게 운영하기 위하여 전문업체에 관리용역시킴으로 정기적인 점검, 스크린 청소 등을 통해 고장을 사전에 방지하고 원수를 차질 없이 공급하여 측정기기의 원활한 정상가동을 도모하여, 쾌적한 환경보전을 위하여 신속하고 정확한 서울시 환경정책을 수립 할 수 있도록 기여하는데 있다.

3. 과업내용

가. 서울특별시보건환경연구원(이하 "발주부서" 라 한다)의 5개 수질자동측정망(노량진, 선유,         탄천, 중랑천, 안양천)의 관리용역을 한다.

나. 관리용역을 ㈜                 (이하 "계약상대자" 라 한다)와 용역계약 체결 후 "계약상        대자"는 제반사항(과업지시서, 특수계약조건)을 준수하여 업무를 수행해야 한다.

4. 과업기간

가. 과업기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.까지(12개월)

나. 본 용역과 관련하여 감독공무원은 각 측정망의 업무담당자로 하며, 물환경생태팀 담당자를        대표감독 공무원으로 한다.

5. 과업의 범위

가. 유지관리 및 점검방법

⑴ "계약상대자"는 관리용역의 수행에 있어 수질자동측정망 설치 운영지침서(환경부)를 습득          하고, 감독공무원의 허가를 득한 후 관리용역을 실시하며, 통상 점검표의 모든 설비를 확          인하여 점검일지에 기록 후 감독공무원의 확인을 받아야 한다.

⑵ 측정기기 비정상가동시 "발주부서"의 긴급 점검요구에 의하여 "계약상대자"는 즉시 측정         기기를 점검하여 보수하고 원인규명을 하여야 한다.

나. 관리대상 측정기기

구 분	대상기기수	작 업 내 용	비고
채수시스템	10대	채수시스템의 수리보수 및 교환(교체)	노량진 측정소 등 5개소
역세정운영장치	5대	채수 및 역세정의 프로그램 운영 및 수리

6. 과업의 유지보수관리 내용

가. 보수점검 업무

측정소별 월 2회 이상 수질자동측정망 설치 운영지침(환경부)의 점검사항에 준하여 실시하며, 점검내역을 별지서식에 기재, 월말에 이를 준공서와 함께 제출한다.

특이사항 발생 시 즉시 전화 또는 서면으로 통보하여야 한다.

⑴ 통상점검

통상점검 후 연구원 담당자에게 점검내역 유선보고

㈎ 주 기 : 2회/월 이상

㈏ 인 력 : 초급숙련기술자 3인 이상(엔지니어링사업대가기준)

㈐ 점검내용

1) 프로그램운영, Screen청소 및 취수pump설치대 점검

2) 수중채수장치 주변의 사토 및 취수 관로를 점검

3) 취수pump 비정상가동 시 수리 혹은 교체여부를 "발주부서"에게 즉시 보고 한다

(취수pump 자재는 “발주부서”가 부담한다)

4) 취수관로 파손, 취수pump 설치대 파손, 수중채수장치 주변의 사토가 발견되면 즉시             "발주부서"에게 보고한다(공사비 및 수리비용은 “발주부서”가 부담한다)

⑵ 긴급점검(고장보수)

"계약상대자"는 관리용역 대상기기에 이상 발생 시 "발주부서"의 요청(유선 또는 공문)에         따라 24시간 이내 현장에 출장하여 수중채수장치를 교체하고 시스템을 정상가동 하여야 한다.

(단 수중채수장치 교체는 특별한 사유가 없는 한 근무시간내에 하는 것을 원칙으로 한다)

통상점검과 중복 시는 통상점검 1회를 실시한 것으로 간주한다.

나. 실시계획

"계약상대자"는 6. 가.항에 규정한 관리용역업무 매월마다 실시 계획서를 작성하여 전월         20일까지 "발주부서"에게 제출하고 별도 지시사항이 없는 한 계획서대로 실시한다.

7. 용역비의 지급방법

가. 대가의 지불

용역단가는 계약단가로 하며 용역비는 관리용역 실시 후 "계약대상자"의 서면 청구에 의        하여 수질자동측정소(노량진, 영등포, 탄천, 중랑천, 안양천)채수시스템의 매월 말 정             상 DATA의 전체 가동율에 따라 "발주부서"는 익월 말일까지 지불한다.

매월 대가의 지불 = 계약금액 중 월지급액 × 전 채수시스템의 가동율

나. 삭감조치

⑴ "계약상대자"가 관리용역을 하고 있는 수중채취시스템 중 기기이상으로 1개월 연속 초과해          서 비정상 가동되는 측정기기가 있을 경우 다음과 같이 계산하여 월지급액에서 삭감한다.

월지급액

삭감액 =  ───────────  × 1개월 초과 미가동 수중채수장치수

총 수중채수장치대수

⑵  통상점검을 미실시할 경우 통상점검 전체회수에서 미실시한 회수만큼 다음과 같이 계산         하여 월지급액에서 추가 삭감한다.

통상점검 미실시회수

삭감액 = ───────────────────  × 매월 지불대가

전 측정소수(5개소) × 2회(점검횟수)

⑶ "발주부서"가 측정소 점검내용 중 미비한 사항을 시정요구 할 경우 즉시 계획을 수립 시정          조치를 취하여야 하며, 정당한 이유 없이 시정이 이루어 지지 않을 경우 시정요구 회수          를 정기점검 미실시 회수에 추가 삭감한다

⑷ 위 7. 나.항 중 ⑴ ⑵ ⑶, ⑴ ⑵, ⑴ ⑶, ⑵ ⑶이 중복 시 최고 삭감액이 되는 항을 적용         하여 월지급액에서 삭감하여 "계약상대자"에게 대가 지불하는 것을 원칙으로 한다.

다. 정상가동 산입

수중채수장치는 정상가동중이나 공사(외부), 정전, 단전, 천재지변, 정기정점 및 “발주부서”      의 사정으로 인하여 정상가동 되지 않을 시는 측정이 불가능한 시점을 기준으로 15일까지는      100% 정상가동 한 것으로 인정한다.

라. 업무 수행 여건

⑴ "계약상대자"는 유지보수관리 업무를 신속정확하게 수행하기 위하여 소요부품 및 전문기술  요원(중급기술자, 초･중급기능사 각 1인 이상)을 항시 확보하여야 하며 긴급수리에 대처하여야 한다.

⑵ 소요부품, 전문기술요원의 미확보로 인한 가동율 저하에 대한 것은 "계약상대자"                  가 책임진다. 또한 소요부품 및 전문기술요원 미확보로 정상가동이 불가능시는 계약특수조          건 4항에 준하여 시행할 수 있다.

8. 비용부담과 안전관리

가. 다음 각 호의 비용은 "발주부서"가 부담한다.

⑴ 수중채수장치 구입가격의 고장수리 비용이 5%를 초과하는 경우

⑵ 측정기기의 구조변경 및 부품의 노후화에 따른 교체 및 보수비용

⑶ 단, "계약상대자"는 기기의 노후화나 부품의 교체가 예상될 경우 즉시 "발주부서"에게 보고         하여 수선 조치하고, 감독공무원의 허가 없는 부품교체와 수리의 경우는 "발주부서"에게          비용을 청구할 수 없다.

나. 다음 각 호의 비용은 "계약상대자"가 부담한다.

⑴ 소모성자재 중 일반적인 자재(볼트, 넛트, 패킹, 배관자재 등)

⑵ "계약상대자"의 귀책사유로 인하여 발생한 전기설비 및 기계설비의 고장 시에 따른 보수비용

다. 측정소시설, 기기점검 및 시약교체 시 발생하는 안전사고의 경우 "계약상대자"의 책임으로 한다.

라. 보수 점검업무에 필요한 기구 및 공구 등은 "계약상대자"가 항상 준비한다.

9. 준수사항

"계약상대자"는 "발주부서"와의 업무연락을 항상 취하여야 하며, 관리용역을 실시함에 따른 결측    및 수중채수장치 고장에 따른 결측 등 모든 결측 내용과 원인을 신속히 "발주부서"에게 연락한다.

10. 보  고

"계약상대자"는 "발주부서"로부터 관리용역 기간 중 업무보고서(정기보고서) 제출 이외에     중간보고서 제출요청이 있을 경우 요청일로부터 5일 이내에 "발주부서"에게 제출하여야 한다.

11. 협  의

본 규정 이외에 관리용역에 필요하다고 인정되는 사항은 "발주부서", "계약상대자" 쌍방이     협의하여 결정한다.

수중채수장치 운영․점검일지

점검자	확인자

년   월   일  날씨 :                                          000측정소

구 분	점검내역		비정상발생 (고장)시간 (00:00~00:00)	점검시간 및 내용	발 생 원 인	조 치 내 역 (부품교체내역)	비 고
일일 주간 월간	수중 펌프	채수유량
		FILTER 망
		수심편차
		후렌지-가스켓.
		채수배관누수
		전선연결
		동절기 열선
		전원반 컨트롤
		에어컴프레사
		주변하상
	WJ	컨트롤러동작
		수위레벨
		에어벨브동작
		배출라인
		역세정
		고압세정
		필터 망
		저류조 유량

※ 구분은 일일, 주간, 월간점검으로 표기하고 점검일이 겹치는 경우 각 점검사항을 참고하여 동시에 표기

※ 확인자는 월2회 이상 점검일지 기재사항을 확인할 것

2020년도 "수중채수시스템 유지보수" 특수계약조건

서울특별시보건환경연구원(이하 "발주부서" 라 한다)과 ㈜                (이하 "계약상대자" 라 한다) 간의 수중채수시스템 유지보수 용역(이하 "관리용역" 이라 한다)을 수행함에 있어 "발주기관"이 설치운영관리 중에 있는 수중채수시스템(역세정시스템 포함)의 유지관리, 보수점검 및 고장수리 업무에 대하여 다음과 같이 "계약상대자"와 특수계약조건을 체결한다.

제1조  "계약상대자"는 관리용역 업무에 별첨 "발주부서"가 정하는 관리용역 업무실시요령(과업지시서)에 의하여 실시하여야 한다.

제2조  관리용역 업무에 소요되는 비용(이하 "용역비" 라 한다)은 당해년도 총 계약금액에서 월별로 균등 분배하여 용역비의 지급방법에 따라 매월 지급한다.

제3조  "발주부서"는 "계약대상자"로부터 당해기간 중 관리용역 업무보고서가 제출되면 14일 이내에 검사하여 적법하다고 인정될 경우 대금청구서를 청구토록 하고, 대금청구서가 접수되는 즉시 "계약대상자"에게 대가를 지불한다.

제4조  "발주부서"는 "계약상대자"의 관리용역 업무에 대하여 조사하고 보고를 요청하며 개선명령을 할 수 있다.

제5조  과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우 "발주부서"와 "계약상대자"가 협의하여 결정한다.

제6조  "계약상대자"는 천재지변 및 합당한 이유에 의하여 관리용역 업무를 수행할 수 없을 경우 관리용역 업무중지(폐지)신청서를 "발주부서"에게 제출하고 "발주부서"의 승인을 얻어 본 계약을 해제 또는 일부를 변경할 수 있다.

제7조  "발주부서"의 사정에 의하여 계약 해제 사유 발생시 "계약상대자"와 협의하여 결정한다.

제8조  "계약대상자"는 수중채수시스템 및 역세정운영장치기의 점검 시 "발주부서"가 지정한 감독관(측정소직원)의 입회하에 수행하여야 하며 부품교환이나 고장에 확인을 득해야 한다.

제9조  "계약상대자"는 "발주부서"가 설치한 측정기, 측정기부품 및 건물, 기타 기물을 파손하였을 경우 원상 복구하여야 한다.

제10조 "계약상대자"는 본 관리용역 업무를 수행함에 있어 취득한 정보나 DATA등 제반 사항을 타인에게 누설하지 않는다.

제11조  "계약상대자"는 수중채수시스템 및 역세정운영장치의 성능을 유지시키기 위하여 수중채수장치에 대한 기술상 및 기능상 변경을 요할 시는 "발주부서"와 협의한다.

본 계약의 특수조건에 명시되지 않은 모든 사항은 관리용역 계약일반요건, 관리용역 입찰유의서, 및 과업지시서 등에 규정한 바에 의하고 누락된 사항이 있을 경우 "발주부서"와 "계약대상자"는 상호 협의에 의하여 정한다.

본 계약증서 2통을 작성하여 "발주부서", "계약상대자" 각자 기명 날인한 다음 각각 1통씩 보관한다.

2019년   12월    일

"발주부서"  주 소 : 경기도 과천시 장군마을 3길 30

상 호 : 서울특별시보건환경연구원(분임)재무관

"계약상대자"  주 소 :

상 호 :