시   방   서

(광암아리수정수센터 온라인 입자계수기 구매설치)

2015. 06.

광암아리수정수센터

1. 설  계  설  명  서

1. 설 치 명 : 광암아리수정수센터 온라인 입자계수기 구매 설치

2. 설치수량 : 총 1대

3. 설치목적 :        여과공정 수질감시용 노후 온라인 입자계수기를 대체 구매하여                  여과수 수질 안정성을 확보하고자 함

4. 설치기간 : 본 사업은 계약일로부터 60일간으로 한다.

5. 기 타

1) 본 규정의 해석에 있어 이견이 생길 때에는 관련규정에 의거 감독관과   협의 처리한다.

2) 공사 중 고의 또는 과실로 인하여 발생하는 피해에 대한 변상, 보상 등은 수급자책임으로 처리해야 한다.

3) 시공 상에 있어 감독관의 입회 및 승인을 받아야 하는 사항은 사전에 통보해야 하며 이를 태만히 하여 발생되는 손실은 수급자 부담으로 한다.

4) 수급자는 관급자재 및 현장 반입된 사급자재 등을 보호할 의무가 있으며 관리소홀로 인하여 기능상실, 파손 및 분실사고에 대하여는 일체의 책임을 져야 한다.

2. 일 반 시 방 서

1. 설치일반 사항

1.1 적용

본 시방은 광암아리수정수센터 노후 온라인 입자계수기 대체구매 설치사업에 적용된다.

1.2 온라인 입자계수기 종류

품 명	용 도	수 량	비 고
온라인 입자계수기	여과공정 여과수 수질감시	1식

1.3 참조규격

1) 한국산업규격(KS)

KS A ISO 1000 계량 및 측정단위와 그 사용법 ISO31-1~8, ISO3110

KS A 0511 온도측정방법 통칙

KS A 3803 측정, 교정방식 통칙

KS A ISO 9001 품질시스템 - 설계, 개발, 생산, 설치 및 부가서비스에 대한

품질보증 모델 ISO9001

1.4 일반 요구사항

1) 본 시방서에서는 먹는물 생산 및 수질감시를 위한 규격을 제시하였으므로 정수  센터의 특성 및 수질관리 기준에 따라 입자계수기의 성능 및 설치 적합성을 확인할 수 있어야 한다.

2) 부품의 조립상태 및 각종 감지기, 배선 및 배관 등은 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어있어야 한다.

3) 사용 중 피로, 열화 등이 일어나지 않도록 방지장치가 되어 있어야 한다.

4) 누수, 물 튀김, 결로 등에 의하여 측정에 지장을 초래하지 않는 구조이어야 하며 보수․점검을 위한 작업공간이 충분히 확보되어 있어야 한다.

5) 설치장소에 의하여 현격한 영향을 받지 않아야 하며, 성능에 영향을 미치는 설치조건에 대하여는 설치 및 사용설명서에 명확하게 명시하여야 한다.

6) 장비는 식별이 쉬운 곳에 우수제품 마크표시, 모델명, 시리얼 NO, 전압 및 주파수, 부하소비전력, 제조자명 및 제조일자, 연락처(A/S 전화번호), 기타 참고사항 등이 표기되어 있어야 한다.

7) 사용설명서는 장비의 교정, 보수․점검방법을 포함하여 사용자가 운전하기에 편리하도록  한글로 작성되어야 한다.

8) 시설의 보전

시설구조물을 오염 또는 이들에 손상을 준 때는 계약상대자의 책임으로 복구 또는 보상하여야 하며 기존설비에 관련되어 시공하는 경우 기존 설비의 상태를 사전에 충분히 파악하고 관련된 시설 및 설비에 대하여 충분한 협의를 하여야 하며 기존설비의 변경이 없는 범위 내에서 기기의 선정 및 설치가 이루어져야 한다.

9) 시설물의 관리의무

납품설치가 완료된 후는 계약상대자는 조속히 불필요 재료 및 가설물을 처분 또는 철거하고 청소를 완료하여야 한다. 납품설치가 완료되고 인도, 완료까지 계약대상물의 보관책임은 계약상대자로 한다.

10) 안전관리

① 계약상대자는 시공에 있어서 항상 세심한 주의를 하고 산업안전보건법 등을 준수하며, 공중 및 종업원의 안전을 위한 교육을 실시하여야 한다.

② 공사중에는 인원을 배치하고 현장내의 정리, 정돈 및 보안에 노력하여야 한다.

③ 중요한 공작물에 근접하여 시공하는 경우는 미리 보안상 필요한 조치, 긴급시의 응급조치 및 연락방법 등에 대해 반드시 감독관과 협의하고 엄수하여야 한다

④ 화약, 가솔린 등의 위험물을 사용하는 경우에는 보관 및 취급에 대해 관계법령이 정한 바에 따르고 만전의 방책을 강구하여야 한다.

⑤ 호우, 해일 및 태풍시 등 피해의 우려가 있을 때는 계약상대자는 주야의 구별없이 소요인원을 현장에 대기시키고 응급조치에 대한 준비를 하여야 한다.

⑥ 사업현장의 질서를 지시키고 화재등의 사고방지에 필요한 조치를 강구하여야 한다.

11) 제작의 중지

납품설치시 발주부서와 협의치 않고 제작에 관하여 설계 변경하거나 기타 공사감독관이 필요하다고 인정할 때에는 제작의 일부 또는 전부를 중지할 수 있다.

1.5 자 재

1) 재료의 규격, 치수는 본 시방서에 지정한 것이어야 하며, KS규격 및 이와 동등한 규격 이상의 제품을 가능한 사용하여야 하며, KS 규격 등이 없을 경우 공인기관에서 인정된 규격 이상의 제품을 사용하도록 하여야 한다.

2) 이 제품의 시스템은 산업용 및 실험장비에 적합한 부품과 구성품으로 구성되어야 하며 재료의 품질은 설계도서 및 본 시방서에 지정한 것 이상이어야 한다.

3) 장비의 성능기준은 정수센터의 특성 및 수질관리기준에 적합한 성능기준이  확보되어야 한다.

4) 장비의 성능(권장치 준수) 및 설치기준 유의사항에 관하여 본 시방에 언급되지 않은 사항은 정수센터의 수질자동측정기 설치 및 운영관리 가이드라인을 충족하여야 하며 본 장비의 설치목적에 부합되도록 하여야 한다.

5) 사전에 승인된 재료라도 변질오손 및 기타 검사당시의 상태와 다를 때는 그 재료를 사용하여서는 안된다. 불합격된 재료는 즉시 사업장 밖으로 반출하여야 한다.

6) 제반시험에 소요되는 비용은 수급자 부담을 원칙으로 하되, 발주처의 필요에 의해 추가적인 시험을 시행 할 경우에는 수급자는 발주처에 당해 시험에 소요되는 비용을 청구 할 수 있다.

7) 기타 부속설비 등은 장비 제조사에서 제작한 정품이어야 한다.

1.6 기능 및 성능

1) 장비는 시료수 샘플링부터 입자분석 및 데이터 전송까지를 1식으로 한다

2) 장비의 외함에 시료수 샘플링 순환펌프와 배관을 제외한 구성부가 모두 설치된

일체형이어야 한다

2) 시료의 종류별 측정범위를 사용자가 선택 사용할 수 있어야 한다.

3) 측정시료수의 온도는 상온이어야 한다.

4) 측정기술

○ 여과지별 샘플링 순환펌프 및 배관설치로 시료수가 원활하게 공급 한다

○ 각채널로 공급되는 시료수는 내부에 설치된 솔레노이드 밸브(제어부의 릴레이보드의

신호에 따라 동작하여 시료수를 센서로 유입 및 드레인을 시킴)를 통하여 센서로

공급 한다

○ 유입 시료수 유량은 위어(wear)로 제어되며 정확한 입자수 산출을 위해 실시간 센서

에  유입 유량을 변환기로 전송한다.

○ 레이저다이오드센서로 유입된 시료수에 레이저를 발사하여 이때 발생한 음영을 전기적

신호로 입자크기별 개수로 변환하는 변환기에 전송한다.

○ 내부에 장칙된 산업용 컴퓨터 및 7인치 TFT LCD- 터치시스템는 구동부의 제어 및

측정데이터의 저장, 전송하며 측정 데이터의 모니터링 및 그래프 기능을 통한 지별

입자수의 변화등을 확인한다

○ 측정 시퀀스를 설정하면 변환기에서 전송된 입자크기별 개수를 계산 하여 적산 데이터,

구간별 데이터로 환산하여 모니터에 표시한다.

○ 제어부의 세척 주기에 따라 컴프레셔가 동작한다.

○ 온도조절기를 통해 겨울철 입자계수기 내부의 결로, 결빙을 방지한다.

2. 공급의 범위

2.1 공급항목

명시된 온라인 입자계수기 시스템의 공급범위 및 설치개념은 정수센터 현장여건에      맞게 제작･시운전 하여야 하며 주요 공급 항목은 다음과 같다.

1) 온라인 입자계수기---------------------------------------  1식

2) 자동 시료 샘플 장치 ------------------------------------- 1식

3) 장치와 제어실간의 통신 -----------------------------------  1식

4) 소모품/악세사리 ---------------------------------------- 1식

5) 준공도서, 운영메뉴얼-------------------------------------- 1식

2.2 데이터 통신

통합관제 프로그램에 연동이 필요할 경우 통신 Protocol을 제공한다.

2.3 교육훈련

1) 시운전과 사용방법에 대한 교육계획서를 제출하고 설치 정수센터에서 교육을 실시하며 이에 소요되는 제반경비는 계약상대자 부담으로 한다.

2) 이를 위하여 교육훈련 실시 전에 공사감독관에 교육훈련 일정, 교육장소, 교육자 현장상주 기간 및 교육에 필요한 기술자료 등을 작성하여 공사감독관의 승인을 득한 후 교육훈련을 실시하여야 한다.

2.4 관련도서 제출

1) 온라인 입자계수기는 제품의 사용설명서(한글판)는 책자 3부를 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 제작 착수 전, 제작 중, 완성 시의 사진을 촬영하고 공사 진행 사항에 대한 사진을 찍어 보관하며 감독관의 요구 시 잘 정리된(사진첩 등) 기록사진 1부를 저장매체와 함께 제출하여야 한다.

3) 계약상대자는 유지관리 및 운전조작에 관한 운영매뉴얼을 상시 비치 활용할 수         있도록 기기 조작방법 및 고장시 조치사항 등에 대한 요약된 설명서 3부를 제출        하여야 한다.

2.5 시험 검사

1) 시운전은 부하 상태에서의 시험운전으로 현장시험을 행하며 계약상대자는 시험 검사에 필요한 재료 등을 공급하고 시험검사가 신속하고 원활하게 실시될 수 있도록 하여야 하며, 시운전 실시 전에 시험운전 일정 및 세부계획을 수립하여 발주부서에 제출하여 승인을 득하여야 한다.

2) 시운전 시험검사에 필요한 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

3) 계약상대자는 제조공장에서 공장시험을 하여야 하며 시험성적서를 제출하여야 한다.

4) 시험․검사 및 시운전에 부적합하거나 결함이 있을 때는 원인을 정확히 파악하여 보완 조치한 후 발주부서에 제출하고 납품자 부담으로 시정조치한 후에 재시험 및 검사를 받아야 한다.

2.6 제작 및 납품

1) 본 제품의 제작 납품 기한은 계약일로부터 60일 이내로 한다.

2) 본 제품 제작, 납품, 설치는 시방서에 준한다.

2.7 준공 및 하자보수

1) 준공이라 함은 계약 시방서에서 요구하는 제반서류 및 사항을 완료하고 시운전과 교육 완료 후 결과 보고서를 제출하여 감독원의 승인을 득함을 말한다.

2) 제품의 하자보증기간은 2년으로 하며, 하자보증기간 중 하자가 발생하였을 경우에는 즉시 수리하거나 제품을 교체하여 수질관리에 지장이 없도록 하여야 하고 이에 대한 제반 경비는 납품자 부담으로 한다.

3. 특 별 시 방 서

본 사업은 우리센터 여과지 1계열에 설치되어 있는 노후된 온라인 입자계수기를 교체하여  최적의 수돗물 생산공정시스템을 유지관리하는데 목적이 있다.

가. 적용 범위

1) 본 사양서는 내용연수가 경과한 노후된 온라인 입자계수기 시스템의  제반기술요건을 명시한다.

2) 이 장치는 모래여과지 여과수의 입자수를 24시간 연속측정하여 중앙제어실 전송시스템으로 데이터를 출력하는 시스템이다

3) 운전 조건

본 장치는 다음 조건에서 운전할 수 있도록 설계 제작한다.

- 표    고 : 해발 1000m 이하

- 주위습도 : 90% R.H. 이하

- 주위온도 : 10 ~ 45℃

나. 기기 사양

1). 측정방식 : 흡광광도법

2). 측정범위 : 표준 – 2~400㎛

선택 - 1~150㎛,1.3~400㎛, 2~800㎛, 5~600㎛, 10~800㎛

3). 정 확 도: 분해능(오차) 9% at 2㎛, 5% at 10㎛

4). 광   원 : Laser Diode

5). 센   서 : Volumetric Sensor

6). 샘플채널 : 기본 8채널 + option 1채널

7) 샘플유량표준 : 60㎖/min, 선택 : 25･100･120㎖/min(선택)

8) 디스플레이 : 7인치 Touch LCD

9) 전원사양 : 90~240V, 50~60Hz

10) 출력신호 : DC 4~20mA

11) 외함재질 : 외함본체  SUS304 분체도장 (H254 × W305 × L406mm)

다. 설비 계획

온라인 입자계수기 Multiplexer는 크게 내부(측정부, 구동부, 제어부)와 외함체로 구성되어 있다.

1) 측정부

샘플수의 입자크기를 측정하여 제어부로 데이터를 전송한다.

(가) 레이저다이오드 센서

센서로 유입된 시료수에 레이저를 발사하여 이때 발생한 음영을 전기적 신호로 변환기      에 전송한다.

(나) 유량센서

정확한 입자수 산출을 위해 실시간으로 센서에 유입되는 유량을 변환기로 전송한다.

(다) 변환기

레이저다이오드 센서 및 유량센서로 부터 전송된 전기적 신호를 입자크기별 개수로         변환하는 장치다. 변환된 입자크기별 개수는 제어부로 전송된다.

2) 제어부

측정부를 제어하고 측정부에서 측정된 입자 데이터를 화면에 표시 및 외부로 전송하며,     구동부를 측정 설정에 따라 구동하도록 제어한다.

(가) 산업용 컴퓨터

산업용 컴퓨터를 적용하여 7인치 TFT LCD 및 터치시스템 장착하여 구동부의 제어 및      측정 데이터의 저장, 전송을 담당하고 모니터링 및 그래프 기능을 통한 지별 입자수의      변화등을 확인하는 역할을 한다. 또한 측정 시퀀스를 설정하며. 변환기에서 전송된 입자      크기별 개수를 계산 하여 적산 데이터, 구간별 데이터로 환산하여 모니터에 표시한다.

(나) 릴레이보드

산업용 컴퓨터에 설정된 측정 시퀀스에 따라 구동부의 솔레노이드를 제어한다.

3) 구동부

(가) 위어(wear)

입자계수기로 유입되는 시료수의 유량을 제어한다.

(나) 솔레노이드 밸브

지별로 설치된 솔레노이드밸브는 제어부의 릴레이보드의 신호에 따라 동작하여

시료수를 센서로 유입 및 드레인을 시킨다.

(다) 컴프레셔

제어부의 자동세척 주기에 따라 컴프레셔가 동작하여 센서를 자동 세척한다.

(라) 히터 및 팬

온도조절기를 통해 겨울철 입자계수기 내부의 결로, 결빙을 방지한다.

라. 액세서리 (1식 기준)

1) 샘플링 펌프 예비 : 2ea

3) 한글사용자 메뉴얼 : 1식

마. 실시간 모니터링 시스템 구축

장치의 감시데이터를 정수센터 제어실에서 실시간으로 모니터링이 가능하도록

전송시스템을 연결한다