【별표】

유량계 비교측정 분석표
□ 현 황
사업소		남부수도사업소				유량계명		신대방(증) 유출				형 식		초음파식
구 경		300 mm				측정일시		2016. 7. 13.				설치년도		2010
위 치		서울시 동작구 신대방동 492-226
□ 유량계 현황
구 분			형 식		모 델 명				제 작 사		제작년도				기기번호
현장 유량계			초음파식		UR-1000P				㈜씨엠엔텍		2010
기준 유량계			초음파식		Xonic-100P				자인테크놀로지		2012
□ 분석내용
구분	측정시간			적산유량(m3)									오차율(%)			기타
				기준유량계			현장유량계			차이량
교정전	13:45 15:46			0 58.7			1,772,673 1,772,731
계	2:01			58.7			58			0.7			-1.19%
교정후	해당없음
계
※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 [%] 측정자 남부수도사업소 성명 : 김형구