구급장비 구매계약 일반조건

1. 납품기한은 계약일로부터 60일 이내 일괄납품 하여야 하며 납품 계획서(일정)을 수요기관에 사전 제출하여야 한다.

2. 납품자는 모든 물품에 대하여 납품일로부터 5일전까지 한글번역 제품설명서 (Clear File A4) 1부, 사용안내 설명서 원본 1부(매뉴얼 : Part list, Parts Catalogue), 정부물품분류번호 및 식별번호를 수요기관에 제출하여야 한다.

3. 납품되는 제품은 납품일 기준 1년 이내에 생산된 제품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.

4. 납품되는 모든 제품은 각각의 제품에 대하여 제조사가 국내에 A/S업체를 지정하고 그에 관한 계약서류 등을 제출하여야 한다.

5. 납품되는 제품의 전 수량(용기, 외장)에 다음 각호의 사항(상표)을 기재하여야 한다.

○ 제품명, 형명(모델명), 품목허가(신고)번호

○ 제조업자 또는 수입업자의 상호와 주소, 전화번호

○ 수입품의 경우 제조원(제조국 및 제조사명)

○ 제조번호와 제조년월일

6. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제17조, 동법 시행령 제64조, 동법 시행규칙 제67조에 따라『조달물품 전문기관검사 업무규정(조달청 고시 제2016-30호)』 에 정하여진 절차에 따라 필요한 검사를 실시하는 전문기관검사 조건부 계약 이오니 관련 내용을 숙지하시고 입찰에 참여하여야 한다.

○ 전문기관검사에 필요한 일체의 비용과 검사를 하기 위한 변형, 소모, 파손 또는 변질로 생기는 손상은 『물품구매계약 일반조건』에 따라 계약상대자가 부담한다.

○ 전문기관검사 결과 제출시 조달청 품질관리단장이 지정한 전문검사기관 지정서와 검사결과서를 문서로 통보받아 확인 한다.

7. 계약자는 납품하는 전 품목에 대해 서울소방재난본부에서 검사(수)를 받은 후 지정하는 장소(소방서 또는 119안전센터 등)까지 계약자의 부담으로 물품을 안전하게 인계하는 것을 원칙으로 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 비디오 후두경 - 12대	구급장비
1. 용 도 ○ 환자의 기도확보 및 기도이물질 제거 등 모니터 화면을 통하여 기도상태를 육안으로 확인하며 안전하고 신속하게 기관삽관튜브 삽입 및 기도 이물질 제거를 용이하게 할 수 있는 장비로 현장에서 뿐만 아니라 교육용(실습용)으로 활용 할 수 있는 장비 2. 필요조건 ○ 환자의 기도를 실시간으로 영상화면을 보면서 쉽고 빠르게 기관내 삽관(intubation)이 가능하여야 한다. ○ 기도내 관찰 및 기도삽관을 위한 고성능 렌즈 및 조명이 장착되어야 한다. ○ 소아부터 성인까지 사용가능 하여야 한다. ○ 선명한 시야확보를 위해 블레이드에 습기방지기능(Anti-fogging 또는 No fogging)이 있어야 한다. ○ 장비에 제공 가능한 블레이드의 종류는 3가지 이상(대, 중, 소)이며 개수는 4개 이상 이어야 한다. ○ 기도삽관 시 본체에서 블레이드가 빠지지 않아야 한다. ○ 모니터는 각도 조절이 가능해야 한다. ○ 내장형 배터리 사용으로 간편하게 충전 가능하여야 한다. ○ 기도 내 관찰 시 눈부심이나 반사가 없는 선명한 조명이어야 한다. ○ 블레이드는 스테인리스 스틸 또는 폴리카보네이트 재질이며, 핸들과 분리형이어야 한다. ○ 블레이드는 감염예방을 위해 플라즈마소독 또는 EO가스 멸균소독이 가능하여야 한다. ○ Video Output 기능을 통해 영상출력이 가능하여야 한다. ○ 영상을 촬영, 저장할 수 있도록 메모리가 내장되어 있어야 한다. 3. 제 원 ○ 모니터 화면 : 2.4인치 이상 LCD ○ 무 게 : 1kg 이하 ○ 연속작동시간 : 150min 이상 4. 구 성 품 ○ 비디오 후두경 본체(배터리 포함) 1개, 블레이드 4개 이상(대, 중2, 소1/일회용일 경우 30개 이상), 충전용 케이블 1개, 카드 리더기 1개, 메모리카드 1개, 운반가방 (하드케이스 또는 소프트케이스), 멸균기도삽관튜브(#6.5 : 10개, #7 : 10개, #7.5 : 10개), p.v.c 스타일렛(大) 3개, 한글사용설명서 1부, 기타 구성품은 시중 표준 카탈로그에 의한다. 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일 이내로 한다. ○ 계약자는 계약제품 전부를 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년(배터리 포함)으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다.(보증기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 계약자는 납품 후 수요기관과 협의하여 30일 이내에 교육을 실시하여야 한다. (단 추후 수요기관의 필요에 의해 요청 시 수시교육을 실시하여야 한다.) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 한다. ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 업체 관련 서류 제출) ○ 지정한 장소에 납품 시 점검 체크리스트를 작성, 제출하여야 한다. ○ 의료기기법에 의한 품목허가/신고(관련서류 제출)를 받은 제품이어야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 휴대용인공호흡기(Potable Ventilator)- 10대	구급장비
1. 용 도 ○ 자발호흡을 못하거나 호흡량이 부족한 환자, 호흡이 곤란한 환자에게 인공적으로 설정된 공기 및 산소를 공급하는 장치 2. 필요조건 ○ 호흡곤란 및 호흡정지 환자에게 인공적으로 호흡을 유지하는 장비로 소아에서 성인까지 사용할 수 있어야 한다. ○ 환자의 자발호흡 유무를 자동감지 하여 환자의 최적모드 자동 전환과 설정 값이 자동조절 되는 기능이 있어야 한다. ○ 내부배터리가 장착되어 있어 별도의 전원 연결 없이 사용가능하여야 한다. ○ 구급차 내 설치가 간편하고, 휴대가 용이하여야 한다. ○ 비 침습적인 인공호흡모드, 무호흡 인공호흡모드, 최대압력 80mbar, 다양한 경보 모니터링 기능들, 위생적으로 환자 호스를 보관할 수 있는 이동백 등으로 구성되어 있고, 환자 기도에 가깝게 위치한 유량센서로 정확하고 사실적인 유량측정 및 압력보정이 가능해야 한다. ○ 인공호흡모드 : 보조/강제 호흡(Asist/Control), 동기 간헐적 강제 호흡(SIMV), 자발 호흡(SPONT), 지속양압호흡(CPAP), 용량 조절 호흡(PRVC) 등이 있어야 한다. ○ 장비가 알람중이라도 손쉽게 알람 값을 변경할 수 있으며, 자동알람 세팅 중에도 가능하여야 한다. ○ 무호흡 상태시 호흡기능을 측정하는 기능이 내장되어 있어서 환자의 호흡상태를 정확하게 알 수 있어야 한다. ○ 터치스크린 방식이나 다이얼식의 사용자 인터페이스를 채용하여 쉽고 빠르게 조작이 가능해야 한다. ○ 산소 공급원(O2 cylinder) 없이 내부의 에어발생기만으로도 동작이 가능하여야 한다. ○ 모든 구성품은 휴대 가능한 가방에 보관할 수 있으며, 현장 활동 시 바로 사용할 수 있도록 적재되어 있어야 한다. ○ 본체와 사용하는 모든 방식이 손쉽게 결착이 가능해야 하고 기본방수와 세척이 용이 해야 한다. ○ 정확하고, 빠른 플로우 측정이 가능하며, 소독 또한 간편하게 이루어져야 한다. ○ 환자 운반 장치(주들 것)에 걸 수 있도록 안전 걸개가 있어야 한다. 3. 제 원 ○ 무 게 : 7.3kg 이하 ○ 연속작동시간 : 3시간 이상(배터리 한 개당) ○ 배터리완충시간 : 5시간 이내 ○ 전 원 : 110~220VAC, 60Hz 4. 구 성 품 ○ 본체 1개, 배터리 2개, 해당제품 SPO2/Heart rate 센서 2개, 환자용 튜브세트 10개, NIV 마스크 10개, 필터 10개, 산소 호스 및 연결유닛 10개, 테스트 렁 1개, ㄱ자 연결 10개, 본체 충전 어댑터 1대, 예비용 배터리 충전 어댑터(거치대) 1대, 휴대용가방 1개, 한글사용설명서 1부, QUICK GUIDE 1부, 기타 구성품은 시중 표준 카탈로그에 의한다. 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일 이내로 한다. ○ 계약자는 계약제품 전부를 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년(배터리 포함)으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다.(보증기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 계약자는 납품 후 수요기관과 협의하여 30일 이내에 교육을 실시하여야 한다. (단 추후 수요기관의 필요에 의해 요청 시 수시교육을 실시하여야 한다.) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 한다. ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 업체 관련 서류 제출) ○ 지정한 장소에 납품 시 점검 체크리스트를 작성, 제출하여야 한다. ○ 지정한 장소의 담당이 요구하면 제품을 구급차에 안전하게 설치하여야 한다. ○ 의료기기법에 의한 품목허가/신고(관련서류 제출)를 받은 제품이어야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 기계식 가슴압박장비 -14대	구급장비
1. 용 도 ○ 심폐소생술이 필요한 환자에게 기계식으로 일정하고 지속적인 가슴압박을 실시하는 장비 2. 필요조건 ○ 구조자의 상태에 관계없이 미리 입력되어 있는 압박:이완 비율에 따라 계속 작동하고 30:2 (가슴압박:인공호흡), 전문기도유지시 지속적인 압박이 가능해야 한다. ○ 제품의 분당 압박횟수 및 압박깊이는 미국심장학회(AHA) 가이드 라인 최신기준에 적합해야 한다. ○ 휴대가 간편하고 구급차량 내 적재가 편해야 하며 이송중인 구급차 안에서도 운용할 수 있어야 한다. ○ 구급차 내부에서의 들것에 장착(환자의 체위변경)하여 사용 시 급출발 및 급정거 시에도 장비는 환자의 몸에 완전히 밀착되어 흔들림 없이 고정되고 정상적인 위치에서의 가슴압박이 지속적으로 이루어져야 한다. ○ 돌발 상황에서 장비로부터 환자의 안전성이 보장되어야 한다. ○ 현장 휴대성을 위하여 충전식배터리가 주 동력원으로 작동되어야 하며 배터리 방전 시 즉시 교체가 가능하여 한다. ○ 30:2 모드에서는 매 30회 이전 알람이 울려 인공호흡을 실시할 타이밍을 알려줄 수 있어야 한다. ○ 환자의 지속적인 심전도 모니터링과 제세동이 필요한 경우 장비를 해제하지 않고 자동심장충격기를 사용하여 제세동을 할 수 있어야 한다. ○ 모든 구성품은 휴대 가능한 형태로 보관할 수 있으며, 현장 활동 시 바로 사용할 수 있도록 적재되어 있어야 한다. ○ 좁은 계단 및 엘리베이터로 이송 중에도 사용가능하고 고정장치가 있어 환자와 장치가 고정되어야 한다. ○ 본체와 사용하는 모든 방식이 손쉽게 결착이 가능해야 하고 기본방수와 세척이 용이 해야 한다. 3. 제 원 ○ 무게 : 13kg 이하(동력원 포함) ○ 압박방식 : 흉곽조임 방식 또는 흉부압박 방식 ○ 가슴압박회수 : 80회/min 이상 ※ 미국심장학회(AHA) 기계적심폐소생기구(Mechanical CPR Device) Guideline(지침)에 적합 할 것 ○ 연속작동시간 : 30분 이상(배터리 한 개당) ○ 배터리완충시간 : 5시간 이내 4. 구 성 품 ○ 본체, 가슴 압박밴드 세트 50개(흉곽조임 방식의 제품일 경우), 석션컵 50개(흉부압박 방식의 제품일 경우), 충전식 배터리 2개, 어깨고정끈 2개, 본체 충전 어댑터 1대, 예비용 배터리 충전 어댑터(거치대) 1대, 휴대가능한 가방(유사한 형태 가능) 1개, 한글사용설명서, QUICK GUIDE 1부, 기타 구성품은 시중 표준 카탈로그에 의한다. 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일 이내로 한다. ○ 계약자는 계약제품 전부를 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년(배터리 포함)으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다.(보증기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 미국심장학회(AHA) 가이드라인 변경 시 무상으로 프로그램 업그레이드를 실시하여야 한다. ○ 계약자는 납품 후 수요기관과 협의하여 30일 이내에 교육을 실시하여야 한다. (단 추후 수요기관의 필요에 의해 요청 시 수시교육을 실시하여야 한다.) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야한다. ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 업체 관련 서류 제출) ○ 지정한 장소에 납품 시 점검 체크리스트를 작성, 제출하여야 한다. ○ 의료기기법에 의한 품목허가/신고(관련서류 제출)를 받은 제품이어야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 견인부목(성인. 소아) - 37세트	구급장비
1. 용 도 ○ 하반신/대퇴부 골절시 2차 손상을 방지하기 위해 골절부위를 당기면서 고정시키는 장비 2. 필요조건 ○ 기본 골격은 무게가 가벼운 알루미늄 또는 카본 재질이여야 한다. ○ 다리 고정용 끈 4개 이상, 발목고정용 끈 1개 이상 부착되어 있어야 한다. ○ 환자의 다리길이에 맞게 부목의 길이를 조절할 수 있어야 한다. ○ 하반신/대퇴부 골절시 수축방지를 위해 손상 부위를 견인하여 고정할 수 있어야 한다. ○ 다리고정용 끈은 벨크로 타입으로 탈부착이 용이하여야 한다. ○ 장비를 부착한 상태에서 X-ray 촬영이 가능하여야 한다. ○ 성인용, 소아용 1세트 또는 성인, 소아 겸용 1세트로 구성되어야 한다. 3. 제 원 ○ 크 기 : 성인용 91 ~ 136cm (범위내 조절 가능) 소아용 79 ~ 116cm (범위내 조절 가능) 4. 구 성 품 ○ 본체(성인용/소아용) ○ 수납가방 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일 이내로 한다. ○ 계약자는 계약제품 전부를 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다.(자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 업체 관련 서류 제출) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 한다. ○ 계약자는 납품 후 수요기관과 협의하여 30일 이내에 교육을 실시하여야 한다. (단 추후 수요기관의 필요에 의해 요청 시 수시교육을 실시하여야 한다.) ○ 지정한 장소에 납품 시 점검 체크리스트를 작성, 제출하여야 한다. ○ 의료기기법에 의한 품목허가/신고(관련서류 제출)를 받은 제품이어야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 혈관 검출기 - 10대	구급장비
1. 용 도 ○ 응급상황 시 환자의 정맥 혈관의 위치를 적외선 빛을 이용하여 피부 조직내부의 혈관을 외부에서 쉽고 빠르고, 정확하게 찾아 정맥로 확보에 도움을 주는 장비 2. 필요조건 ○ 피부에 대한 접촉 없이 근적외선을 비추어 비침습적으로 혈관의 위치와 크기를 표시할 수 있어야 한다. ○ 원터치버튼 방식으로 작동이 간편하여야 한다. ○ 양손 모두 사용 가능하여 쉽게 정맥로 확보를 할 수 있어야 한다.(거치대 사용 가능) ○ 혈관 투영 시 이미지는 사용자 선택에 따라 2가지 이상의 유형으로 변경 가능해야 한다. ○ 환자와 접촉이 없어 감염의 우려가 없고 장비의 소독이 필요 없어야 한다. ○ 피부에 대한 접촉 없이 10mm이상 혈관 관찰이 가능한 제품이어야 한다. ○ 실내등의 도움 없이 사용할 수 있도록 충분한 밝기여야한다. ○ 실시간으로 혈관을 보여주므로 환자가 움직여도 사용이 가능하여야 한다. ○ 정맥을 찾기 힘든 환자(고령자, 소아, 피하지방과다 환자 등)의 혈관의 깊이를 알 수 있거나 혈관의 상태를 정확히 알 수 있어야 한다. ○ 배터리 완충 시 연속 사용시간은 90분 이상이어야 한다. ○ 본체는 콘센트에 전원 연결 없이 사용 가능해야 한다. 3. 제 원 ○ 무 게 : 1kg 이하 ○ 해상도 : 360 ✕ 240 이상 ○ 혈관위치 : 피하 10mm 이상 4. 구 성 품 ○ 본체 (배터리 포함) 1개, 예비 배터리 1개, 충전기 및 어댑터 1개, 보관케이스 1개, 사용설명서 1개, 전용거치대 1개(필요시), 기타 구성품은 시중 표준 카탈로그에 의한다. 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일 이내로 한다. ○ 계약자는 계약제품 전부를 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년(배터리 포함)으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다.(보증기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 계약자는 납품 후 수요기관과 협의하여 30일 이내에 교육을 실시하여야 한다. (단 추후 수요기관의 필요에 의해 요청 시 수시교육을 실시하여야 한다.) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 한다. ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 업체 관련 서류 제출) ○ 지정한 장소에 납품 시 점검 체크리스트를 작성, 제출하여야 한다. ○ 의료기기법에 의한 품목허가/신고(관련서류 제출)를 받은 제품이어야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 일산화탄소 및 메트헤모글로빈 측정 장비-10대	구급장비
1. 용 도 ○ 혈액 내 산소 및 일산화탄소 , 메트헤모글로빈을 측정하는 휴대용 장비 2. 필요조건 ○ 비 침습적인 방법으로 혈중 일산화탄소 및 헤모글로빈(SpHb) 수치 측정이 가능 하여야 한다. ○ 흔들림이 심한 상황에도 정확한 측정이 가능 하여야 한다. ○ 버튼의 조작으로 각 기능의 최소, 최대 알람 범위를 설정할 수 있어야 한다. ○ 전용 커버 또는 가방에 장착하여 외부 충격에도 견딜 수 있도록 사용할 수 있는 제품 이어야 한다. ○ 연속적으로 최대 8시간 사용이 가능 하여야 한다. 3. 제 원 ○ 무 게 : 2kg 이하 (배터리 포함) ○ 모니터 : 1인치 이상 5인치 이하(컬러 또는 단일색상 모니터) ○ 측정범위 : 0% - 100%(spco2) 0% - 100%(spo2) 0% - 100%(spMet2) 4. 구 성 품 ○ 구성품 : 본체 1개(배터리 포함), 충격보호 커버 또는 가방 1개, 산소포화도 측정 sensor 1개, 일산화탄소 및 메트헤모글로빈 측정 Sensor 1개, 배터리 AA size 4개 또는 충전식 예비 배터리 1개, 한글 사용설명서 1개, 원본 사용설명서 1개, 기타 구성품은 시중 표준 카탈로그에 의한다. 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일 이내로 한다. ○ 계약자는 계약제품 전부를 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 제품의 A/S 및 무상보증기간은 2년(배터리 포함)으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다.(보증기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 계약자는 납품 후 수요기관과 협의하여 30일 이내에 교육을 실시하여야 한다. (단 추후 수요기관의 필요에 의해 요청 시 수시교육을 실시하여야 한다.) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도의 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 한다. ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 업체 관련 서류 제출) ○ 지정한 장소에 납품 시 점검 체크리스트를 작성, 제출하여야 한다. ○ 의료기기법에 의한 품목허가/신고(관련서류 제출)를 받은 제품이어야 한다.