물품구매시방서

건명 : 저농도 오존분석기 구매

2024.  5.

서울물연구원

(수처리연구과)

1. 일반사항

1.1 목적

본 시방서는 서울물연구원(이하 ‘연구원’이라 한다) 수처리연구과에서 연구목적으로 사용할 「저농도 오존분석기 구매」에 관한 사업수행자의 과업내용을 명확히 함을 목적으로 한다.

1.2 용어정의

(1) 발주자

이 지침서에서 “발주기관”이라 함은 서울물연구원를 말한다.

(2) 감독자

이 지침서에서 “감독자”라 함은 발주자가 지정한 담당공무원을 말한다.

(3) 계약자

이 지침서에서 “계약자”라 함은 사업수행자를 말한다.

(4) 승인

이 지침서에서 “승인”이라함은 계약자로부터 제출 등의 방법으로 요청받은 어떤 사항에 대하여 “감독자”가 그 권한 범위 내에서 서면으로 동의한 것을 말한다.

1.3 적용범위

파일럿 오존실험을 위한 저농도 오존분석기의 납품, 설치, 시운전 및 교육까지 과업범위에 포함된다.

1.4 계약자 의무

(1) “계약자”는 견적서 상의 규격에 맞게 구성하고, 납품기한(계약일로부터 120일) 내, 저농도 오존분석기 납품, 설치 및 시운전되어야 한다.

(2) ”계약자“는 시방서의 이행에서 인지 또는 취득한 일체의 “발주기관”의 비밀에 대하여 외부에 누설하거나 제공하여서는 아니된다.

(3) “계약자”는 본건 계약이행과 관련된 관계법령, 규칙, 훈령, 고시 및 예규등을

항상 숙지하고 이를 숙지하여야 한다.

(4) 시방서에 명기하지 않은 사항이 있을 시, “감독자”와 협의하여 승인을 받아 처리한다.

(5) “계약자”는 본 시방서의 내용이 대한민국 관련 법규의 규정과 상호 모순 될

경우 대한민국 관련 법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

(6) “계약자”는 하자보증기간 이후라도 저농도 오존분석기 소모품 (솔레노이브벨브,

UV lamp 등) 납품, 교체작업에 대하여 “발주기관” 요청이 있을 시 즉시 수행해야 한다.

1.5 안전관리

(1) 가설 준비작업, 시공방법 및 운반 해체 작업 등은 “발주자”의 사전승인을 취득한 후 안전수칙을 준수하며 수행한다.

(2) “계약자”는 작업 중 안전을 최우선으로 하여야 하고, 산업안전보건법 등 제반 규정을 준수하며, 특히 고압가스 등 위험물을 사용하는 경우에는 보관 및 취급에 대하여 충분한 대책을 세우고, 전원은 “발주자”에서 지정한 장소에서 사용하여야 한다.

(3) 현장에 투입되는 직원에 대하여는 반드시 안전교육을 실시하여 안전사고가발생되지 않도록 하여야 하며, 만약 안전사고가 발생 될 경우 모든 민·

형사상의 책임을 계약자가 진다.

(4) 계약자는 안전과 관련된 각종 법령, 규정, 지침, 고시, 기준 등 제반사항 준수하여야 한다.

1.6 물품하자 보증기간

(1) 물품하자의 보증기간은 물품검수 완료일로부터 12개월로 한다.

2. 물품규격

2.1 일반특징

(1) 내부에 펌프 및 유량밸브가 내장되어 있어야 하며 오존농도 측정방법은 자외선 흡광법이어야 한다.

(2) 마이크로프로세서에 의해 동작하고, 사용자가 소프트웨어를 통해 각종 파라미터에 접근이 가능하도록 전면에 액정표시장치가 있어야 한다.

(3) 솔레노이드 밸브를 설치하여 연속 가스측정이 가능하여야 한다.

(4) 자외선과 동일한 파장을 흡수하는 하나의 흡수셀과 광학적 부품을 사용하여 레퍼런스 및 오존가스의 값을 측정할 수 있어야 한다.

(5) 온도 및 압력, 분자량에 대한 보정기능을 갖추고 있어야 한다.

(6) Zero Drift는 전자적으로 제거되어야하며 축적되지 않아야 한다.

(7) [eqn: Cl _{2}], [eqn: H _{2} O _{2}]등 다른 가스로 인한 간섭성이 없어야 하며, 특히 공기방울 등으로 측정값의 변화가 있어서는 안 된다.

(8) 샘플 가스를 흡입하는 과정에서 외부 오염물질(dust, contaminants 등) 자동여과 기능을 갖추어야 한다.

(9) 연속해서 자체 진단하는 기능을 갖추어야 하며 에러발생 시 육안으로 확인할 수 있도록 전면부에 표시되어야 한다.

(10) 분해능이 1ppb가 가능하여야 한다.

(11) 벽부형으로 설치하여야 한다.

(12) 현 통신 제어시스템에 호환이 되도록 아날로그, 디지털 출력형태를 갖추어야 한다.

2.2. 세부규격 및 성능

구분	내용
기기구성	측정기 본체, 가스탈기장치
측정원리	오존탈기장치를 이용하여 액상으로부터 가스상의 오존만을 추출하여 자외선 흡광법을 이용한 측정
측정범위	0-2 mg/L
정확도	± 1% of full scale range
분해능	0.001 mg/L
표준경보	현장설정 가능한 2중 경보 및 C형 relay contacts (SPDT, 5A 250 VAC resistive)
자체진단기능	에러 메세지 및 측정기 에러를 연속해서 자체진단
샘플유량	용존수 : 1.0 LPM(중력공급방식)
아날로그 출력	4-20 mA or 0-5 VDC standard
디지털 출력	RS-232 interface, MODBUS
설치형태	벽부형
공급전원	100-240 VAC 50/60 Hz, 74W
치수	M465 Ozone Analyzer (NEMA): H428 mm x W396 mm x D175 mm Transfer Column: H991 mm x W381 mm x D102 mm
작동온도범위	5-45°C