2013년

보건환경연구원

정밀안전진단 결과보고서

(요약본)

2013. 11.

제 출 문

서울특별시 보건환경연구원 귀하

본 보고서를 『2013년 서울특별시 보건환경연구원의 연구실 정밀안전진단』의 최종보고서로 제출합니다.

2013. 12.  .

사단법인 대한산업보건협회 서울산업보건센터소장

제1장. 점검ㆍ진단 개요

보건환경연구원

1. 점검ㆍ진단 배경 및 목적

: 본 점검은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제8조 및 제9조에 따른 「연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침」(미래창조과학부 제2013-109호)에 의거하여 실시되었으며, 서울특별시 보건환경연구원의 연구실 내ㆍ외의 안전보건과 관련된 사항을 진단ㆍ평가하여 위해(유해) 발생요인을 사전에 도출하고 이에 대한 시설의 보수ㆍ보강 방안 및 안전관리 방안을 제시함으로서 서울특별시 보건환경연구원 연구실에 대한 기능 및 안전을 유지관리하기 위함이다.

2. 추진 일정

: 2013년 11월 18일 ~ 2013년 11월 20일 (3일)

3. 점검ㆍ진단 참여자

성 명	구 분	진 단 분 야	보유자격
김종성	기술사	화공/생물	산업위생관리기술사
김명호	특급기술자	가스/기계	산업위생관리기사/소방설비기사
이경직	특급기술자	일반안전/산업위생	산업위생관리기사/인간공학기사
강영배	특급기술자	소방/전기	소방기사/전기기사

4. 점검ㆍ진단 대상

부서명	팀명	연구실 수
강남농수산물검사소	강서지소 농산물검사팀 수산물검사팀	1 1 1
강북농수산물검사소	유해물질검사팀 잔류농약검사팀 한약재검사팀	1 1 1
대기부	대기측정관리팀 대기화학팀 대기환경팀 석면조사팀 소음진동팀 실내환경팀 자동차공해연구팀	1 2 4 4 1 1 1
미생물부	감염병검사팀 면역진단팀 미생물관리팀 바이러스검사팀	5 1 7 4
수질부	수질화학팀 수환경생태팀 음용용수팀 폐기물토양팀 환경미생물팀	2 1 2 2 1
식의약품부	생활보건팀 식품안전성팀 연구기획팀 영양평가팀 의약품분석팀 첨가물검사팀 화장품연구팀	6 4 1 4 7 4 5
축산물부	위해분석팀 인수공통질병팀 축산물안전팀	9 4 3
합계		92

5. 점검ㆍ진단 방법

: 연구 개발 활동에 사용되는 기계ㆍ기구ㆍ전기ㆍ가스 등의 설비 기능의 이상 유무와 보호장비의 성능유지 여부 등을 육안점검과 법정측정기기 등 점검장비를 사용하여 해당 연구실에 대한 분야(일반/산업위생/전기/소방/화공/생물/가스/기계안전)별 점검을 실시한다. 단, 법정측정기기란 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령」[대통령령 제24423호][별표 4]의 점검장비를 말한다.

6. 점검ㆍ진단 범위

: 금회 서울특별시 보건환경연구원에 대한 안전진단은 「연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침」(미래창조과학부 고시 제2013-109호)[별표 3]특별안전점검ㆍ정밀안전진단 실시 내용에 준하여 실시하였다.

7. 점검ㆍ진단 장비

분 야	장 비 명	규격(모델명)	용 도
기계	회전속도측정기	PLT-200kit	회전기기의 회전속도측정
	풍압풍속계	TSI8385	팬의 풍압 및 풍속을 측정
	지시 소음계	ga-215	기기의 이상소음 점검
전기	누설전류측정기	SK-7815	누설되는 전기량 측정
	접지저항측정기	EST9090	전기기기의 접지저항 측정
	정전기전하량측정기	Statiron-m2	대전체의 전하량 측정
화공 소방 가스	열선풍속계	TSI8385	후두(팬)의 배출능력 측정
	가연성가스농도측정기	MSA ORION	가연성가스 농도측정
	열감지기시험기	SL-H-119	연구실의 열감지 시험
	연기감지기시험기	SL-S-119	연구실의 연기감지 시험
산업 위생 기타	열선풍속계	TSI8385	후두(팬)의 배출능력 측정
	CO2농도측정기	MSA ORION	측정공간의 CO2농도
	분진측정기	ESCORT ELF	실험실내 분진등의 측정
	조 도 계	ANA - F9	연구실의 조명밝기 측정
	스모그테스터	GASTEC	연구실의 기류등의 측정
기타	디지털 카메라	-	진단사진 촬영
	멀티가스검지기	M4-WXCM	가스설비의 누출상태 점검
	가스누출검지액	SEMCO	가스누출상태 확인

제2장. 진단 및 점검 실시 결과

보건환경연구원

1. 점검ㆍ진단 결과 평가 등급

가. 평가등급 기준

등급	연구실 안전환경 상태
1등급	연구실 안전환경에 문제가 없고 안전성이 유지된 상태
2등급	연구실 안전환경 및 연구시설에 결함이 일부 발견되었으나, 안전에 크게 영향을 미치지 않으며 개선이 필요한 상태
3등급	연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 발견되어 안전환경 개선이 필요한 상태
4등급	연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 심하게 발생하여 사용에 제한을 가하여야 하는 상태
5등급	연구실 안전환경 또는 연구시설의 심각한 결함이 발생하여 안전상 사고발생위험이 커서 즉시 사용을 금지하고 개선해야 하는 상태

※ 관련근거 : 「연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침」(미래창조과학부 제2013-109호) 제11조(결과의 평가 및 후속조치)

각 분야별 점검 항목 중 적합과 부적합의 수를 평가함과 동시에 즉시 사용금지와 개선이 필요하다고 판단될 경우에도 안전등급을 선정하였다. 금번 연구실 정밀안전진단의 안전등급선정은 기존의 선정등급표(연구실 안전점검 및 정밀안전진단 세부 지침, 2008)를 참고하여 전문가의 견해에 따라 선정하였다.

나. 평가등급 분석

: 본 정밀안전진단의 대상이 되는 연구실은 총 92개소이며, 각각을 부서별로 분류하였다. 분야별 체크리스트 평가 항목의 등급 선정 기준에 따라 해당 연구실의 안전등급을 선정하였고, 점검대상에 해당되지 않는 연구실은 모두 1등급으로 분류하였다.

① 연구실 정밀안전 등급 평가(종합)

금회 서울특별시 보건환경연구원 연구실 정밀안전진단의 등급 분포를 살펴보면 연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 심하게 발생하여 사용에 제한해야 하는 4등급과 안전상 사고발생위험이 커서 즉시 사용을 금지하고 개선해야 하는 상태인 5등급은 없었으며, 연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 발견되어 안전환경 개선이 필요한 상태인 3등급이 전체 16개소(17.4%)였으며, 연구실 안전환경에 문제가 없고 안전성이 유지된 상태이거나 결함이 일부 발견되었으나, 안전에 크게 영향을 미치지 않으며 개선이 필요한 상태인 1,2등급은 각각 38개소(41.3%)와 38개소(41.3%)였다.

구분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	합계
연구실 개소	38	38	16	0	0	92

② 연구실 정밀안전 등급 평가(분야별)

각 분야별 등급 분포는 아래 표와 같으며, 대부분의 연구실이 1~3등급으로 진단되었음을 알 수 있다.

분류	일반안전/ 산업위생	소방	전기	화공/생물	기계	가스
1등급	51	75	68	50	92	63
2등급	33	14	9	12	0	15
3등급	8	3	15	29	0	14
4등급	0	0	0	1	0	0
5등급	0	0	0	0	0	0

금 번 연구실 정밀안전진단을 실시한 결과, 연구실 안전환경 또는 연구시설에 결함이 심하게 발생하여 사용에 제한해야 하는 4등급은 화공/생물분야에서 1개소가 있었으며, 그 외의 분야는 4등급이 없는 것으로 진단되었다.

각 분야별 등급이 4등급으로 선정된 연구실은 아래 표와 같으며, 각 연구실에 대한 개선방안은 분야별 주요지적(점검ㆍ진단 사항)을 참조하기 바란다.

등급	분야	부서명	팀명	실험실명
4	화공	수질부	수환경생태팀	수환경생태팀

다. 연구실별 평가등급 현황

① 강남농수산물검사소

팀명	실험실명	분야
		안전 위생	소방	전기	화공 생물	기계	가스	종합
강서지소	강서지소 실험실	2	1	3	3	1	2	3
농산물검사팀	농산물 검사팀 실험실	2	3	3	3	1	3	3
수산물검사팀	수산물 검사팀 실험실	3	1	3	3	1	2	3

② 강북농수산물검사소

실험실명	위치	분야
		안전 위생	소방	전기	화공 생물	기계	가스	종합
유해물질검사팀	유해물질 검사팀	2	1	3	3	1	1	3
잔류농약검사팀	잔류농약 검사팀 실험실	2	2	2	3	1	2	2
한약재검사팀	한약재 검사팀 실험실	3	1	2	3	1	2	3

③ 대기부

실험실명	위치	분야
		안전 위생	소방	전기	화공 생물	기계	가스	종합
대기측정관리팀	대기측정관리팀	2	2	1	3	1	2	2
대기화학팀	실험실1	2	1	1	3	1	3	3
대기화학팀	악취분석실	1	2	3	1	1	3	3
대기환경팀	다이옥신전처리실	2	1	3	3	1	1	3
대기환경팀	무기물실험실	2	2	3	3	1	3	3
대기환경팀	유기물실험실	2	3	1	2	1	2	2
대기환경팀	질량분석실	2	1	1	1	1	2	2
석면조사팀	석면분석실	2	1	1	3	1	1	2
석면조사팀	석면전처리실	1	1	1	1	1	1	1
석면조사팀	전자현미경실	1	1	1	1	1	1	1
석면조사팀	투과현미경전처리실	1	1	1	1	1	1	1
소음진동팀	소음진동팀	1	1	1	1	1	1	1
실내환경팀	실내환경팀	1	2	3	1	1	1	2
자동차공해연구팀	자동차공해연구팀	1	1	3	1	1	1	2

③ 미생물부

실험실명	위치	분야
		안전 위생	소방	전기	화공 생물	기계	가스	종합
감염병검사팀	PCR실	1	1	1	1	1	1	1
감염병검사팀	감염병세균검사실	2	1	1	1	1	1	1
감염병검사팀	기기분석실	1	1	1	1	1	1	1
감염병검사팀	생물안전2등급실험실	1	1	1	1	1	1	1
감염병검사팀	시료접수실	1	1	1	1	1	1	1
면역진단팀	면역진단팀	2	1	1	1	1	1	1
미생물관리팀	기기분석실	1	1	1	1	1	1	1
미생물관리팀	배양/배지실	1	1	1	1	1	1	1
미생물관리팀	분석실	1	1	1	1	1	1	1
미생물관리팀	시약창고	1	1	1	2	1	1	1
미생물관리팀	실험실(식품)	1	1	1	3	1	2	2
미생물관리팀	실험실(약품)	1	1	1	1	1	1	1
미생물관리팀	유전자분석실	3	1	1	2	1	1	2
바이러스검사팀	물바이러스실	1	1	1	3	1	1	2
바이러스검사팀	바이러스실	1	1	3	1	1	1	2
바이러스검사팀	시료실	1	1	1	3	1	1	2
바이러스검사팀	시약창고	1	1	1	1	1	1	1

⑤ 수질부

실험실명	위치	분야
		안전 위생	소방	전기	화공 생물	기계	가스	종합
수질화학팀	수질환경실험실	2	2	1	3	1	1	2
수질화학팀	오폐수분석실	2	1	3	2	1	2	2
수환경생태팀	수환경생태팀	2	2	3	4	1	2	3
음용용수팀	기기분석실	2	2	2	2	1	3	2
음용용수팀	이화학실험실	2	3	1	3	1	1	3
폐기물토양팀	기기분석실	1	1	1	1	1	3	2
폐기물토양팀	폐기물토양팀 전처리실	3	2	3	3	1	2	3
환경미생물팀	환경미생물팀	2	1	1	1	1	1	1

⑥ 식의약품부

실험실명	위치	분야
		안전 위생	소방	전기	화공 생물	기계	가스	종합
생활보건팀	기기분석실	1	1	1	1	1	3	2
생활보건팀	방사선조사검지실	1	1	1	1	1	1	1
생활보건팀	시약창고	1	1	1	3	1	1	2
생활보건팀	이화학실험실	3	1	1	1	1	1	2
생활보건팀	전처리실	2	1	1	3	1	1	2
생활보건팀	질량분석기기실	1	1	1	2	1	2	2
식품안전성팀	기기분석실	3	1	1	1	1	3	2
식품안전성팀	시료창고	2	1	1	3	1	1	2
식품안전성팀	이화학실험실	3	2	1	3	1	1	3
식품안전성팀	질량분석실	1	2	1	1	1	1	1
연구기획팀	체험학습실험실	2	1	1	1	1	1	1
영양평가팀	기기분석실	2	1	2	2	1	3	2
영양평가팀	시약창고	1	1	1	2	1	1	1
영양평가팀	이화학실험실	3	1	2	1	1	1	2
영양평가팀	전처리실	2	1	1	1	1	1	1
의약품분석팀	기기분석실	2	1	1	2	1	3	2
의약품분석팀	시약창고	1	1	1	3	1	1	2
의약품분석팀	이화학실험실	1	1	3	3	1	1	3
의약품분석팀	일반청정실	1	1	1	1	1	1	1
의약품분석팀	전처리실	2	1	1	3	1	1	2
의약품분석팀	초음파분석실	1	2	1	2	1	1	2
의약품분석팀	황사마스크실	1	1	1	1	1	3	2
첨가물검사팀	기기분석실1	1	2	1	1	1	3	2
첨가물검사팀	기기분석실2	1	2	1	1	1	2	2
첨가물검사팀	시료창고	1	1	1	1	1	1	1
첨가물검사팀	이화학실험실	2	1	2	3	1	1	2
화장품연구팀	기기분석실	1	1	1	1	1	3	2
화장품연구팀	동물실험실	1	1	1	1	1	1	1
화장품연구팀	이화학실험실	2	1	2	3	1	1	2
화장품연구팀	전처리실	1	1	3	3	1	1	3
화장품연구팀	중금속분해실	2	1	1	1	1	1	1

⑦ 축산물부

실험실명	위치	분야
		안전 위생	소방	전기	화공 생물	기계	가스	종합
위해분석팀	성분규격검사실	1	1	2	3	1	3	3
위해분석팀	성분규격전처리실	2	1	1	1	1	1	1
위해분석팀	시약창고	1	1	1	2	1	1	1
위해분석팀	잔류물질검사실	2	1	1	1	1	2	2
위해분석팀	잔류물질실	1	1	1	1	1	1	1
위해분석팀	전처리실	1	1	1	1	1	1	1
위해분석팀	중금속분석실	2	1	1	1	1	2	2
위해분석팀	질량분석실	2	1	1	1	1	1	1
위해분석팀	칭량실	1	1	1	3	1	1	2
인수공통질병팀	부검실	1	1	1	1	1	1	1
인수공통질병팀	생물안전3등급실험실	1	1	1	1	1	1	1
인수공통질병팀	일반질병검사실	1	1	1	1	1	1	1
인수공통질병팀	조직병리검사실	1	1	2	1	1	1	1
축산물안전팀	유전자분석실	1	1	1	1	1	1	1
축산물안전팀	축산물검사실	1	1	1	2	1	1	1
축산물안전팀	축산물시료접수실	1	1	1	1	1	1	1

라. 점검장비를 사용한 측정값

① 강남농수산물검사소

실험실명	위치	연구실 환경 측정값				제어풍속
		온도 (℃)	습도 (%)	조도 (Lux)	CO2 (ppm)	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
강서지소	강서지소 실험실	16.8	21.6	395	557	334	0.22	0.31	0.3	-	-	-	-
농산물검사팀	농산물 검사팀 실험실	20	22.8	385	577	630	0.41	0.26	0.32	0.22	0.38	0.23	0.31
수산물검사팀	수산물 검사팀 실험실	20.1	24.8	512	557	246	0.16	0.46	0.43	-	-	-	-

② 강북농수산물검사소

실험실명	위치	연구실 환경 측정값				제어풍속
		온도 (℃)	습도 (%)	조도 (Lux)	CO2 (ppm)	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
유해물질검사팀	유해물질 검사팀	16.6	18	546	542	380	0.35	0.19	0.52	0.42	-	-	-
잔류농약검사팀	잔류농약 검사팀 실험실	21.5	17.9	451	481	268	0.24	0.28	0.41	0.49	-	-	-
한약재검사팀	한약재 검사팀 실험실	15.4	22	256	546	164	0.47	0.43	0.36	0.17	0.29	0.31	0.31

③ 대기부

실험실명	위치	연구실 환경 측정값				제어풍속
		온도 (℃)	습도 (%)	조도 (Lux)	CO2 (ppm)	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
대기측정관리팀	대기측정관리팀	11.5	36	384	472	284	0.22	-	-	-	-	-	-
대기화학팀	실험실1	10.3	38	595	513	267	0.3	0.26	-	-	-	-	-
대기화학팀	악취분석실	12.2	34.1	618	626	260	-	-	-	-	-	-	-
대기환경팀	다이옥신전처리실	12.1	34.3	521	479	622	0.33	0.27	0.18	0.2	0.31	0.23	-
대기환경팀	무기물실험실	12.7	34.9	377	529	247	0.13	0.31	0.16	0.38	0.34	-	-
대기환경팀	유기물분석실	20.5	23.2	330	519	278	0.36	-	-	-	-	-	-
대기환경팀	질량분석실	17.5	26.4	413	490	278	-	-	-	-	-	-	-
석면조사팀	석면분석실	13.5	33.4	326	526	307	0.38	-	-	-	-	-	-
석면조사팀	석면전처리실	8.7	39.8	426	465	269	-	-	-	-	-	-	-
석면조사팀	전자현미경실	15.6	36.7	386	510	318	-	-	-	-	-	-	-
석면조사팀	투과현미경전처리실	10.8	34.5	856	464	351	0.45	-	-	-	-	-	-
소음진동팀	소음진동팀	11.9	38.9	616	610	282	-	-	-	-	-	-	-
실내환경팀	실내환경팀	11.6	36.5	486	571	307	0.42	-	-	-	-	-	-
자동차공해연구팀	자동차공해연구팀	11.7	40.1	526	550	314	-	-	-	-	-	-	-

④ 미생물부

실험실명	위치	연구실 환경 측정값				제어풍속
		온도 (℃)	습도 (%)	조도 (Lux)	CO2 (ppm)	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
감염병검사팀	PCR실	16.7	27	335	411	289	0.73	-	-	-	-	-	-
감염병검사팀	감염병세균검사실	17.9	26.2	479	425	360	0.14	-	-	-	-	-	-
감염병검사팀	기기분석실	16.1	26.7	427	406	269	-	-	-	-	-	-	-
감염병검사팀	생물안전3등급실험실	13.9	33.7	504	516	4373	-	-	-	-	-	-	-
감염병검사팀	시료접수실	17.2	28.9	333	392	381	-	-	-	-	-	-	-
면역진단팀	면역진단팀	15	31.7	221	500	288	0.31	-	-	-	-	-	-
미생물관리팀	기기분석실	16.8	26.9	296	369	284	-	-	-	-	-	-	-
미생물관리팀	배양/배지실	16.1	29.1	412	409	309	-	-	-	-	-	-	-
미생물관리팀	분석실	15.7	26.8	358	375	297	-	-	-	-	-	-	-
미생물관리팀	시약창고	16.5	26.4	321	370	285	-	-	-	-	-	-	-
미생물관리팀	실험실(식품)	15.8	32.5	365	451	450	0.57	-	-	-	-	-	-
미생물관리팀	실험실(약품)	16	29.5	249	433	307	-	-	-	-	-	-	-
미생물관리팀	유전자분석실	15.4	28.6	567	382	345	-	-	-	-	-	-	-
바이러스검사팀	물바이러스실	13.8	30	719	567	87	-	-	-	-	-	-	-
바이러스검사팀	바이러스실	13.1	32.1	515	542	77	0.62	-	-	-	-	-	-
바이러스검사팀	시료실	14.6	30	413	524	411	-	-	-	-	-	-	-
바이러스검사팀	시약창고	14.2	30.6	273	600	311	-	-	-	-	-	-	-

⑤ 수질부

실험실명	위치	연구실 환경 측정값				제어풍속
		온도 (℃)	습도 (%)	조도 (Lux)	CO2 (ppm)	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
수질화학팀	수질환경실험실	18	29.1	254	552	443	0.12	-	-	-	-	-	-
수질화학팀	오폐수분석실	19.6	24.4	771	475	321	0.52	-	-	-	-	-	-
수환경생태팀	수환경생태팀	20.8	28	351	550	382	0.32	0.28	0.32	-	-	-	-
음용용수팀	기기분석실	15.3	29.4	637	486	281	0.31	0.22	-	-	-	-	-
음용용수팀	이화학실험실	12.7	33.2	210	521	290	0.31	0.15	-	-	-	-	-
폐기물토양팀	기기분석실	14.2	33.6	321	515	431	-	-	-	-	-	-	-
폐기물토양팀	폐기물토양팀 전처리실	14.5	33.9	573	512	351	0.31	0.22	-	-	-	-	-
환경미생물팀	환경미생물팀	14.9	34.4	713	565	608	0.31	-	-	-	-	-	-

⑥ 식의약품부

실험실명	위치	연구실 환경 측정값				제어풍속
		온도 (℃)	습도 (%)	조도 (Lux)	CO2 (ppm)	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
생활보건팀	기기분석실	14.8	34.7	373	388	1206	-	-	-	-	-	-	-
생활보건팀	방사선조사검지실	15.2	31.4	352	406	245	-	-	-	-	-	-	-
생활보건팀	시약창고	13.3	31.3	215	419	294	-	-	-	-	-	-	-
생활보건팀	이화학실험실	14.5	30.3	232	393	307	0.63	0.12	0.49	-	-	-	-
생활보건팀	전처리실	14.6	28.6	286	397	309	0.52	0.61	-	-	-	-	-
생활보건팀	질량분석기기실	15.4	27.8	347	359	284	-	-	-	-	-	-	-
식품안전성팀	기기분석실	12.3	29	354	391	48	0.3	0.39	-	-	-	-	-
식품안전성팀	시료창고	12.9	35.5	346	409	61	-	-	-	-	-	-	-
식품안전성팀	이화학실험실	11	33.5	412	361	54	0.4	0.61	0.33	0.42	-	-	-
식품안전성팀	질량분석실	14.2	32.3	432	387	60	0.41	-	-	-	-	-	-
연구기획팀	체험학습실험실	15.1	36.2	648	558	237	0.46	-	-	-	-	-	-
영양평가팀	기기분석실	15.8	26.3	265	422	308	0.45	0.65	-	-	-	-	-
영양평가팀	시약창고	15.9	27.9	255	395	403	-	-	-	-	-	-	-
영양평가팀	이화학실험실	16.8	32.5	264	423	274	0.4	0.37	0.42	0.38	0.34	0.45	-
영양평가팀	전처리실	12.6	33.1	291	421	269	0.57	-	-	-	-	-	-
의약품분석팀	기기분석실	13.2	32.2	301	372	195	0.59	-	-	-	-	-	-
의약품분석팀	시약창고	14.6	28.5	356	379	246	-	-	-	-	-	-	-
의약품분석팀	이화학실험실	13	33.3	235	456	110	0.5	0.79	-	-	-	-	-
의약품분석팀	일반청정실	14.2	31.8	414	385	210	-	-	-	-	-	-	-
의약품분석팀	전처리실	13.6	31.7	425	412	159	0.38	0.45	0.44	0.32	0.35	0.46	0.4
의약품분석팀	초음파분석실	13.9	31	621	524	225	-	-	-	-	-	-	-
의약품분석팀	황사마스크실	11.7	32.2	456	427	216	-	-	-	-	-	-	-
첨가물검사팀	기기분석실1	13	31.9	321	357	136	-	-	-	-	-	-	-
첨가물검사팀	기기분석실2	12.3	33.4	322	377	119	0.51	-	-	-	-	-	-
첨가물검사팀	시료창고	12.9	27.5	316	371	95	-	-	-	-	-	-	-
첨가물검사팀	이화학실험실	11.9	33.1	347	386	132	0.51	0.38	0.35	0.57	0.68	0.41	0.57
화장품연구팀	기기분석실	12.7	33.4	381	390	628	0.48	-	-	-	-	-	-
화장품연구팀	동물실험실	13.2	44.9	245	389	184	-	-	-	-	-	-	-
화장품연구팀	이화학실험실	11.7	34.3	268	381	345	0.54	-	-	-	-	-	-
화장품연구팀	전처리실	13.3	32.8	272	412	875	O.65	-	-	-	-	-	-
화장품연구팀	중금속분해실	11.5	34.7	261	377	307	0.56	0.51	0.42	0.32	-	-	-

⑦ 축산물부

실험실명	위치	연구실 환경 측정값				제어풍속
		온도 (℃)	습도 (%)	조도 (Lux)	CO2 (ppm)	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
위해분석팀	성분규격검사실	12.2	33.4	494	466	148	0.47	-	-	-	-	-	-
위해분석팀	성분규격전처리실	12.2	33.4	415	447	156	0.47	0.46	0.43	0.59	0.44	-	-
위해분석팀	시약창고	10.5	34.1	460	438	174	-	-	-	-	-	-	-
위해분석팀	잔류물질검사실	16.3	25	589	437	226	-	-	-	-	-	-	-
위해분석팀	잔류물질실	11.2	35.9	645	465	145	0.56	0.54	-	-	-	-	-
위해분석팀	전처리실	12.7	32.5	649	459	189	-	-	-	-	-	-	-
위해분석팀	중금속분석실	12.4	33.3	359	446	161	-	-	-	-	-	-	-
위해분석팀	질량분석실	18.3	26.2	307	436	176	-	-	-	-	-	-	-
위해분석팀	칭량실	11.4	34	582	485	177	-	-	-	-	-	-	-
인수공통질병팀	부검실	13.4	31	354	465	137	0.53	-	-	-	-	-	-
인수공통질병팀	생물안전3등급실험실	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
인수공통질병팀	일반질병검사실	13.9	32.2	512	508	823	0.46	0.53	-	-	-	-	-
인수공통질병팀	조직병리검사실	14.1	31.1	365	474	149	0.44	0.6	-	-	-	-	-
축산물안전팀	유전자분석실	13.8	29.9	348	442	241	-	-	-	-	-	-	-
축산물안전팀	축산물검사실	16	28	494	528	211	0.64	0.46	-	-	-	-	-
축산물안전팀	축산물시료접수실	11.1	33	452	501	139	0.58	-	-	-	-	-	-

제3장. 결론 및 개선대책

보건환경연구원

1. 결론

금 번 서울특별시 보건환경연구원 연구실 정밀안전진단은 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제8조 및 제9조에 따른 「연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침」(미래창조과학부 제2013-109호)에 의거하여 실시되었으며, 그 결과(결론)는 아래와 같다. 세부적인 사항은 제3장 2. 분야별 주요지적(점검ㆍ진단 사항)을 참조하여 안전관리에 활용하기 바란다.

1. 일반안전/산업위생안전

구분			총연구실수	대상연구실수	미실시연구실	미실시율	비고
일반안전	규정비치		92	90	0	0.0%
	교육실시			90	0	0.0%
	일상점검			90	4	4.4%
	정리정돈			90	0	0.0%
	취침/취사/흡연			90	4	4.4%
산업위생	안전보건표지			77	50	64.9%
	시약냉장고			59	2	3.4%
	구급용구			77	2	2.6%
	보호구보관함			60	16	26.7%
	호흡용보호구	방독		45	16	35.6%
		방진		32	0	0.0%
	보안경 /보안면			58	1	1.7%
	보호장갑			55	1	1.8%
	국소배기설치 /관리			52	27	51.9%

2. 소방안전

구분				총연구실수	대상연구실수	미실시연구실	미실시율	비고
피난시설 점검	출입구상태			92	91	0	0.0%
	방화문상태				91	0	0.0%
	피난로확보				91	4	4.4%
	완강기관리				0	0	-
	유도등/유도표지				56	1	1.8%
소방시설 설치 및 관리상태	소화기 및 위치표시	비치여부			91	1	1.1%
		표지여부			91	11	12.1%
		충전압력			74	0	0.0%
		설치위치			74	0	0.0%
		약제중량			90	0	0.0%
		점검표지			74	0	0.0%
	자동화재탐지설비	감지기	유무		71	0	0.0%
			상태		71	0	0.0%
		방송설비			65	0	0.0%
		스프링클러			59	0	0.0%
		수/발신기			22	3	13.6%
	비상조명등 예비전원				0	0	-
	소화전함 관리				0	0	-
	연결살수설비				0	0	-
	방출표시등설치				18	0	0.0%
가연물질보관상태					8	1	12.5%

3. 전기안전

구분			총연구실수	대상연구실수	미실시연구실	미실시율	비고
분전반 관리	인,출입선상태		92	91	0	0.0%
	개폐가능여부			91	0	0.0%
	명판부착여부			35	0	0.0%
	보호커버설치			35	8	22.9%
	접지상태			33	1	3.0%
	차단기 및 퓨즈	성능		33	1	3.0%
		용량		33	0	0.0%
		과부하		33	0	0.0%
		관리		33	0	0.0%
콘센트	손상여부			33	0	0.0%
	고정상태			33	0	0.0%
	접지상태			91	0	0.0%
	설치위치			91	1	1.1%
	문어발식연결			91	7	7.7%
	부하상태			91	2	2.2%
전열장치 및 전기설비	개인전열기보유			4	0	0.0%
	방폭설비			84	0	0.0%
	주변가연성물질			18	0	0.0%
	전기충전부노출			4	0	0.0%
	고용량단독회로			14	10	71.4%
기기접지				8	5	62.5%

4. 화공안전/생물안전

구분		총연구실수	대상연구실수	미실시연구실	미실시율	비고
화공안전	MSDS	92	59	2	3.4%
	경고표지		80	17	21.3%
	전도방지		50	6	12.0%
	용기보관상태		80	7	8.8%
	시건장치		0	0	-
	시약보관기간		0	0	-
	성상별분류		46	30	65.2%
	폐액용기설치		43	0	0.0%
	폐액성상분류		26	1	3.8%
	폐액라벨		43	14	32.6%
	폐액용기상태		43	2	4.7%
	폐기물		56	4	7.1%
	세척설비(세안/샤워)		75	0	0.0%
	독성물질보관		25	8	32.0%
생물안전	생물안전표지		25	0	0.0%
	살균소독설비		15	0	0.0%
	의료폐기용기		25	0	0.0%
	의료/일반폐기물혼재		25	0	0.0%
	바이러스/세균/혈액		1	0	0.0%
	병원체취급		1	0	0.0%
	1/2등급연구시설		1	0	0.0%
생물안전 (동물연구실)	시설대장작성		4	0	0.0%
	구역분리		0	0	-
	사육설비설치		2	0	0.0%

5. 기계안전

구분		총연구실수	대상연구실수	미실시연구실	미실시율	비고
위험 기계/기구 관리 상태	이상소음여부(소음dB(A))	92	0	0	-
	설치(검사)안정성 여부		0	0	-
	작동 및 취급법 확보여부		0	0	-
	위험점방호장치여부		0	0	-
	교류용접기자동장치		0	0	-
	안전덮개설치여부		1	0	0.0%
	취급재료안전확보여부		0	0	-
기계 주변의 작업환경 상태	Lay-○ut상태여부		0	0	-
	아웃트리거/안전난간		0	0	-
	보호구		49	0	0.0%
	안전표지부착여부		49	42	85.7%

6. 가스안전

구분			총연구실수	대상연구실수	미실시연구실	미실시율	비고
고압가스	보유가스보관상태		92	25	0	0.0%
	전도방지상태			25	11	44.0%
	용기검사	상태(이음새)		26	0	0.0%
		충전기한		26	9	34.6%
	밸브보호캡상태			18	2	11.1%
	압력게이지이상			25	0	0.0%
	성상분리			20	4	20.0%
	경보장치			22	17	77.3%
	역화방지장치			0	0	#DIV/0!
	독성가스제독장치			1	1	100.0%
	전기가연물이격			11	1	9.1%
	표지	경고/주의		44	44	100.0%
		식별(LINE)		43	0	0.0%
도시가스(LNG/LPG)	배관상태	고정(노후)상태		17	0	0.0%
		보호덮개/막음상태		3	2	66.7%
		호스길이/T형연결		0	0	#DIV/0!
		명칭표시		23	21	91.3%
	자동차단장치			24	13	54.2%
	경보장치			24	0	0.0%

2. 개선대책

1. 일반안전/산업위생분야

- 안전관리규정을 작성하여 연구실에 비치

- 연구실 내 취침/취사/흡연 금지

- 안전ㆍ보건표지 부착을 통한 안전ㆍ보건의식 고취

- 시약냉장고 관리 철저(음식물 보관 금지)

- 응급상황 발생 시 신속한 대처를 위한 구급약품 비치

- 개인보호구 및 개인보호구함 비치(화학물질 취급 연구실)

- 국소배기장치 점검을 통한 적정 제어풍속 유지 및 관리

2. 소방안전분야

- 소화기 지급 및 위치 표시 부착

- 소화기 약제 충전 압력(상태) 적정 유지

- 자동화재탐지설비 추가 설치

- 비상 출입구 확보 및 관리

- 피난로 확보

- 옥내 소화전함 적재물(장애물) 이동조치

3. 전기안전분야

- 연구실 통로/출입구 전선 외부 노출 방지(전선보호관을 통한 매입)

- 멀티콘센트 고정 및 비접지형 멀티콘센트 교체(접지형)

- 분전반 앞 적재물(장애물) 이동조치

- 전력소모가 높은 설비는 별도의 전용 콘센트 사용(과부하 방지)

- 흄후드(Fume hood) 하부에 인화성 물질 보관 금지

- 누전차단기에 폐쇄형 외함 설치(외부 노출 방지)

4. 화공안전/생물안전분야

- 물질안전보건자료의 비치 및 교육 실시

- 시약병 경고표지(물질명, 주의사항, 조제일자, 조제자명 등) 부착

- 시약선반 전도방지장치 설치

- 오염된 화학약품(외부 오염 포함) 폐기

- 독성물질 외부 노출방지(시약장 시건장치 후 보관)

- 화학약품 성상별 분류 보관

- 폐액보관 및 용기 관리 철저(성상별 분류, 전용용기 사용, 외부 라벨 표시 등)

- 세척설비(세안기, 샤워설비) 설치

5. 기계안전분야

- 위험기계ㆍ기구에 안전표지 부착

- 위험기계ㆍ기구 사용 시 착용해야 하는 적정 보호구 비치

- 안전한 작업 공간 확보

- 위험기계ㆍ기구 방호장치 설치

6. 가스안전분야

- 고압가스 용기 전도방지장치 설치

- 고압가시 용기 충전기한 준수(충전기한 경과 시 반송처리)

- 가연성 및 독성가스 경보장치 설치

- 고압가스 배관에 표시라벨 부착

- 미사용 고압가스 용기 폐기

- 고압가스의 안전한 사용을 위한 외부 가스 보관소 설치