문서번호	수질분석과-563
결재일자	2014.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질분석과장	수질연구부장

2014년도 수질측정기기(휴대,탁상용) 보정 및 교육계획

2014. 1.

상수도연구원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	‘97. 4. 1, 수질 67730-426호, 본부장방침	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년도 수질측정기기(휴대·탁상용)

보정 및 교육계획

〈상수도연구원〉

수도사업소, 아리수정수센터 및 연구원에서 보유하고 있는 수질측정기기(탁도계, 잔류염소계, 비색계)에 대하여 주기적인 보정과 평가를 실시하고, 각 사업소 수질측정담당자를 대상으로 자가보정 및 기기관리에 대한 교육을 실시함으로써 수질측정기기의 정확도와 측정 자료의 신뢰성을 향상시키고자 함

□ 추진근거 : 『측정분석 정도관리 추진일정 통보』

(‘97. 4. 1, 수질 67730-426호, 본부장방침)

□ 대상기관 : 수도사업소, 아리수정수센터, 연구원

□ 내    용

○ 기기보정

- 탁  도  계 : 현장용(HACH 2100P, 2100Q)

탁상용(HACH 2100AN, 2100N)

- 잔류염소계 : 현장용 잔류염소계

- 비  색  계 : 현장용(DR 890)

○ 유지관리 교육 : pH 측정기, 전자식 자동저울

□ 2013년도 기기보정 현황

구 분		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	총계(대)
탁도계	수 도 사 업 소	223	194	194	189	800
	아리수정수센터	9	9	10	9	37
	연 구 원	17	20	18	18	73
	소계	249	223	222	216	910
잔류염소계	수 도 사 업 소	217	201	200	200	818
	아리수정수센터	16	16	18	15	65
	연 구 원	27	28	28	28	111
	소계	260	245	246	243	994
비색계 (DR 890)	수 도 사 업 소	169	164	159	159	651
	연 구 원				1	1
	소계	169	164	159	160	652
총계(대)		678	632	627	619	2,556

□ 보정주기 :  분기 1회 (2, 5, 8, 11월)

□ 장   소 :  연구원 본관 3층 (화학분석실)

□ 참석대상 :  수질측정담당자

□ 평가 및 보정 방법

○ 사업소 보정능력 평가

- 보정 전 자가보정 실시 후 연구원에서 표준물질을 이용하여 보정상태 평가

- 허용오차범위를 초과할 경우 연구원 기기보정 팀이 재보정

- 보정완료 기기에 대하여는 보정필증 부착

(탁도계, 비색계)

(잔류염소계)

□ 기기보정

○ 탁도계

- 시판되는 표준물질과 연구원에서 만든 표준물질을 각 사업소에서 현재 사용중인 탁도계로 측정하여 보정 전 오차를 구함

- 탁도계 표준물질 kit※로 탁도계 자가보정 실시

- 각 표준물질로 확인시험을 한 후 보정 전과의 오차 산출

※ 탁도계 표준물질 kit

①  HACH 2100AN(탁상용 탁도계)용

- StablCal  Vial Calibration Kit for 2100AN Turbidimeter

(HACH, 6Vial/kit, Cat. No. : 26595-05)

② HACH 2100N(탁상용 탁도계)용

- StablCal  Vial Calibration Kit for 2100N Turbidimeter

(HACH, 5Vial/kit, Cat. No. : 26621-05)

③ HACH 2100P(현장용 탁도계)용

- StablCal  Vial Calibration Kit for 2100P Turbidimeter

(HACH, 4Vial/kit, Cat. No. : 26594-05)

- 기기가 만족하는 허용오차범위 ±5 %를 적용

※ 별첨 : 탁도 연속자동측정기 및 그 부속기기 성능

- 허용오차범위 근거 : 환경측정기기의 형식승인․정도검사 등에 관한 고시(국립환경과학원)

○ 잔류염소계

- 연구원에서 만든 표준물질을 각 사업소에서 현재 사용중인 잔류염소계로 측정하여 보정 전 오차를 구함

- 표준물질로 잔류염소계 자가보정 실시

- 각 표준물질로 확인시험을 한 후 보정 전과의 오차 산출

- 오차범위 : ±0.02 mg/L이내

․ 기기특성상 1.6～2.0 mg/L 표준물질의 기기허용오차범위 ±5 %를 적용하면 오차범위는 ±0.08～±0.1 mg/L가 되나, 실제 현장에서 수돗물 범위의 신뢰도를 위하여 ±0.02 mg/L 범위안에 들도록 강화

※ 별첨 : 잔류염소 연속자동측정기 및 그 부속기기 성능

기기메뉴얼 상 정확도

기기메뉴얼 상 표준물질

- 허용오차범위 근거 : 환경측정기기의 형식승인․정도검사 등에 관한 고시(국립환경과학원)

○ 비색계(DR 890)

- 연구원에서 제조한 표준물질(철, 구리)을 각 사업소에서 현재 사용중인 비색계로 측정하여 오차율 평가

․ 연구원 제조 표준물질(철, 구리) 농도범위 : 1.0 mg/L 이상

- 오차범위 : ±5 % 이내[무기금속 숙련도 평가기준 우수범위(±10 %) 보다 강화]

□ 유지관리 교육

○ 자가 보정 교육

- 연속적으로 허용오차범위를 초과할 경우 해당 사업소 직원 대상 자가보정 교육 실시

○ 기기 관리 교육

- 재보정 후에도 허용오차범위를 벗어나는 기기에 대해 제조사 수리조치 통보

- 수리대상기기에 대해 수리완료 후 자가보정 및 사후 기기관리 교육

- 수리완료기기에 대해 다음 분기 처리상태 확인 및 기기상태 평가로 보정의 연속성 확보

- 기기별 유지관리 교육

○ 사업소 보유 기타 측정기(pH 측정기 및 전자식 자동저울) 유지관리 교육

- 데이터 신뢰성 제고를 위한 주기적 보정실시 교육 및 청결 등 유지관리 교육

□ 결과보고 : 본부 및 사업소에 통보

□ 결과활용

○ 아리수정수센터 수질측정의 정확도 제고

○ 아리수품질확인 등 수도꼭지 수돗물 수질측정 시 신뢰성 확보

별첨 :

○ 탁도 연속자동측정기 및 그 부속기기 성능

검 사 항 목	기 준
측정범위	10 NTU 이하의 측정범위를 설정할 수 있어야하며1)(원수용 측정기기의 경우에는 그러하지 않는다.), 최소검출한계는 0.02 NTU 이하이어야 한다.
재현성	최대눈금값의 ±3 % 이하
영점편차	최대눈금값의 ±3 % 이하
스팬편차	최대눈금값의 ±3 % 이하
직선성	주입농도값의 ±5 % 이하
응답시간	10 분 이하(90 %)
전압변동에 대한 안정성	최대눈금값의 ±3 % 이하
내전압	이상이 없을 것
절연저항	5 ㏁ 이상

주1) 복수의 측정범위를 갖는 기기의 경우에는 10 NTU 이하의 측정범위를 설정할 수 있어야 하고, 10 NTU 이하의 측정범위에 대한 성능시험을 포함하여야 한다.

○ 잔류염소 연속자동측정기 및 그 부속기기 성능

검 사 항 목	기 준
측정범위	10 mg/L 이하의 측정범위로 설정할 수 있어야 하며1), 최소검출한계는 0.01 mg/L이하 이어야한다.
재현성	최대눈금값의 ±3 % 이하
영점편차	최대눈금값의 ±3 % 이하
스팬편차	최대눈금값의 ±3 % 이하
직선성	주입농도값의 ±5 % 이하
응답시간	2 분 이하(90 %)
전압변동에 대한 안정성	최대눈금값의 ±3 % 이하
내전압	이상이 없을 것
절연저항	5 ㏁ 이상

주1) 복수의 측정범위를 갖는 기기의 경우에는 10 mg/L 이하의 측정범위를 설정할 수 있어야 하고, 10 mg/L 이하의 측정범위에 대한 성능시험을 포함하여야 한다.

○ 기기메뉴얼 상 정확도 (허용오차범위 ±5 %를 적용)

○ 기기메뉴얼 상 표준물질 (표준물질 농도범위 1.6～2.0 mg/L )