문서번호	품질지도과-2485
결재일자	2014.12.12.
공개여부	비공개
방침번호

			시 민
주무관		품질지도과장	품질시험소장
협 조
	총무과장
	토질재료시험과장
	화학시험과장

2014년도 KOLAS 내부심사 결과 보고

2014. 12.

품질지도과

2014년도 KOLAS 내부심사 결과 보고

국제공인시험기관으로서 그 운영이 품질경영시스템과 관련규격의 요건에 지속적으로 적합하다는 것을 점검하기 위하여  『공인기관인정제도 운영요령』의 규정에 따라 ‘정기 내부심사’를 실시하고 그 결과를 보고하는 사항임.

1	관련근거

공인기관인정제도운영요령 제13조(품질경영시스템 검토)

KS Q ISO/IEC 17025 경영요건

4.14 : 내부심사

서울특별시품질시험소 경영시스템 품질절차서

QP-1301 : 내부심사

2	내부심사 개요

심사일시 : 2014. 12. 11(목) 09:00 ~ 17:30

심사장소 : 본관 2층 소회의실

심사구분 : 정기심사(매년 1회)

심사팀 구성

심사팀장 : KOLAS 선임 평가사 최성진(<주>한국건설관리공사)

심 사 원 : KOLAS 평가사 정호곤(태영기술경영연구원)

3	주요 심사내용

경영요건

문서 관리체계 수립 및 운영에 관한 사항

시험, 검사장비 및 물품관리 등에 관한 사항

시정조치 및 불만 처리에 관한 사항

기술요건

불확도 추정의 적정성에 관한 사항

보유 시험장비의 측정 소급성 부합 및 관리 여부

내부 교정방법 보유 유무 및 실행에 관한 사항

4	심사 결과 : 부적합사항 1건, 권고사항 4건

부적합사항 : 주요직원 변경 후 문서에 대한 검토, 승인 미실시

권고사항

품질방침은 새로 부임한 소장님이 선언할 것

장비 점검일지에 고장 및 수리 등의 내용을 추가하여 관리할 것

장비관리 중간점검에 대해서 각 장비별로 세부적으로 관리할 것을 권고함

시험자간 비교시험 후에 통계기법 적용을 보완할 것

(실무자 3명은 로버스트 통계기법 적용은 무의미 함.)

5	조치 계획

부적합사항에 대하여 해당 부서별로 2014.12.22까지 시정조치

부적합사항 : 품질지도과

권고사항   : 품질지도과, 토질재료시험과, 화학시험과

6	향후 추진일정

시정조치 후 내부심사자 확인 : 2014.12.23

경영검토회의               : 2014.12.29

붙임 : 1. 부적합보고서 1부.

2. 권고사항 1부.  끝.