2014년 1/4분기 숙련도시험 실시 계획

아리수정수센터 수질측정․분석 담당 직원을 대상으로 수질분석 능력을 향상시키고 분석결과에 대한 정확성과 신뢰성 확보

Ⅰ		숙련도시험 개요

○ 대  상 : 6개 아리수정수센터

○ 일  시 : 2014년 2월 18일(화) 14:00~18:00

○ 장  소 : 수질조사과 이화학실험실(연구소 별관 1층)

○ 항  목 : 총유기탄소(TOC)

○ 표준시료 분석방법

1. 농도범위

항 목	표준시료 농도범위(mg/L)		비 고
총유기탄소(TOC)	고농도	5~10
	저농도	1~5

2. 측정시료의 수령, 보관 및 시험방법

• 표준시료는 수령 즉시 내용물의 수량과 항목 및 파손 여부를 공급 당일 확인하고 이상이 있을 경우 교환하며, 운반도중 파손 시 우리 연구원(3146-1741, 담당자 정종순)으로 연락하여야 한다.

• 표준시료는 수령 즉시 실험하여야 하며, 즉시 실험하지 못할 경우에는 4℃ 이하의 냉암소에 보관하여야 한다. 단, 시료용기를 개봉한 상태에서는 즉시 실험하여야 한다.

• 시료는 수질오염 및 먹는물 공정시험법에 의하여 분석하고, 시약 및 기구 등의 오염에 주의하여야 한다.

• 지급받은 시료를 개봉 후 10mL를 정확히 취하여 1L용량 플라스크에 넣고 증류수로 표선에 맞춘 다음 잘 흔들어 섞어서 희석(100배)하여, 희석 후의 농도를 측정하여 그 결과를 표시한다.

3. 표준시료 분석 결과의 작성 및 제출

• 최종결과는 붙임 1에 총괄 기재하여 확인하고, 항목별 측정 장비를 명시한다.

• 분석 담당자란은 실제 그 항목을 측정하는 사람의 성명을 붙임 2에 기입한다.

• 분석결과는 붙임 양식에 따라 TOC는 0.00으로 표시한다.

4. 평가기준

• 미지시료의 분석결과를 오차율에 따라 4단계(매우만족, 만족, 보통, 미흡)로 평가

구 분	적 합			부적합
	매우만족	만족	보통	미흡
총유기탄소 (TOC)	5% 이하	15% 이하	30% 이하	30% 초과

※ 오차율 : 표준시료에 함유되어 있는 물질의 농도(참값)에 대한 측정값과 참값의 차의 비율

[오차율(%) = × 100]

• 숙련도시험 평가결과 ‘미흡’시, 숙련도시험 교육실시 후 재평가.

Ⅱ		행정사항

○ 숙련도시험 표준시료는 교육 당일 배부예정이며, 분석결과는 2014.2.21까지 상수도연구원 수질조사과로 송부

〈붙임 1〉

숙련도시험 표준시료 측정결과표

정수센터명 : ◦◦ 아리수정수센터

분석항목	농도	시료번호	측정결과	분석방법	분석장비
총유기탄소 (TOC)	고농도
	저농도

〈붙임 2〉

분석요원 인적사항

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	분석경험 년 수	수질분석 담당기간
총유기탄소 (TOC)