2014년 2월 특수실험실 유지관리 내역

구 분	주 요 내 용
관리대상	․ A동 3층 BL2, BL3
점검일시	․ 정기점검 : 2월 6일, 21일
점검내역	․ 점검내역 - Panel 전원 공급상태 점검 - M/S 및 릴레이류 작동 상태 점검 - Motor류 절연저항 측정 - 실험실 전등 및 전열라인 점검 - 실험실 Pass box door interlock 작동상태 점검 - 실험실 밀폐상태 점검 - 자동제어 Panel 전원 공급 상태 점검 ․ 점검결과 불량사항 없음. 끝.
특이사항	․ BL3 shout down 상태임.

위와 같이 유지관리 되었음을 확인함

2014. 3. 10.

작성자 : 지방수의주사     김 능 희 (인)

확인자 : 지방수의사무관   김 두 환 (인)