문서번호	물순환연구과-431
결재일자	2018.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물순환연구과장	수도연구부장
협조	주무관
	주무관

2017년 연구실 정밀안전진단 결과 조치계획

2018. 1월

물순환연구과

2017년 연구실 정밀안전진단 결과 조치계획

연구 실험실에 대한 전문기관 정밀안전진단 결과, 조치요구사항에 대하여 신속하게 조치하고 직원 교육을 실시 함으로 안전사고 예방관리에 철저를 기하고자 함.

□ 진단(결과) 개요

○ 진 단 일 : 2017. 12. 2(토)

○ 대    상 : 물연구원 7개과 22개 실험실

○ 진단분야 : 8개분야(일반, 기계, 전기, 소방, 화공, 가스, 위생, 생물)

○ 결   과(물순환연구과) : 총무과-268(2018.1.9.)

- 안전등급 : 2등급

- 개선할 사항 : 6건 (일반분야 2. 전기분야 3, 소방분야 1)

□ 개선조치 계획

○ 기 간 : 2018. 1. 17(수) ~ 2. 8(금)

○ 방 법 : 문제점별 개선 조치 및 직원 안전교육 실시

○ 안전교육

- 일 시 : 2018.1.17(수) 10:00

- 장 소 : 물순환연구과 사무실

- 대 상 : 10명(물순환연구과 직원)

- 내부강사 : 안전관리책임자

- 교육내용

· 연구실험실 유험인자 위험분석 및 취급시 유의사항

· 특별관리 물질 취급요령, 실험실 안전 등

○ 문제점 및 조치사항

분야	문 제 점	세부조치 내용	비 고
일반	· 사전 유해인자위험 분석 미실시	· 연구실에서 보관·취급하는 화학 물질, 위험기계, 시설물 등에 대해 물질명(장비명), 보관장소, 보유량, 취급시 유의사항, 관리 대장 작성, 게시(비치) · 화학물질(장비) 특성 및 취급시 주의사항 직원교육	자체 조치
일반	· 실험테이블 위 시약병 떨어짐(낙하) 위험	· 시약병 보관용 바스켓 사용으로 미끄럼 방지
전기	· 분전반 도어에 설치된 전기기구 충전부 덮게 미설치로 감전위험	· 전기기구 충전부 덮게 설치	총무과 (보수반)에 설치·교체 요청
전기	· 실험대 아래 일반형 전기콘센트에서 감전 및 단락 위험	· 감전 및 단락 위험이 작은 방우형 콘센트로 교체
전기	· 개수대 옆 일반형 전기콘센트에서 감전 및 단락 위험	· 감전 및 단락 위험이 작은 방우형 콘센트로 교체
소방	· 특별관리물질 취급일지 미작성	· 실험실 내부에 특별관리물질 취급일지(사용량, 사용시간, 사용자 등) 작성 및 직원교육	자체 조치

□ 행정사항

○ 전기분야 개선할 사항 3건에 대해서는 총무과(보수반)에 조치요청

○ `18.2.8(목)까지 최종 조치완료 후, 총무과에 결과 제출.  끝.