(2019. 10월) 진료부 영상의학과 안전관리 점검표

○ 점검일시 : 2019년  10 월  31 일 (목요일)

○ 점 검 자 : 의료기술6급 이대희

○ 점검내용 : 영상의학과내 환자안전을 위한 제반사항

구 분	점검항목	점검결과	조치사항	비 고
제1촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상	정기PM(10월08일)
제2촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상	예방점검(10월24일)
초음파실	probe 손상 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상	예방점검(10.21)
유방촬영실	유방 압박장치 정상작동 여부	정상
	항온항습기 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상	-
MRI 실	Alarm Box 정상작동 여부	정상	-
	Water Chlller 정상작동 여부	정상
	항온항습기 정상작동 여부	정상
	촬영실 잠금 상태	정상
	장비 정상 작동여부	정상	-정기PM(10월29일)
골밀도실	장비 정상 작동여부	정상	-골밀도기 토너수리(10.02)
암실	현상기 정상 작동 여부	정상
	현상.정착액 보관적정 상태	정상
공통사항	바닥 미끄럼 등 상태	정상
	청결 위생 상태	정상
	소화기표시 및 정위치 상태	정상
특이사항	MRI He gas 충전(10.02일) :58.1% 촬영실 π View 재설치: PACS 응급출동(10.10일) PACS 정기PM(10.17일)