구급장비 구매계약 일반조건

1.	납품기한은 계약일로부터 60일 이내 분할 또는 일괄납품 하여야 하며 납품 계획서(일정)을 수요기관에 사전 제출하여야 한다.
2.	납품자는 모든 물품에 대하여 납품일로부터 5일전까지 한글번역 제품설명서(Clear File A4) 1부 및 사용안내 설명서 원본 1부(매뉴얼 : Part list, Parts Catalogue)를 수요기관에 제출하고, 서식1) 장비제원표를 작성 제출여야 한다.
3.	납품되는 제품은 납품일 기준 1년 이내에 생산된 제품으로 이를 확인할 수 있는 서류를 제출하거나 또는 제품에 표기되어 있어야 한다.
4.	납품되는 모든 제품은 각각의 제품에 대하여 제조사가 국내 지정한 A/S업체 지정 계약서류, 보증기간 중 A/S 발생시 대체품 지급에 대한 확인 서류, 교육실시에 대한 계획(일정, 연락처) 등을 제출하여야 한다. 계약자는 납품 후 수요기관의 요청에 따라 수시로 교육을 실시하여야 한다.(기기사용법은 소방서를 순회하면서 납품일로부터 30일 이내(연장시 별도 협의)에 완료하여야 한다.)
5.	납품되는 제품의 전 수량(용기, 외장)에 다음 각호의 사항(상표)을 기재하여야 한다. ○ 제품명, 형명(모델명), 품목허가(신고)번호 ○ 제조업자 또는 수입업자의 상호와 주소, 전화번호 ○ 수입품의 경우 제조원(제조국 및 제조사명) ○ 제조번호와 제조년월일
6.	계약자는 납품하는 전 품목에 대해 서울소방재난본부에서 검사(수)를 받은 후 지정하는 장소(소방서 또는 119안전센터 등)까지 계약자의 부담으로 물품을 안전하게 인계하는 것을 원칙으로 한다.
7.	계약자는 납품 전 수요부서와 협의 후 납품한다.
8.	제품규격에 관한 이견이 있을 시 수요부서의 의견을 우선으로 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 혈압계	구급장비
1. 용 도 각종 현장 활동에서 구급대원이나 펌뷸런스대원이 간편하게 휴대하여 체외에서 혈압을 측정 할 수 있는 장비. 2. 필요조건 ○ 휴대용이며 아네로이드 방식 또는 디지털 방식이어야 한다. ○ 사용하기 편하고 정확한 혈압 측정이 가능하여야 한다. ○ 충격방지 및 충격흡수가 되어야 한다. ○ 튜브는 두껍고 탄력성이 뛰어나야 한다. ○ 혼자서도 착용하기 쉬운 커프이어야 한다. ○ 커프는 피트커프 방식이 아닌 일반 벨크로 부착 형태이어야 한다. ○ 측정범위는 0 ~ 300mmHg 이어야 한다. ○ 반드시 커프는 성인용, 소아용, 영아용이 있어야 한다. ○ 무게는 커프와 본체를 합해서 600g 미만이어야 한다.(자동은 배터리팩 제외) 3. 구 성 품 ○ 혈압계 본체 1개, 혈압 커프(성인용, 소아용, 영아용) 각 1개, 파우치 1개 ※ 디지털방식의 경우 충전식 배티리팩 1개, AC 전용 어탭터 1개 포함 ○ 한글 제품설명서 1개 4. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일로 한다. ○ 계약자는 계약제품의 제원표를 작성하여 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 제조사가 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 업체 관련 서류 제출) ○ 제품의 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다. (보증 기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 하며, 수요부서 제시한 구성품 외 기타 구성품은 시중 표준 카달로그에 의한다. ○ 계약자는 납품 후 30일 이내 교육을 실시하고 추가 요청시 수시교육을 하여야 한다. ○ 의료기기법에 의한 품목허가/신고(관련서류 제출)를 받은 제품이어야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 체온계	구급장비
1. 용 도 환자의 귀 온도를 적외선 발광을 통하여 측정하는 장비. 2. 필요조건 ○ 예열팁이 정확히 귀에 위치되어 있는지 지속적으로 감지, 표시등과 신호음을 이용해 체온측정에 적절한 위치 안내를 하여야 한다 ○ 렌즈필터는 탈착이 편리한 방식이어야 한다. ○ 휴대용이어야 하며 디지털 방식이어야 한다. ○ 외이도 안에 넣은 팁이 신체의 온도에 가까운 온도로 따뜻해져 부정확한 온도측정 결과를 방지할 수 있어야 한다. ○ 가장 최근에 측정한 체온이 저장되어 결과 값을 불러올 수 있어야 한다. ○ 야간조명등 기능이 탑재되어 주위가 어두울 때에도 체온을 측정할 수 있어야 한다. ○ 일회용 렌즈필터 사용을 통해 정확성과 깨끗함을 유지할 수 있어야 한다. 3. 제 원 ○ 측정방식 : 귀의 고막에 적외선을 비쳐 체온 측정 ○ 제품사용가능 외부온도 : 10℃~40℃, 보관범위 온도:-25℃~55℃, 측정모드: 귀속형 ○ 측정범위 : 34 ~ 42.2℃ 4. 구 성 품 ○ 체온계 1개, 보관용케이스 1개, 렌즈필터 5통(100개), 알카라인 건전지1.5V AA 2개 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일로 한다. ○ 계약자는 계약제품의 제원표를 작성하여 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 국내에 지정한 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 업체 관련 서류 제출) ○ 제품의 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다. (보증 기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 하며, 수요부서 제시한 구성품 외 기타 구성품은 시중 표준 카달로그에 의한다. ○ 계약자는 납품 후 30일 이내 교육을 실시하고 추가 요청시 수시교육을 하여야 한다. ○ 의료기기법에 의한 품목허가/신고(관련서류 제출)를 받은 제품이어야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 청진기	구급장비
1. 용 도 환자의 심장수축, 판막의 폐쇄, 혈류 등의 원인으로 발생되는 심음과 공기의 진동으로 발생되는 폐음을 청음 할 수 있는 장비. 2. 필요조건 ○ 2가지 채널(Diaphragm, bell)을 선택할 수 있는 결합된 더블 체스트 피스여야 한다. ○ 내구성이 강하고 사용하기 편리해야 한다. ○ Diaphragm은 소리를 확대시켜 심장과 폐를 청진할 수 있어야 한다. ○ ear tips은 교체가 가능하여야 한다. ○ 더블 체스트 피스는 견고한 스테인리스 재질이어야 한다. 3. 제 원 ○ Diaphragm : 지름 40mm 이상 ○ 제품 무게 : 180g 이하 4. 구 성 품 ○ 청진기 본체 1개 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일로 한다. ○ 계약자는 계약제품의 제원표를 작성하여 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 제조사가 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다. (국내 A/S지정 업체 관련 서류 제출) ○ 제품의 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다. (보증 기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 하며, 수요부서 제시한 구성품 외 기타 구성품은 시중 표준 카달로그에 의한다. ○ 계약자는 납품 후 30일 이내 교육을 실시하고 추가 요청시 수시교육을 하여야 한다. ○ 의료기기법에 의한 품목허가/신고(관련서류 제출)를 받은 제품이어야 한다. ○ 수요부서에서 제시한 구성품 이외 기타 구성품은 시중 표준 카탈로그에 의한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 휴대용산소포화도측정기	구급장비
1. 용 도 환자의 혈액 내에 포화되어 있는 산소농도와 맥박수를 측정하는데 사용하는 휴대용 장비 2. 필요조건 ○ 본체에는 혈중산소농도(SpO2), 맥박(Pulse)의 각 수치를 확인 할 수 있는 모니터 화면이 있어야 한다. ○ 측정 센서와 본체는 별도의 연결선이 필요 없는 일체형으로 휴대가 용이하여야 한다. ○ 센서는 집게형태로 측정부위를 센서에 접촉시키면 자동으로 측정되어야하고 비접촉시 자동으로 정지되어야 한다. ○ 움직이는 환자에게 측정시에도 장애가 없어야 한다. ○ 연속 사용 시간은 8시간 이상 가능하여야 한다. ○ 성인, 소아 모두 측정이 가능하여야 한다. ○ 산소포화도 측정범위는 0 – 100%(측정값 오차범위 ±3%) 이어야 한다. ○ 맥박수 측정범위는 18 BPM - 330 BPM(측정값 오차범위 ±5BPM) 이내 이어야 한다. ○ 화면 표시내용은 밝은 곳, 어두운 곳, 또는 어느 각도에서도 잘 보여야 한다. ○ 작동 가능온도 범위 : 5 ~ 40℃ 3. 제 원 ○ 무게 : 100g 이하(본체무게) 4. 구 성 품 ○ 휴대용 산소포화도측정기 본체 1개, 보관케이스 1개, 한글 제품설명서 1개 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일로 한다. ○ 계약자는 계약제품의 제원표를 작성하여 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 제조사가 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다. (국내 A/S지정 업체 관련 서류 제출) ○ 제품의 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다. (보증 기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 하며, 수요부서 제시한 구성품 외 기타 구성품은 시중 표준 카달로그에 의한다. ○ 계약자는 납품 후 30일 이내 교육을 실시하고 추가 요청시 수시교육을 하여야 한다. ○ 의료기기법에 의한 품목허가/신고(관련서류 제출)를 받은 제품이어야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 후두경 세트	구급장비
1. 용 도 환자의 기도확보 및 호흡유지를 위해 성문 안으로 기도삽관튜브를 삽입하기 위한 장비 2. 필요조건 ○ 블레이드는 성인 및 소아에 맞게 기도확보를 쉽게 할 수 있는 형태(TYPE)이어야 하며 크기별로 구별되어야 한다. ○ 블레이드 렌즈는 할로겐 또는 LED 방식으로 세척이 가능하며 부식에 강한 재질이어야 한다. ○ 블레이드는 EO가스 또는 플라즈마 소독 후 재사용이 가능하여야 한다. ○ 핸들은 금속 재질(알루미늄, 스테인레스, 황동 등)에 미끄러움을 방지할 수 있는 표면처리가 되어 있어야 한다. ○ 블레이드는 스테인레스 재질이어야 한다. ○ 블레이드 램프는 원몰딩 방식이어야 한다. ○ 핸들과 블레이드 4번 또는 XL 의 결합 무게가 400g 넘지 않아야 한다. ○ 보관가방이 있어야 하며, 구성품 보관 및 세척 등이 용이하여야 한다. 3. 구 성 품 ○ 곡선형 블레이드 3개(2,3,4번) 이상, 핸들 1개 이상, 마질겸자(L) 1개, 스타일렛 2개(대,소), 보관 가방 1개, 수용성 윤활제 1개, 카테터 마운트 2개, tube-holder 2개 4. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일로 한다. ○ 계약자는 계약제품의 제원표를 작성하여 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 제조사가 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다. (국내 A/S지정 업체 관련 서류 제출) ○ 제품의 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다. (보증 기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 하며, 수요부서 제시한 구성품 외 기타 구성품은 시중 표준 카달로그에 의한다. ○ 계약자는 납품 후 30일 이내 교육을 실시하고 추가 요청시 수시교육을 하여야 한다. ○ 의료기기법에 의한 품목허가/신고(관련서류 제출)를 받은 제품이어야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 의료용 분무기	구급장비
1. 용 도 천식, 만성기관지염 호흡기 질환 환자에 사용하는 액상의 약물을 기체로 만들어 환자의 호흡경로에 분무할 수 있는 장비. 2. 필요조건 ○ 액상의 약물을 기체로 만들어 환자의 호흡경로에 분무할 수 있어야 한다. ○ 작은 크기 가벼운 무게로 휴대가 간편하여 언제 어디서나 흡입이 가능하여야 한다. ○ 여러 방향으로 사용가능하며 누워있는 상태에서도 사용이 가능하여야 한다. ○ 크기가 작아 가방에 넣어서 보관이 가능하여야 한다. ○ 마스크 및 마우스 피스는 소독 후 재사용이 가능하여야 한다. ○ 직접 연결 전력공급 방식과 교체 가능한 건전지로도 작동이 가능하여 다양한 상황에서 사용할 수 있어야 한다. ○ 분무량 : 0.3ml/min ~ 1.0ml/min ○ 분무입자크기 : 4μm ~ 6μm ○ 약물통 용량 : 8ml 이상 ○ 무게 : 200g이하(배터리 포함) ○ 분무방법 : 초음파 + 메쉬방식 3. 구 성 품 ○ 구성품 : 본체, 마스크(성인용, 소아용 각 2개) 및 마우스피스 3개, 전원케이블, 케이스, 한글 사용설명서, 보관가방, 건전지 2회분 4. 납품조건 ○ 납품기한은 계약 체결일로부터 60일로 한다. ○ 계약자는 계약제품의 제원표를 작성하여 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 제품의 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다. (보증 기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 하며, 수요부서 제시한 구성품 외 기타 구성품은 시중 표준 카달로그에 의한다. ○ 계약자는 납품 후 30일 이내 교육을 실시하고 추가 요청시 수시교육을 하여야 한다. ○ 법령에 의한 식품의약품안전처 품목허가를 필한 제품이어야 함(품목허가증 제출)

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 전동식의료용흡인기(휴대용)	구급장비
1. 용 도 체액을 흡입하는 의료용 기구로써, 강력한 흡입력과 함께 가벼운 무게로 휴대가 용이하고, 충전식 배터리를 사용하여 어느 곳에서나 사용 가능한 장비. 2. 필요조건 ○ 본체는 충전식 배터리를 이용하여 휴대가 간편하여야 한다. ○ 최대 흡입 압력이 500mmHg이상 이어야 한다. ○ suction tip은 1회용으로 소독된 것이어야 한다. ○ 작은 사이즈로 구급장비가방에 보관할 수 있어야 한다. ○ 크기가 적당하여 구급차량에 비치 및 현장에서 휴대가 용이해야 한다. ○ 흡인 용기는 일회용기로 용량은 300ml 이내여야 한다. ○ 흡인 용기는 투명한 용기로 쉽게 파손되지 않는 재질이어야 한다. ○ 흡인 용기가 고정되어 있어 차량 흔들림 등에도 내용물 누출현상이 없어야 한다. ○ 배터리 잔여 정도를 확인할 수 있는 라이트(램프)가 있어야 한다. ○ 일반전원 220V 또는 차량용 전원 12V로도 사용 가능하여야 한다. ○ 최대연속 사용시간이 30분 ~ 45분 이내여야 한다. 3. 제 원 ○ 무 게 : 1.8kg 미만(배터리 포함) 4. 구 성 품 ○ 전동식의료용흡인기 본체 1개, 흡인용기(300ml 이내) 15개, 흡인 튜브 15개, 멸균 suction tip(hard tip 5mm/ PVC tip 12Fr) 각 15개, 휴대용 가방 1개, 차량 충전용 어댑터 1개, 220V 충전용 어댑터 1개, 한글 제품설명서 1개. 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약 체결일로부터 60일로 한다. ○ 계약자는 계약제품의 제원표를 작성하여 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 제품의 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다. (보증 기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 하며, 수요부서 제시한 구성품 외 기타 구성품은 시중 표준 카달로그에 의한다. ○ 계약자는 납품 후 30일 이내 교육을 실시하고 추가 요청시 수시교육을 하여야 한다. ○ 법령에 의한 식품의약품안전처 품목허가를 필한 제품이어야 함(품목허가증 제출)

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 고급형 심장충격기 (A)	구급장비
1. 용 도 환자의 심전도 리듬을 분석하고 심실세동 및 무맥성 심실빈맥이 발생한 환자에게 부착된 패치로 자체적(자동, 수동)으로 환자의 상태를 확인 후 전기충격을 통해 소생시키는 전문장비. 2. 필요조건 ○ 심정지 리듬을 자동으로 판독 분석하고 쇽 버튼을 수동으로 누르는 원터치 버튼 형식이거나 분석 버튼과 쇽 버튼을 이용해 수동으로 누르는 방식이어야 한다. ○ 심전도 리듬을 감시할 수 있는 모니터가 있어야 하고 종이로 출력할 수 있어야 한다. ○ 2020 A.H.A 가이드라인에 적합하게 가슴압박 깊이, 속도와 이완에 대한 피드백이 실시간으로 메시지 및 모니터 화면에 표시되는 기능이어야 한다. ○ 2020 A.H.A 가이드라인에 적합하게 에너지 선택이 세팅되어 있어야 하며, 추후 변경되는 가이드라인에 따라 에너지 및 기능 변환이 가능하여야 한다. ○ 자동식 및 수동식 전환이 자유로워야 한다. (다이얼 방식 혹은 버튼 방식) ○ 배터리 사용 잔량표시가 메시지 또는 모니터 화면에 표시 기능이 있어야 하며 배터리 부족 시 알림 기능이 있어야 한다. ○ 동시성 심조율 전환기능(synchronized cardioversion)이 포함되어야 한다. ○ 가슴에 부착된 전극을 통하여 주기적인 전기 자극으로 심장을 수축시킴으로써, 심장박동을 정상으로 유지하는 인공 심장박동 조절장치(pacer)가 있어야 한다. ○ 충격 전달방식은 Rectilinear Biphasic 이어야 한다. ○ EtCO2 의 경우 메인스트림 방식의 경우 20초 이내 측정 가능해야 하며, 사이드스트림 방식의 경우 예열 시 20초 이내 측정 가능해야 한다. ○ 기록 저장기능이 내장 메모리로 저장되어야 한다. ○ 저장 용량은 USB 및 무선전송기능이 있어야 하며 전원 작동 후 150건 이상의 기록이 저장되어야 하며, 저장된 내용은 즉시 또는 차후에 출력할 수 있어야 한다. ○ PC의 소프트웨어를 통한 데이터의 편집, 저장 및 출력이 가능하여야 한다. ○ 프린터기능이 내장으로 되어 있어야 하며, 사용 중에도 프린트가 가능하여야 한다. ○ 3리드 혹은 4리드 심전도기능, 10리드 혹은 12리드 심전도기능, 혈중 산소포화도 측정(SPO2), 호기말 이산화탄소 분압 측정(EtCO2), 자동 혈압측정(NIBP), 가슴압박 측정(심장충격기 모니터로 확인가능 하여야 함)이 가능하여야 한다. ○ Data Card에 저장된 환자의 임상데이터를 컴퓨터에 연동하여 관찰할 수 있는 View Program용 S/W가 제공되어 소방서 및 안전센터에서도 볼 수 있어야 한다. (사용자 요청 시 프로그램용 S/W는 즉시 설치 및 기타사항을 조치하여야 한다.) ○ 12리드 심전도 판독 및 출력 기능이 있어야 한다. (단, 상기 기능은 식품 의약품 안전처 허가서류에 표기되어 있어야 한다.) ○ 심장충격기 분석 시작부터 충전시간까지 7초 이내이어야 한다. ○ Real CPR Help 기능으로 CPR 깊이, 속도, 이완, PPI가 바로 확인 가능 하여야 한다. ○ Real BVM Help 기능으로 환기 횟수와 Tidal volume에 대한 피드백을 실시간으로 확인 가능하여야 한다, ○ 방수·방진(IP) 등급은 IP55 이상이어야 한다. 3. 제 원 ○ 무 게 : 6kg 이내 (악세서리 포함 완전 장착시) ○ 제품크기 : 226 × 201 × 264 mm ○ 모 니 터 : 6.5 인치 이상 (컬러 또는 단일색상 모니터) ○ AC전원 및 충전식 배터리(사용시간 1시간 30분 이상 계속 사용가능 해야 함) ○ 예비용 배터리 충전 4. 구 성 품 ○ 심장충격기 본체(배터리 포함) 1개, 3lead ECG 혹은 4lead ECG 케이블 2개, 10lead ECG 혹은 12lead ECG케이블 2개, 전용 ECG전극 500개, 심장충격기용 케이블 1개, 심장충격기(Q-CPR 겸용)패치 성인용 70개, 심장충격기 패치 소아용 20개, 본체 테스트로더 1개, 장착 가능한 메모리카드(64G) 1개, NIBP용 커프(성인 3개, 소아 2개, 영아 2개) 및 호스 등 관찰기능에 필요한 액세서리와 전원케이블, 환자 데이터관찰용 S/W 1개, 호기말이산화탄소 측정키트 Airway(ET Tube) Adapter 20세트, 호기말이산화탄소 측정키트 Nasal Set 성인용 5개, 호기말이산화탄소 측정키트 Nasal Set 소아용 5개(단, 호기말 이산화탄소 측정키트가 일체형인 경우 Airway(ET Tube) Adapter Tip만으로 대체 가능), SpO2 프로브 2개, SpO2 확장형케이블 2개, 유아용 접착식 SpO2센서 5개, 제품설명서(한글 및 영문) 각 1부, 프린트용지 100롤 이상(용지 걸림 최소화를 위하여 정품이여야 함), 예비용 배터리 1개, 본체 충전어댑터 1개, 예비용 배터리 충전 어댑터(거치대) 1개, 휴대용가방 1개, 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약 체결일로부터 60일로 한다. ○ 계약자는 계약제품의 제원표를 작성하여 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 제품의 무상보증기간은 5년 및 배터리는 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다. (보증 기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체), 패치는 납품일로부터 유효기간이 18개월 이상이어야 한다. ○ 무상보증기간 동안 미국심장학회(AHA) 가이드라인 변경 시 무상으로 프로그램 업그레이드 실시하여야 한다. ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 하며, 수요부서 제시한 구성품 외 기타 구성품은 시중 표준 카달로그에 의한다. ○ 계약자는 납품 후 30일 이내 교육을 실시하고 추가 요청시 수시교육을 하여야 한다. ○ 법령에 의한 식품의약품안전처 품목허가를 필한 제품이어야 함(품목허가증 제출)

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 고급형 심장충격기 (B)	구급장비
1. 용 도 환자의 심전도 리듬을 분석하고 심실세동 및 무맥성 심실빈맥이 발생한 환자에게 부착된 패치로 자체적(자동, 수동)으로 환자의 상태를 확인 후 전기충격을 통해 소생시키는 전문장비. 2. 필요조건 ○ 심정지 리듬을 자동으로 판독 분석하고 쇽 버튼을 수동으로 누르는 원터치 버튼 형식이거나 분석 버튼과 쇽 버튼을 이용해 수동으로 누르는 방식이어야 한다. ○ 심전도 리듬을 감시할 수 있는 모니터가 있어야 하고 종이로 출력할 수 있어야 한다. ○ 2020 A.H.A 가이드라인에 적합하게 가슴압박 깊이, 속도와 이완에 대한 피드백이 실시간으로 메시지 및 모니터 화면에 표시되는 기능이어야 한다. ○ 2020 A.H.A 가이드라인에 적합하게 에너지 선택이 세팅되어 있어야 하며, 추후 변경되는 가이드라인에 따라 에너지 및 기능 변환이 가능하여야 한다. ○ 자동식 및 수동식 전환이 자유로워야 한다. (다이얼 방식 혹은 버튼 방식) ○ 배터리 사용 잔량표시가 메시지 또는 모니터 화면에 표시 기능이 있어야 하며 배터리 부족시 알림 기능이 있어야 한다. ○ 동시성 심조율 전환기능(synchronized cardioversion)이 포함되어야 한다. ○ 가슴에 부착된 전극을 통하여 주기적인 전기 자극으로 심장을 수축시킴으로써, 심장박동을 정상으로 유지하는 인공 심장박동 조절장치(pacer)가 있어야 한다. ○ 충격 전달방식은 Biphasic Truncated External이어야 한다. ○ EtCO2 의 경우 메인스트림 방식의 경우 20초 이내 측정 가능해야 하며, 사이드스트림 방식의 경우 예열 시 20초 이내 측정 가능해야 한다. ○ 기록 저장기능이 내장 메모리로 저장되어야 한다. ○ 저장 용량은 모든 이벤트 최대 8시간의 기록이 저장되어야 하며, 저장된 내용은 즉시 또는 차후에 출력할 수 있어야 한다. ○ PC의 소프트웨어를 통한 데이터의 편집, 저장 및 출력이 가능하여야 한다. ○ 프린터기능이 내장으로 되어 있어야 하며, 사용 중에도 프린트가 가능하여야 한다. ○ 3리드 혹은 4리드 심전도기능, 10리드 혹은 12리드 심전도기능, 혈중 산소포화도 측정(SPO2), 호기말 이산화탄소분압 측정(EtCO2), 자동 혈압측정(NIBP), 가슴압박 측정(심장충격기 모니터로 확인가능 하여야 함)이 가능하여야 한다. ○ Data Card에 저장된 환자의 임상데이터를 컴퓨터에 연동하여 관찰할 수 있는 View Program용 S/W가 제공되어 소방서 및 안전센터에서도 볼 수 있어야 한다. (사용자 요청 시 프로그램용 S/W는 즉시 설치 및 기타사항을 조치하여야 한다.) ○ 12리드 심전도 판독 및 출력 기능이 있어야 한다. (단, 상기 기능은 식품 의약품 안전처 허가서류에 표기되어 있어야 한다.) ○ 심장충격기 충전시간은 6초 이내이어야 한다 ○ 외상성 뇌손상 경보(TBI) 기능이 있어야 한다. ○ 환자 처치중이거나 이벤트 후에 wifi 또는 통신모듈을 사용하여 데이터를 클라우드로 전송할 수 있어야 한다. ○ 방수·방진(IP) 등급은 IP54 이상이어야 한다. 3. 제 원 ○ 무 게 : 7kg 이내 (악세서리 포함 완전 장착시) ○ 제품크기 : 246 × 290 × 210 mm ○ 모 니 터 : 8.4 인치 이상 (컬러 또는 단일색상 모니터) ○ AC전원 및 충전식 배터리(사용시간 1시간 30분 이상 계속 사용가능 해야 함) ○ 예비용 배터리 충전기 4. 구 성 품 ○ 심장충격기 본체(배터리 포함) 1개, 3lead ECG 혹은 4lead ECG 케이블 2개, 10lead ECG 혹은 12lead ECG케이블 2개, 전용 ECG전극 500개, 심장충격기용 케이블 1개, 심장충격기 패치(성인용/소아 겸용) 90개, 가슴압박품질측정기 1대, 가슴압박품질측정기 전용 부착스티커 90매, 본체 테스트로더 1개, 장착 가능한 메모리카드(64G) 1개, NIBP용 커프(성인 3개, 소아 2개, 영아 2개) 및 호스 등 관찰기능에 필요한 액세서리와 전원케이블, 환자 데이터관찰용 S/W 1개, 호기말이산화탄소 측정키트 Airway(ET Tube) Adapter 20세트, 호기말이산화탄소 측정키트 Nasal Set 성인용 5개, 호기말이산화탄소 측정키트 Nasal Set 소아용 5개(단, 호기말 이산화탄소 측정키트가 일체형인 경우 Airway(ET Tube) Adapter Tip만으로 대체 가능), SpO2 프로브 2개, SpO2 확장형케이블 2개, 유아용 접착식 SpO2센서 5개, 제품설명서(한글 및 영문) 각 1부, 프린트용지 100롤 이상(용지 걸림 최소화를 위하여 정품이여야 함), 예비용 배터리 1개, 본체 충전어댑터 1개, 예비용 배터리 충전 어댑터(거치대) 1개, 휴대용가방 1개 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약 체결일로부터 60일로 한다. ○ 계약자는 계약제품의 제원표를 작성하여 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출) ○ 제품의 무상보증기간은 5년 및 배터리는 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다. (보증 기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체), 패치는 납품일로부터 유효기간이 18개월 이상이어야 한다. ○ 무상보증기간 동안 미국심장학회(AHA) 가이드라인 변경 시 무상으로 프로그램 업그레이드 실시하여야 한다. ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 하며, 수요부서 제시한 구성품 외 기타 구성품은 시중 표준 카달로그에 의한다. ○ 계약자는 납품 후 30일 이내 교육을 실시하고 추가 요청시 수시교육을 하여야 한다. ○ 법령에 의한 식품의약품안전처 품목허가를 필한 제품이어야 함(품목허가증 제출)

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 머리고정대	구급장비
1. 용 도 환자의 머리를 보호하고 움직이지 않도록 고정함으로써 경추 및 중추신경계를 보호하는 장비 2. 필요조건 ○ 머리고정대는 척추고정판에 부착하여 사용하는 장비로서 두 개의 머리지지대, 한 개의 받침대, 벨크로 타입의 이마고정끈과 턱고정끈으로 구성되어 있어야 한다. ○ 머리고정판은 긴척추고정판 및 분리형 들것에 고정할 수 있도록 측면에 가로 고정끈 2개 및 상부에 세로 고정끈 1개 이상 있어야 하며, 탈부착이 가능해야 한다. ○ 머리고정대를 포함 구성품은 방수와 세균의 번식방지를 위한 처리가 되어있거나, 그러한 기능의 재질이어야 한다. ○ 환자에게 접촉하는 모든 면은 자극이 없도록 폼 재질로 되어 있어야 한다. ○ 환자의 귀 부분에서 혈액이나 체액이 흐르는 것을 감지할 수 있고 환자가 외부의 소리를 들을 수 있도록 머리지지대 중앙에 구멍이 있어야 한다. ○ 머리고정대는 서울소방에서 사용하는 모든 긴척추고정판에 부착 가능하여야 한다. ○ 착용한 상태에서 MRI, CT, X-ray 촬영이 가능하여야 한다. ○ 수상구조에 적합하도록 부력을 제공하여야 한다. ○ 머리지지대와 받침대의 결합방식은 벨크로 타입으로 결합 및 해체가 용이해야 한다. 3. 제 원 ○ 크 기 : 길이 27cm(±2cm)×너비 41cm(±2cm)×높이18cm(±2cm) (받침대를 포함한 규격) ○ 무 게 : 1.5kg 이하 4. 구 성 품 ○ 머리고정판 1개(고정판 고정끈 포함), 머리고정대 2개, 이마고정끈 2개, 턱고정끈 2개 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일로 한다. ○ 계약자는 계약제품의 제원표를 작성하여 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 제조사가 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다. (국내 A/S지정 업체 관련 서류 제출) ○ 제품의 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다. (보증 기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 하며, 수요부서 제시한 구성품 외 기타 구성품은 시중 표준 카달로그에 의한다. ○ 계약자는 납품 후 30일 이내 교육을 실시하고 추가 요청시 수시교육을 하여야 한다. ○ 의료기기법에 의한 품목허가/신고(관련서류 제출)를 받은 제품이어야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 연성부목	구급장비
1. 용 도 사지부위의 골절이 의심되는 환자에게 사용하여 골절 부위를 고정하는 장비 2. 필요조건 ○ 부목을 착용한 상태에서 방사선(X-ray, CT) 검사가 가능하여야 한다. ○ 부목의 크기는 사지 여러 부위에 적용 가능하도록 3단계 이상으로 구분되어 있어야 한다. ○ 고정용 끈이 벨크로 타입으로 결속 및 해체가 용이 하여야 한다. ○ 별도의 장비 없이 현장 및 병원에서 즉각적인 결속 및 해체가 가능하여야 한다. 3. 제 원 ○ 크기 : 사지 각 부위에 총 3단계 (대,중,소) 이상으로 적용 가능한 적절한 크기 대 : 78 X 43 X 5CM (±20%) 중 : 63 X 43 X 5CM (±20%) 소 : 38 X 35 X 5CM (±20%) ○ 무게 : 4KG 이하 ○ 내부재질 : 스티로폼 과 나무판 ○ 외부재질 : 타포린 코팅 또는 PVC 4. 구 성 품 ○ 부목 1세트, 보관용 가방 1개 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일로 한다. ○ 계약자는 계약제품의 제원표를 작성하여 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 국내에 지정한 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 업체 관련 서류 제출) ○ 제품의 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다. (보증 기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 하며, 수요부서 제시한 구성품 외 기타 구성품은 시중 표준 카달로그에 의한다. ○ 계약자는 납품 후 30일 이내 교육을 실시하고 추가 요청시 수시교육을 하여야 한다. ○ 의료기기법에 의한 품목허가/신고(관련서류 제출)를 받은 제품이어야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 골반고정밴드	구급장비
1. 용 도 사고 현장에서 골반 골절을 빠른 시간 내에 안정화시켜 골반의 고정과 골반 내 출혈을 줄이기 위한 장비. 2. 필요조건 ○ 사고 발생 시 신속하게 골반을 고정시킬 수 있어야 한다. ○ 환자에게 착용 후 공기주입 또는 도르레 당김 방식의 압박조절이 가능하여야 한다. ○ 누워 있는 환자에 대해서도 움직임 없이 손쉽게 결속이 가능하여야 한다. ○ 가볍고 내구성이 강하여야 한다. ○ 환자의 골반에 장착된 상태로 MRI, CT, X-ray 촬영이 가능하여야 한다. ○ 골반고정폭은 20cm 이상 이어야한다. 3. 구 성 품 ○ 골반고정밴드 본체 1개, 보관가방 1개, 공기주입식의 경우 챔버를 포함할 것 4. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일로 한다. ○ 계약자는 계약제품의 제원표를 작성하여 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 제조사가 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다. (국내 A/S지정 업체 관련 서류 제출) ○ 제품의 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다. (보증 기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 하며, 수요부서 제시한 구성품 외 기타 구성품은 시중 표준 카달로그에 의한다. ○ 계약자는 납품 후 30일 이내 교육을 실시하고 추가 요청시 수시교육을 하여야 한다. ○ 의료기기법에 의한 품목허가/신고(관련서류 제출)를 받은 제품이어야 한다.

서울소방재난본부

◁ 소방장비 규격서 ▷

구급장비가방

구급장비

1. 용    도

구급대원 또는 펌뷸런스 대원이 출동한 구급현장에서 필요한 검사 및 응급처치 장비를 보관

할 수 있는 구급장비 가방

2. 필요조건

가. 외부구조

○ 출동대원이 구급 현장에서 손쉽게 휴대하고 이동할 수 있도록 이동방식은 토드백, 숄더백

형태로 모두 사용할 수 있어야 한다.

○ 어깨끈 중앙의 폼 앞. 뒤로 5cm(±1cm)이상의 웨빙이 각 2개씩 있어서 무전기 혹은 웨어러블 카메라 장착이 용이하여야 하며, 중앙의 어깨끈 길이는 조절이 가능하여야 한다.

○ 가방의 외부 주머니에 사용되는 여닫이 방식은 지퍼 형식이어야 한다.

○ 모든 주머니에는 지퍼가 두 개 이상 사용되어 신속한 개폐가 가능하여야 한다.

○ 모든 지퍼에는 개폐가 신속하고 편리할 수 있도록 반사띠가 부착된 연장끈이 연결되어 있어야 한다.

○ 가방의 외부에는 전면부와 좌측, 우측을 포함하여 최소 3개 이상의 주머니가 있어 구급장비를 휴대할 수 있어야 한다.

○ 가방의 외부에는 전면부와 좌측, 우측에 반사띠가 표시되어 있어 야간 출동시 어느 방면에서도 식별이 가능하여야 한다.

○ 가방의 외부에는 사용하는 출동대의 이름을 표시 할 수 있는 네임텍 또는 투명한 표시주머니(명함 크기 이상)가 있어야 한다.

○ 가방의 내.외부 재질은 600데니아 이상의 합성섬유로 내구성이 좋아야 하며, 세척과 방수 기능을 위하여 PVC 또는 우레탄, 타폴린 재질의 특수 코팅이 추가로 되어있어야 한다.

○ 바닥에 닿는 가방의 밑면은 지면과 떨어트릴수 있는 보호발(6개이상) 또는 2개의 단단한 스틱(50cm이상)이 있어야 한다.

○ 가방의 중앙에는‘생명의 별’마크가, 전면부 우측하단에는‘서울소방 119’마크가 있어야 한다.

※ 마크규격(전체 오바로크 방식) : 생명의별(가로 8cm X 세로 8cm / ±1cm)

서울소방119(가로 5cm X 세로 5cm / ±1cm)

나. 내부구조

○ 적재되어 있는 장비를 구급현장에서 신속하게 사용할 수 있도록 내부는 변형이 가능한 8단 수납공간이 적용되어 있어야 한다. 또한 내부에 변형 가능한 8단 수납공간은 벨크로로 구성된 탈부착 방식으로 사용자가 언제든 변형하여 적용이 가능하도록 하여야 한다.

○ 가방의 덮개 안쪽에는 그물망 형태의 주머니가 있어 수납공간으로의 사용이 가능하여야 한다.

○ 가방 내부의 마감 부분은 처리가 깨끗하여야 한다.

3. 제    원

○ 외부 크기 : 28cm X 55cm X 28cm (W * L * H)

○ 제품 무게 : 3kg 이하

○ 제품 색상 : 수요부서와 협의

4. 구 성 품

○ 가방 본체 1개, 캡라이트 3개(타이탄코리아 COB LED ZC5)

5. 납품조건

○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일 이내로 한다.

○ 계약자는 계약제품의 제원표를 작성하여 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다.

○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 서류제출)

○ 제품의 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다. (보증 기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체)

○ 계약자는 납품검수시 가방의 재질을 확인할 수 있는 시험성적서를 제출하여야 한다.

○ 계약자는 가방 제작 전 수요부서와 사전 협의하고 수정․보완 작업을 시행한 후 제작 납품하여야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 긴척추고정판	구급장비
1. 용 도 척추부위 손상이 의심되는 환자를 추가 손상 없이 이송하는데 사용하는 전신 고정용 장비. 2. 필요조건 ○ 환자 척추 손상의 추가 손상 방지를 위해 척추 전체의 움직임을 제한할 수 있어야 한다. ○ 고정판은 플라스틱 재질, 또는 카본 재질로 되어 있어 세척이 간편해야 한다. ○ 환자의 이송 시 용이하도록 운반손잡이가 있는 구조이어야 하고 들것의 외형 마감은 유선형으로 매끄럽게 처리되어 있어야 한다. ○ Spider Strap 형태의 끈을 적용할 수 있는 고정 홈이 한 측면 당 4개 이상으로 대칭 구조여야 한다. ○ 고정판 양 측면에 환자고정끈 용도의 홀이 있어야하며, 한 측면 당 4개 이상으로 대칭 구조여야 한다. ○ 머리 부분에는 머리 고정대를 장착할 수 있도록 상부 중앙부위에 고정구멍이 있는 구조로 되어 있어야 한다. ○ X-ray 투시가 가능하며 세척이 용이하여야 한다. 3. 제 원 ○ 크 기 : 길이184cm(±3cm) × 너비42cm(±3cm) × 두께6cm(±1cm) ○ 무 게 : 4.5kg 이상 5kg 미만 ○ 최대무게하중 : 160kg 이상 4. 구 성 품 ○ 본체 1개, 스트랩형 또는 클립형 고정끈 3세트, Spider형 고정끈 1개 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일로 한다. ○ 계약자는 계약제품의 제원표를 작성하여 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 국내에 지정된 A/S 업체가 있어야 한다. (국내 A/S지정 업체 관련 서류 제출) ○ 제품의 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다. (보증 기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 하며, 수요부서 제시한 구성품 외 기타 구성품은 시중 표준 카달로그에 의한다. ○ 계약자는 납품 후 30일 이내 교육을 실시하고 추가 요청시 수시교육을 하여야 한다. ○ 의료기기법에 의한 품목허가/신고(관련서류 제출)를 받은 제품이어야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 구출고정장치	구급장비
1. 용 도 자동차 사고나 좁은 공간에서 환자의 척추와 머리를 동시에 고정하고 구출하는데 사용하는 장비. 2. 필요조건 ○ 조끼형태의 플라스틱 재질 고정 장치로 환자의 척추와 머리를 동시에 지지하며 좁은 공간에서 사용하기 편리하여야 한다. ○ 3가지 색이 구분된 고정벨트 및 다리고정 끈으로 환자의 척추부위를 견고하게 고정하며 플라스틱 버클은 사용이 편리한 원터치 방식이어야 한다. ○ 머리를 고정할 수 있도록 이마 고정 끈과 턱 고정 끈이 포함되어야 한다. ○ 이동이 가능하도록 가벼워야 하며 금속성은 포함하지 않아야 한다. ○ 구출고정대의 상하 움직임을 방지할 수 있도록 2개의 대퇴부 고정 끈이 별도로 부착되어 있어야 하며, 구출고정대의 최대 허용하중은 150kg 이상 이어야 한다. ○ 소아 및 임산부에게도 착용 가능하며 세척이 용이하여야 한다. ○ 착용한 상태에서 방사선 촬영(X-RAY, CT)이 가능해야 한다. 3. 제 원 ○ 무게 : 3kg 이하 ○ 허용하중 : 150kg 이상 4. 구 성 품 ○ 고정장치 본체 1개, 목 고정 패드 1개, 이마/턱 고정 끈 각 2개, 운반용가방 1개 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일로 한다. ○ 계약자는 계약제품의 제원표를 작성하여 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 국내에 지정한 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 업체 관련 서류 제출) ○ 제품의 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다. (보증 기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 하며, 수요부서 제시한 구성품 외 기타 구성품은 시중 표준 카달로그에 의한다. ○ 계약자는 납품 후 30일 이내 교육을 실시하고 추가 요청시 수시교육을 하여야 한다. ○ 의료기기법에 의한 품목허가/신고(관련서류 제출)를 받은 제품이어야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 분리형들것	구급장비
1. 용 도 각종 구급현장에서 환자를 이송할 때 사용하는 분리형 수동식 환자운반기. 2. 필요조건 ○ Carbon Fiber 소재로 제작되어 강도가 우수하며 무게가 가벼워야 한다. ○ 제품은 분리형 들것(본체), 신체고정벨트(안전벨트형)로 구성되어 있어야 한다. ○ 길이방향으로 좌우 분리가 되어 환자의 움직임을 최소화 하면서 환자를 들것에 올려놓을 수 있어야 한다. ○ 반으로 접을 수 있어 보관 및 휴대가 용이 하여야 한다. ○ 환자의 신장에 맞추어 들것의 길이를 조절할 수 있어야 한다. ○ 들것 상하단의 잠금장치는 원터치 혹은 이중버튼을 눌러 길이방향으로 분리가 되어야 한다. ○ 신체고정벨트는 안전벨트형으로 총 3개가 포함되어 있어야 한다. ○ X-ray, CT, MRI 투과가 가능하여야 한다. ○ 제품크기 기본길이 : 166cm (±10cm) 최소길이 : 119cm (±10cm) / 최대길이 : 202cm (±10cm) 너 비 : 45cm (±5cm) 3. 제 원 본체무게 : 5.5kg(±0.5Kg)이하 최대하중 : 200kg이상 4. 구 성 품 ○ 들것, 머리고정대, 벨트 1세트(3종), Spider형 고정끈 1개 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일로 한다. ○ 계약자는 계약제품의 제원표를 작성하여 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 국내에 지정한 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 업체 관련 서류 제출) ○ 제품의 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다. (보증 기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 하며, 수요부서 제시한 구성품 외 기타 구성품은 시중 표준 카달로그에 의한다. ○ 계약자는 납품 후 30일 이내 교육을 실시하고 추가 요청시 수시교육을 하여야 한다. ○ 의료기기법에 의한 품목허가/신고(관련서류 제출)를 받은 제품이어야 한다.

서울소방재난본부	◁ 소방장비 규격서 ▷ 가변형들것	구급장비
1. 용 도 아파트의 계단이나 소형 주택 등 좁은 공간에서 환자를 이송하는데 사용하는 들것. 2. 필요조건 ○ 외피는 Soltop재질로 겉에 엠보싱처리가 되어있어 이물질이나 혈액이 스며들지 않아야 한다. ○ 테두리는 고주파 처리되어 방수가 가능해야 하며 모서리는 유선형으로 처리되어 보관과 운반이 편해야 한다. ○ 머리부분은 앞으로 갈수록 좁아지는 삼각형구조에 손잡이가 있어 환자의 머리 부분과 목부분을 받쳐줄 수 있는 구조여야 한다.(내측에는 서울소방 마크가 있어야 한다.) ○ 머리부분 손잡이 크기: 약 11cm X 2.5cm (±1cm) ○ 손잡이는 양쪽 위 아래로 각각 2개씩 총 4개로 되어 있어야 한다. ○ 손잡이 안쪽에 P폼 재질의 스펀지를 넣어 도톰한 원형으로 제작되어 환자 이송시 미끄러짐을 방지해야 한다. ○ 손잡이의 연결부위의 마무리는 고주파 처리가 되어 있어야 한다. ○ 손잡이 안 쪽 스펀지 크기: 약 25cm (±2cm) X 2.5cm ○ 들것 무게: 약 3KG내외(±1Kg) ○ 허용 하중: 최소 159Kg 이상 ○ 들것 내부 내부는 3중구조여야 하며 재질 구성은 스폰지, 플라스틱, 스폰지로 되어 있어야 한다. 플라스틱 크기 : 약 124cm x 31cm (±1cm) 스폰지 크기 : 약 124cm X 31cm (±1cm) ○ 환자고정벨트 (원터치 방식) 벨트는 들것 위, 아래, 2개로 있어야 한다. 3. 제 원 ○ 들것 전체 크기: 약 135.5cm X 60cm(±2cm) X 2cm (±1cm) ○ 들것 무게: 약 3KG내외(±1Kg), 허용 하중: 최소 159Kg 이상 4. 구 성 품 ○ 응급소형 들것, 고정벨트 1세트(2개) 5. 납품조건 ○ 납품기한은 계약체결일로부터 60일로 한다. ○ 계약자는 계약제품의 제원표를 작성하여 서울소방재난본부에서 지정하는 장소에 납품검수 받고 지정한 장소에 배송하여야 한다. ○ 국내에 지정한 A/S 업체가 있어야 한다.(국내 A/S지정 업체 관련 서류 제출) ○ 제품의 무상보증기간은 2년으로 하며 계약자는 무상보증기간 중 A/S요청 시 즉시 조치하여야 한다. (보증 기간중 A/S 발생하면 대체품 지급 / 자체결함 발견 시 무상 교체) ○ 장비의 작동 또는 조작에 직접 필요한 부수 물품은 별도 명시가 없어도 반드시 포함하여 납품하여야 하며, 수요부서 제시한 구성품 외 기타 구성품은 시중 표준 카달로그에 의한다. ○ 계약자는 납품 후 30일 이내 교육을 실시하고 추가 요청시 수시교육을 하여야 한다. ○ 의료기기법에 의한 품목허가/신고(관련서류 제출)를 받은 제품이어야 한다.

[서식 1]

장 비 제 원 표

장 비 명 (구급장비 기준)				납 품 수 량			대당계약단가 (원)
							합계계약단가 (원)
일련번호
모 델 명
제조회사
제 조 국
수입업체		업체명 : 주 소 : 대표자 : 전화번호 :
국내대리점		업체명 : 주 소 : 대표자 : 전화번호 :
A/S 문의 및 요청		업체명 : 주 소 : 대표자 : 전화번호 :
생산일자 (제조일자)			수입일자					구입일자 (지급일자)
허가등급 허가번호
구성품
물품분류번호 - 물품식별번호
하자보증기간		년

* 일련번호, 생산일자(제조일자), 수입일자 자료는 별도 제출