수질오염공정시험기준 개정 내용 요약

1. 관련근거

❍ 수질오염공정시험기준(환경부고시 제2015-238호, 2015.12.28.)

- ES 04900.c 수질연속자동측정기기의 기능 및 설치방법

- ES 04901.c 자동시료채취기-연속자동측정방법

- 부록 3.  연속자동측정기기 통신표준규격

2. 개정 취지

❍ 다양한 비정상운영사례 중 대부분을 차지하는 측정기기 조작사례를 근절하고자 연속자동측정기기 및 통신표준규격등 관련사항 개정

※ 조작관련 언론보도 중 66.7%가 측정기기 조작(‘13.12~’14.5, 18건 중 12건)

❍ 사업장 측정기기 정도관리 상태를 실시간 모니터링 할 수 있도록 개선하여 측정기기의 신뢰도 향상

3. 개정 내용

❍ 측정기기의 기능

- 측정값이 측정기기의 측정범위를 초과하거나 상태정보가 발생한 경우에도 실측값 전송 의무화

- 측정기기 교정내역 관리를 위해 측정방법별 측정상수 저장 및 전송기능 의무화

- 자료수집기 동작불량에 따른 자료 유실 방지를 위한 측정기기 시간동기화 및 측정값 보관기능 의무화

- 측정기기 비밀번호 제어 및 임의 변경 시 전송 기능 의무화

- 상태정보 중 “점검중”, “유량없음”을 제외한 모든 상태정보(교정중, 동작불량 등)는 측정기기에서 발생되도록 의무화

- 기타 주요 용어 및 구문의 수정 등

❍ 자료수집기의 기능

- 자료송수신을 위한 통신방식 변경(Polling ⇒ Interrupt)

- 자료수집기 장애로 인한 자료 미생성시 측정기기 자료를 활용한 자료생성 및 전송 기능 의무화

- 측정상수 및 비밀번호, 프로그램 버전 변경 시 자동 전송 기능 의무화

- 비정상시 유량값 산식 오차 개선을 위한 산식 변경

※ 수질 TMS 서비스 구성도

4. 세부 개정 내용

ES 04900.c 수질연속자동측정기기의 기능 및 설치방법 1.1

측정범위는 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제9조 및 제9조의 2에 따라 형식승인 및 예비형식승인을 받은 측정범위 내에서 배출시설별 오염물질 배출허용기준의 1.2배 ∼ 3배 이내의 값으로 설정한다. 다만, 수질오염물질농도가 배출허용기준 대비 측정기기에 설정된 측정범위를 초과하는 경우와 배출허용기준이 2 mg/L 이하인 경우에는 수질기준의 3배 ∼ 5배 이내에서 설정한다.

ES 04900.c 수질연속자동측정기기의 기능 및 설치방법 1.4

자료수집기는 상태정보와 상관없이 상시 측정기기의 측정값을 그대로 표현할 수 있어야 한다. 다만, 통신불량의 경우 측정값은 0으로 전송한다.

ES 04900.c 수질연속자동측정기기의 기능 및 설치방법 1.6

측정값 및 측정상수를 기록, 보존될 수 있도록 기록계 또는 동등한 기능을 갖고 있는 장치를 구비하여야 한다. 이를 위해 측정기기는 30일 이상의 측정값과 측정상수 등을 저장하기 위한 저장장치나 기록장치를 설치하고 측정값 및 측정상수 등을 자료수집기로 전송하여야 한다.

ES 04900.c 수질연속자동측정기기의 기능 및 설치방법 1.7

측정기기의 측정범위 및 측정값에 영향을 미칠 수 있는 상(계)수 등을 수동으로 입력해야 하는 경우에는 입력 내역을 보호할 수 있도록 비밀번호 기능이 있어야 하고 이 비밀번호는 관제센터에서 원격제어가 가능하여야 한다.

부록 3.  연속자동측정기기 통신표준규격 1.3 측정상수

측정값에 영향을 미치는 측정기기의 상(계)수로써 공통 측정상수는 모든 측정기기가 전송해야 하고 그 외의 측정상수는 측정방법별로 정의된 측정상수를 제공해야 한다. 다만, 정의된 측정방법 이외의 측정방법은 필요 시 별도 정의한다.

[주 1] “검출신호”는 측정방법별로 상이한 값을 전송한다.

[주 2] 측정범위(MAXR)는 측정 가능한 최대값을 의미한다.

교정과 관련된 상수 : 기울기, 절편, 교정액농도(영점, 스팬)

- 기울기 : 측정기기를 표준용액으로 교정하였을 때 기울기 값

- 절 편 : 측정기기를 표준용액으로 교정하였을 때 절편 값

보정과 관련된 상수 : Factor, Offset

- Factor : 수분석값에 대하여 측정기기 값을 보정하였을 때 기울기 값

- Offset : 수분석값에 대하여 측정기기 값을 보정하였을 때 절편 값

부록 3.  연속자동측정기기 통신표준규격 1.4 교정과 보정

1.4 교정과 보정

1.4.1 교정은 오염도 측정시 최대값(Span value)와 “0”값(Zero value)을 이용하여 측정 자료의 신뢰도를 높이는 작업을 말한다.

1.4.1.1 제로교정 : 영점교정액을 주입하여 Zero값을 맞춘다.

1.4.1.2 스팬교정 : 스팬교정액을 주입하여 최고 표준농도 값을 맞춘다.

1.4.2 보정은 교정 후 부족한 부분을 바로잡기 위해 수분석값에 맞추어 조정하는 것을 말한다

부록 3.  연속자동측정기기 통신표준규격 6.2 상태정보

부록 3.  연속자동측정기기 통신표준규격 6.3 측정기기 ⇔ 자료수집기

부록 3.  연속자동측정기기 통신표준규격 6.4 관제서버 ⇔ 자료수집기