구 매 (국 문) 규격서

Commodity Description

분류번호	품목 번호 Item No.	품 명 및 규 격 Description	단 위 Unit	수 량 Q'ty
	60104821 ********3	광전효과 (플랑크상수) 실험장치(Photoelectric Effect)	SET	4
		- EX-5549A Photoelectric Effect
		- UI-5000 850 Universal Interface
		- UI-5401 PASCO Capstone, Single User License

Ⅰ. 용도

- 플랑크 상수 측정 (5% 오차범위 내)

- 포토다이오드(photodiode)의 특성

- 정지전압 강도(intensity)의 독립성 확인

- 분석 프로그램을 통해 각 필터의 주파수에 대한 정지전압값 기록 및 주파수 비교 그래프화

Ⅱ. 장비의 구성

1. 광전효과 실험장치 1EA

2. 인터페이스 1EA

3. 분석 소프트웨어 1EA

Ⅲ. 성능 및 규격

1. 광전효과 실험장치 (Photoelectric Effect Apparatus)

1) 광전효과 장치(Basic Photoelectric Effect Apparatus)

① 수은 광원(Mercury Light Source with Hg Tube)

- 수은 광원 하우징(Mercury Light Source Housing)

- 전원 공급기(Power Supply)

• 입력 : 110-120V/220-240V, 50/60Hz

• 출력 : 220VAC, 200W

- 수은 램프(Mercury Lamp)

• 수명시간 :  ≥2000 시간

• 출력 : 200VDC, 20Watt

- 365, 405, 436, 546, 577nm 의 스펙트럼 선 방출

② 포토다이오드 마개와 튜브(Photodiode enclosure with tube)

- 스펙트럼 응답 범위 : 300-700nm

- 음극의 최소 민감도: ≥1≥μA/LM

- 양극 : 니켈링

- 암전류(Dark Current): ≤20x10-13A (-4.5V≤VAK≤0V)

- BNC 케이블 포함

③ 60cm 트랙(track)

- 길이 : 60cm

④ 광학 필터(optical filters)

- 파장에 따른 5개의 필터로 구성 : 365, 404, 436, 546, 577nm

- 원형 다이알로 제작이 되어 원하는 필터를 돌리면서 실험

- 광학 조리개 구경 : 2, 4, 8mm

⑤ 기타구성품

- 바나나 플러그

- 인터페이스 연결용 케이블

2) DC 전류 증폭기(DC Current Amplifier)

- 피코 암페어(picoamp) 단위의 전류를 감지

- 독립적 floating ground reference

- 최대 입력 전압 : 15V

- 제로 드리프트(Zero drift) : 최대범위 10-13A ≤±0.2%, 30분 동안 측정 시

- 측정범위: 10-8 to 10-13A, 각 6 단계로 다이알 선택

- 디스플레이: 3.5 Digit

3) DC 전원 공급기(DC Power Supply)

- 0~6.3V DC, 최대 1A

- -4.5~0V DC, 최대 10mA

- -4.5~30V DC, 최대 10mA

- (-4.5~0V),(-4.5~30V)는 출력을 공유하고 (0~6.3V) 출력은 무관

- 독립적 floating ground reference

- 리플 : <1%

2. 인터페이스 (Universal Interface)

- 광전효과 장치, 전원공급기, 전류증폭기로부터 실시간으로 데이터를 수집

- 고속 샘플링

• 샘플링 속도 10 Mhz 이상으로 2개의 Channel에서 동시에 전압측정 가능

• 샘플링 속도 1Mhz 이상으로 3개 또는 4개의 Channel에서 동시에 전압측정 가능

- 15 W 함수 발생기

• 파형:  싸인파, 삼각파, 다양한 duty-cycle 방형파, DC

• 주파수 범위: 0.001 Hz to 100 kHz; (분해능: 1 mHz )

• 진폭 범위 :  ±15 V

• 분해능:  7.3 mV, 12-bit DAC

• 최대 출력 전류 : 1 A at 15 V, (과전류 보호장치로 보호됨)

• 단락전류 (Short-Circuit Current) 선택가능 :  1.5 A, 1.1 A, 0.55 A

• 전압 선택가능

• DC Offset 선택가능

• Frequency Sweep Function

• 출력전류 측정 :  61 μA at 10V

- Dual Independent 고주파 함수 발생기

• 주파수, 파형, 진폭을 독립적으로 제어

• 파형:  싸인파, 삼각파, 다양한 duty-cycle 방형파, DC

• 주파수 범위:  0.001 Hz to 500 kHz (분해능:1 mHz )

• 진폭범위 :   ±10 V

• 분해능:  2.5 mV, 12-bit DAC

• 최대 출력전류:  50 mA at 10 V

- 4개의 아날로그 포트

• ScienceWorkshop용 아날로그센서 연결

• 측정 범위 : ± 20V

• 입력 임피던스 :  1 MΩ

• 입력 보호 :  ±250V

• 전압 선택 : Gain:  X1, X10, X100, X1000

• 분해능 : 14-bit, 0.01 mV

- 4개의 포토게이트 포트

• 포토게이트 및 Time of Flight Plug 등의 디지털 센서를 직접 연결

• 모든 ScienceWorkshop용 Digital 센서 호환가능

• 0-5V TTL

• 센서 자동 감지

• 양방향

- 4 PASPORT 센서 포트

• 70가지 이상의 센서와 호환

• 샘플링 비율 : 센서에 따라 적용

• 포트의 샘플링 속도 : 1000 Hz이상

- 전원 아답터  : 20 VDC, 6 A

- 컴퓨터 연결단자 : USB 2.0 (4890 Mbps)

- 외부트리거

• 입력/출력 BNC Jack

• 동시출력

• 신호방향은 소프트웨어에 의해 제어됨

• 3.3 V TTL, 510 Ω

• 정전기학 방전(ESD)에 의해 보호됨

- 외부모듈 (44-pin 연결단자)

• 스텝모터(Stepper Motors) 및 회로보드 (Ciruit Board)와 같은 다양한 악세서리 연결 가능

• 3개의 신호발생기 접속가능

• 8개의 추가 Digital Digital I/O Pins

• 3개의 추가 Analog Differential Inputs (±10 V)

• 전원공급 :   +5 V at 500 mA, ±12 V at ±300 mA

- USB 연결 케이블

3. 분석 소프트웨어 (Capstone)

- 광전효과 장치, 전원공급기, 전류증폭기의 데이터를 실시간으로 분석

- 연결된 모든 인터페이스 및 센서 자동 인식기능 및 표시가능

- Workbook Pages 의 Layout이 용이

- Undo or Redo 기능을 이용하여 학생들이 쉽고 빠르게 자유자재로 프로그램 사용 가능

- 버튼 하나로 Table의 열 추가 삽입가능하며, 방정식 삽입 및 계산이 용이

- 수집된 데이터의 통계자료 (최대값, 최소값, 평균값)를 그래프화, 시각적으로 볼 수 있다

- 세련되고 정교한 계산기 기능

- Calibration Wizard : 정확한 시간에 정확한 표준 샘플링이 가능

- Phtogate Timer Setup Wizard : 그래픽을 이용하여 타이밍 모드 선택가능

- FFT Zoom in 기능

- 자사 프로그램인 Datastudio와 GLX 데이터 호환

- 동영상 분석 프로그램 장착: 기존의 동영상 파일을 분석할 수 있는 툴이 내장

주요기능

- 툴 팔레트 (Tool Palette)

• 하드웨어 셋업

• 포토게이트/타이머 셋업

• 데이터 써머리

• 칼리브레이션

• 시그널 제너레이터

- 콘트롤 바 (Control Bar)

• 샘플링 모드, 샘플링 레이트 설정 기능

• 데이터 기록 상태 표시

• 시행 삭제 기능

- 디스플레이 팔레트 (Display Palette)

• 그래프

• 오실로스코프

• FFT

• 히스토그램

• 디지트

• 미터

• 표

• 문자 입력 및 사진 삽입

• 동영상 삽입 및 캡쳐, 녹화 기능

프로그램 구동시 컴퓨터 최소 요구사양

- Windows

• Windows XP SP2 또는 그 이상

• 2 GHz processor

• 200 MB available disk space

• 2 GB RAM

• Display size: 1024 x 768

- Macintosh : 2013년 봄 이후 출시된 Mac Version

Ⅳ. 기타 조건

1. 상위 규격과 성능면에서 동등 이상의 제품을 납품하여야 한다.

2.  실험장치들에 대한 테스트값과 매뉴얼을 제공할 수 있어야 한다.

3. 공급하는 기기의 안정된 서비스를 위하여 정품 공급 및 무상 보증이 되어야 하며, 제조사로부터 국내 공급 권한 및 서비스 보증 인증을 가진 회사와 서비스 인원이 1년간 장비의 무상보증 서비스를 제공한다.

4. 납품 후 설치 및 장비 사용에 대한 교육을 실시하고 한글 메뉴얼을 제공해야 한다.