4/4분기 숙련도시험 실시계획

아리수정수센터 및 수도사업소 수질 분석 담당자의 측정·분석 능력 향상 및 측정·분석 결과의 신뢰도를 제고함으로써 수질의 안전성과 데이터 유효성을 확보하고자 함

Ⅰ		숙련도시험 개요

▢ 추진근거

□ 수돗물 수질검사관련 「수도법 개정」내용 및 업무처리 알림

: 수질과-1711호(2006.9.26.)

□ 맛·냄새물질 수질검사 신뢰도 향상방안 검토결과 통보

: 수질과-421호(2012.1.25.)

□ 2014년도 상수도연구원 주관 숙련도시험 및 수질측정 기기보정계획

: 수질분석과-1145호(2014.2.24.)

▢ 4/4분기 숙련도 시험 실시 계획

□ 대  상 : 8개 수도사업소 및 6개 아리수정수센터

□ 장  소 : 상수도연구원 수질연구과 옆 실험실(별관 1층)에서 시료배부

□ 항  목

구 분	숙련도 평가 항목		시료배포
	아리수정수센터	수도사업소
무기금속	-	납, 아연	12/17(수)~19(금)
맛․냄새	2-MIB, 지오스민	-	12/16(화)

□ 진행방법

분기별 계획수립 및 통보	⇒	숙련도시험 표준시료 준비	⇒	표준시료 배부	⇒	시료분석 및 분석결과 송부	⇒	평가 및 결과보고
(연구원→사업소)		(연구원)		(연구원→사업소)		(사업소→연구원)		(연구원→사업소)

□ 분석결과 : 상수도연구원 수질연구과로 공문 발송(2015. 1. 2 까지)

□ 평가방법

구 분	적 합			부적합
	매우만족	만족	보통	미 흡
납, 아연	5% 이하	15% 이하	30% 이하	30% 초과
2-MIB, 지오스민	5% 이하	15% 이하	30% 이하	30% 초과

※ 오차율 : 표준시료에 함유되어 있는 물질의 농도(참값)에 대한 측정값과 참값의 차의 비율

[오차율(%) =  × 100]

※ 숙련도시험 평가결과 “부적합”시 교육실시 후 재평가

Ⅱ		무기금속 분야

▢ 추진일정

□ 표준시료 배포 : 2014. 12. 17. ~ 12. 19.

□ 분석기간 : 2014. 12. 17. ∼ 12. 31.(수도사업소)

□ 분석결과 송부 : 2015. 1. 2. 까지

□ 분석항목 : 2항목 『아연(Zn), 납(Pb)』

□ 분석기기 : 분광광도계(DR series), ICP/AES

□ 배포시료(2점)

	100배 희석시 농도(mg/L)
기지시료(1점)	아연(Zn) : 0.05
	납(Pb) : 0.05
미지시료(1점)	아연(Zn) : 0.01 ~ 2.00
	납(Pb) : 0.005 ~ 0.10

▢ 분석방법

가. 표준시료의 수령, 보관 및 시험방법

∙ 표준시료는 수령 즉시 내용물의 수량과 항목별 종류 및 파손 여부를 공급 당일에 확인하고 이상이 있을 경우 즉시 교환해야하며, 운반 도중 파손할 경우 연구원(3146-1746, 정일용)으로 연락한다.

∙ 표준시료는 가능한 수령 즉시 실험하여야 하며, 즉시 실험하지 못할 경우에는 4℃ 이하의 냉암소에 보관한다. 단, 시료용기를 개봉한 상태에서는 즉시 실험한다.

∙ 시료는 먹는물수질공정시험기준에 의하여 분석하고 시약 및 기구 등의 오염에 주의한다.

∙ 지급받은 시료는 개봉 후 1 mL를 정확히 취하여 100 mL용량 플라스크에 넣고 증류수로 표선을 맞춘 다음 잘 흔들어 희석(100배)하고, 희석 후의 농도를 측정하여 그 결과를 표시한다.

나. 표준시료 분석 결과의 작성 및 제출

∙ 최종결과는 <붙임 1>의 양식에 따라 총괄 기재하고, 항목별 측정 장비를 명시하여 송부한다.

∙ 분석 담당자란은 실제 그 항목을 측정한 사람의 정보를 <붙임 2>의 양식에 따라 기입한다.

∙ 분석결과는 아연 소숫점 둘째자리, 납 소숫점 셋째자리로 표시한다.

Ⅲ		맛․냄새 분야

▢ 추진일정

□ 표준시료 배포 : 2014. 12. 16.(화)

□ 분석기간 : 2014. 12. 16. ∼ 12. 31.(아리수정수센터)

□ 분석결과 송부 : 2015. 1. 2. 까지

□ 분석항목 : 2항목 『2-MIB, 지오스민』

□ 분석기기 : SPME-GC/MS

□ 배포시료(3점)

항목	농도 범위(ng/L)			비 고
	기지시료 (1점)	미지시료 (고동도1점)	미지시료 (저농도1점)
2-MIB	100	200~400	10~30	배포시료 100배 희석후 분석실시
지오스민	100	200~400	10~30

▢ 분석방법

가. 표준시료의 수령, 보관 및 시험방법

∙ 표준시료는 수령 즉시 내용물의 수량과 항목 및 파손 여부를 공급 당일 확인하고 이상이 있을 경우 교환하며, 운반도중 파손 시 연구원(3146-1763, 권학선)으로 연락하여야 한다.

• 표준시료는 수령 즉시 시험하여야 하며, 즉시 시험하지 못할 경우에는 4℃ 이하의 냉암소에 보관하여야 한다. 단, 시료용기를 개봉한 상태에 서는 즉시 시험하여야 한다.

• 시료는 환경부 먹는물 수질감시항목 운영지침에 의하여 시험하고, 시약 및 기구 등의 오염에 주의하여야 한다.

• 지급받은 시료를 개봉 후 1 mL를 정확히 취하여 100mL 용량 플라스크에 넣고 증류수로 표선에 맞춘 다음 잘 흔들어 섞어서 희석(100배)하여, 희석 후의 농도를 측정하여 그 결과를 표시한다.

• 측정값이 작성한 검정곡선 범위를 벗어나는 경우 100배 희석한 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

나. 표준시료 분석 결과의 작성 및 제출

• 최종결과는 <붙임 1>에 총괄 기재하여 확인하고, 항목별 측정 장비를 명시한다.

• 시험 담당자란은 실제 그 항목을 측정하는 사람의 성명을 <붙임 2>에 기입한다.

• 시험결과는 저농도 소숫점 첫째자리, 고농도 정수로 표시한다.

〈붙임 1〉

숙련도시험 표준시료 측정결과표

사업소명 : ○○ 수도사업소

시료번호	시험일	시험결과(mg/L)		분석장비
		아연	납
예)A-01	14.12.22	0.00 (소숫점2자리)	0.000 (소숫점3자리)	DR-2500

사업소명 : ○○ 아리수정수센터

시료번호	시험일	시험결과(ng/L)				분석방법	분석장비
		2-MIB		지오스민
		저농도	고농도	저농도	고농도
예)A-01	14.12.22	0.0 (소숫점1자리)	0 (정수표기)	0.0 (소숫점1자리)	0 (정수표기)	SPME (외부표준법 또는 내부표준법)	GC/MS

〈붙임 2〉

시험자 인적사항

항 목	시 험 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
예) 아연	홍길동	○○직 ○급	○년	○년