15병동 의료기기 안전점검 결과보고

○ 점검일시 : 2019년 4월 16일(화) 09:00 ~ 10:00 / 점검자: 이현지

○ 점검내용

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	비고(고장 등의 경우 조치사항)
고위험의료기기	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	1	외관청결상태 점검	정상
			케이블 점검	정상
			전원작동 점검	정상
			알람이상유무	정상
			조작 스위치점검	정상
			배터리점검(충전상태)	정상
			기타 사항	정상
	제세동기 (Defibrillator)	0	외관청결상태 점검	-	해당사항 없음
			케이블 점검	-	해당사항 없음
			알람이상유무	-	해당사항 없음
			전원작동 점검	-	해당사항 없음
			조작 스위치점검	-	해당사항 없음
			배터리점검	-	해당사항 없음
			자가 제세동작동 점검	-	해당사항 없음
			기타 사항(젤리 유무)	-	해당사항 없음
	인공호흡기 (Ventilator)	0	외관청결상태 점검	-	해당사항 없음
			케이블 점검	-	해당사항 없음
			알람이상유무	-	해당사항 없음
			전원작동 점검	-	해당사항 없음
			조작 스위치점검	-	해당사항 없음
			O2, Flow sensor calibration	-	해당사항 없음
			Circuit leak test	-	해당사항 없음
			기타 사항	-	해당사항 없음
일반의료기기및기타	환자감시장치 (EKG Monitor)	2	외관 청결상태 점검	정상
			전원작동 점검	정상
			케이블 점검(ECG,O2sat,BP)	정상
			알람이상 유무	정상
			기타사항(ECG lead, paper)	정상
	자동전자 혈압계	3	외관 청결상태 점검	정상
			전원 작동	정상
			모니터링 값 점검	정상
	산소포화도 유니트	1	전원작동 점검	정상
			충전상태	정상
			케이블 점검	정상
			모니터링 값 점검	정상
	신장체중계	1	외관 청결상태 점검	정상
			고정상태 점검	정상
			정상 작동 점검	정상
	전동식 흡인기 (wall suction unit) 이동식(1)	11	전원 작동	정상
			압력유지 작동	정상
			기타사항(부속품점검)	불량(1)	간호부에서 1개 고장으로 폐기함.
	의료용 분무기 (Nevulizer)	4	전원작동 점검	정상
			분무상태	정상
			기타사항	정상
	Gomco suction	1	전원 작동 점검	정상
			압력 유지 점검	정상
			파손 여부	정상
	산소공급기	18	작동 상태	정상	7개 고장으로 폐기
			파손 여부	불량(7)
	휠체어	4	바퀴 압력 점검	정상
			브레이크 작동 점검	정상
			발판 유지 상태	정상
			파손 여부	무
	워커	2	바퀴 작동 점검	정상
			파손 여부	무
	환자운반기	1	바퀴 작동 점검	정상
			브레이크 작동 점검	정상
			운반차 난간 작동 점검	정상
			파손 여부	무