사 양 서

[ 상수원 상시 수질모니터링 시스템 ]

- 수질모니터링차량 제작 -

2017. 09.

서울특별시 상수도사업본부 서울물연구원

Ⅰ. 일반사양서

1.1 개요

1) 목적 : 본 사양서는 서울특별시 상수도사업본부 서울물연구원에서 [상수원 상시 수질모니터링 시스템 구축] 으로 이동형 차량을 이용하여 상수원 원수, 지천의 실시간 수질 모니터링과 수도민원의 현장분석 그리고 아리수 수질의 우수성을 홍보하기 위한 체험과 관련한 일반적인 기술기준 및 사업시행의 제반사항을 그 목적으로 한다.

2) 기대효과 : 서울시 상수도사업본부의 원․정수 수질관리 사업의 효율성과 수질사고의 신속한 대처, 조류 등 수질 이상변화에 대한 지속적인 모니터링과 이를 통한 관리방안 모색의 기반을 확보하고, 수도민원에 대한 수요자와의 쌍방향 의사소통에 의해서 아리수의 수질의 안전성과 우수성을 적극적으로 홍보하며, 수질분석의 현장학습장으로 활용 가능하게 구축함으로 친숙한 아리수 이미지 제고에 기여한다.

1.2 적용범위

1) 기술 사양서에 명시되어 있지 않은 사항은 또는 해석에 이의가 있는 사항은 사전에 서울물연구원 [『발주부서』라 한다]의 해석 및 의견을 확인하여야 하며 물품의 특성 및 기능상 당연히 필요하다고 인정되는 경미한 사항에 대하여는 계약상대자 부담으로 제작, 조립에 반영하여야 한다.

2) 일반사양서와 특별사양서의 내용이 상이한 부분은 특별사양서를 우선적용 한다.

3) 본 사업은 관계 법령 및 기술기준에 적합하도록 한다.

4) 사업에 대한 설계도서가 3)의 관계 법령 또는 기술기준과 상이한 부분이 있을 경우에는 관계 법령 또는 기술기준에 적합하도록 하여야 하며 사업시행 중 관계법령 또는 기술기준이 개정될 경우에는 개정된 규정을 반영하여야 한다.

1.3 표준 및 참조규격

1) 표준규격

(1) 사양서에 따라 공급되는 기자재의 표준규격은 부속품 또는 완제품 모두 한국공업규격 [KS] 또는 한국수도협회규격 [KWWA]을 우선 적용한다. 단, 상기의 규격이 없거나 설비성능 보전상 필요한 경우에는 강화된 국내·외 규격 및 기준을 적용한다. 특히, 이동형 기반이 기본임으로 자동차 안전기준에 적합한 규격기준을 적용한다.

(2) 외국규격은 다음과 같다.

① ITU : International Telecommunication Union

② ANSI : American National Standards Institute

③ JIS : Japanese Industrial Standards

④ IEEE : Institute of Electrical & Electronics Engineers

⑤ ISO : International Standardization Organization

⑥ NEMA : National Electrical Manufactures Association

⑦ IEC : International Electrotechnical Commission

⑧ ASTM : American Society for Testing & Materials

⑨ ISA : International Society of America

⑩ JEM : Japanese Electrical and Machinery Standards

⑪ UL : Underwriters Laboratories

2) 참조규격

(1) 다음 규격은 본 사양서에 명시되어 있는 범위에서 일부를 구성하고 있다.

① 정보통신기본법 동시행령 및 동시행 규칙

② 전기통신공사업법 동시행령 및 동시행 규칙

③ 전기통신설비 기술기준에 관한 규칙 및 관계법규

④ 전기설비 기술기준

⑤ 전기공업협회 표준규격

⑥ 한국산업규격 [KS]

⑦ 전기용품 안전관리법

⑧ 상수도 시설기준

⑨ 차량제작설비 기준

⑩ 기타 관계법령

3) 규격변경

(1) 사업진행 중 아래와 같은 여건이 초래되어 제작·설치에 변경이 부득이한 경우에는  변경서류를 발주부서에 제출하여 승인을 득하여야 하고 승인을 득하지 않은 사항에 대하여는 변경을 인정하지 않으며 이에 따른 불이익은 계약상대자가 책임진다.

① 현장여건에 따라 자재의 규격 변경 및 물량이 증감된 경우

② 관계 기관과의 협의에 따라 각종 계획 및 시설물의 변경이 불가피한 경우

③ 기타 사업계획 등이 변경되어 발주부서에서 변경을 요청한 경우

1.4 계약상대자 책무

1) 계약상대자는 본 사양서에 의한 제작도면 승인, 검사 및 시험에 합격되었어도 하자 발생시 본 계약에 의한 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니다.

2) 계약상대자는 본 사양서에 의해서 제작, 설치한 성과물이 정상적인 상태에서 고장, 하자, 흠, 결함, 파손 등의 항구적인 변형이 없도록 충분히 성능을 보장하여야 한다.

3) 본 성과물에 이상이 있을 때에는 무상수리는 물론 이로 인하여 수요기관에서 신품 교체를 요구할 수 있으며, 계약상대자는 이에 적극적으로 협조하여야 한다.

4) 계약상대자는 사업수행에 따른 설계도서 등을 보관·유지하고 외부유출 및 관리소홀로 인한 보안사고 발생시에는 모든 책임을 지고 해결하여야 한다.

5) 계약상대자는 성과물 납품 완료까지 현장에서 발생하는 모든 사고 및 피해를 사전에 방지할 수 있도록 적극 협조하여야 한다. 본 사업 과정에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임상대자가 부담하며, 상호책임이 없는 불가항력 등 사유에 의한 경우에는 발주부서과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

1.5 품질관리

1) 본 사업을 시행함에 있어 품질관리는 본 사양서 및 관련 규정 등에 의거 철저하게 진행되어야 한다.

2) 도면승인에 의하여 제작, 설치되는 제반설비의 성능은 모두 계약상대자가 보장하여야 하며 설계도서상의 불합리로 인하여 설치되는 설비의 성능보장이 어렵다고 판단될 경우에 계약상대자는 지체 없이 대안을 제시해야 한다.

3) 계약상대자는 제작·설치 중 설계도면에 명시되어 있지 않거나 현장 여건이 상이한 경우 발주부서의 승인을 득하여 사업을 진행한다.

1.6 제작·설치 도면승인 [승인 신청용]

1) 계약상대자는 계약 후 7일 이내에 항목의 제작, 구매, 시공 사항에 대하여 “승인신청용”이라 명시하여 승인신청용 제작, 설치 도서 [도면]을 제출하여야 한다.

2) 계약상대자는 상세도면 등에 대해 발주부서와 충분한 협의가 이루어지지 않아 부득이 그 내용을 최초 승인신청용 도서에 포함할 수 없는 경우에는 승인신청용도서 제출 시 차후 승인신청 항목과 제출일정을 명시하여 제출하여야 한다.

3) 발주부서는 승인신청용 도서 [도면]을 검토한 결과, 미비점이 있어 승인이 곤란할 경우에는 “재제출” 요구를 할 수 있으며 이 경우에는 계약상대자는 미비점을 보완, 수정하여 제출하여 승인을 득하여야 한다.

4) 도면승인에 포함될 내용 [제작, 설치사항]

(1) 시스템 계통도, 시스템 구성도

(2) 기기의 기능 및 특성

(3) 공급설비의 내역 및 카달로그 등 참고자료

(4) 각 설비의 제품명, 모델명, 기능, 특성, 사양, 색상

(5) 각 설비의 외관도, 내부기기 배치도, 상세도

(6) 각 기기의 블록 다이어그램

(7) 각 설비의 유니트별 회로설명을 포함한 세부회로도

(8) 각 설비의 설치평면도

(9) 각 설비간 연결도

(10) 타 설비와 연계에 필요한 사항

(11) 예비품 및 공기구에 대한 사양 및 관련 카다로그 등

(12) 각 설비의 명패 부착에 관한 사항

(13) 기타 필요한 사항

1.7 안전관리

1) 계약상대자는 제작 및 현장 조립 착수 전 현장 작업원에게 안전교육을 실시하여야 하며 현장에서는 모든 작업원이 안전모 및 안전장구를 착용하고 작업에 임하여야 한다.

2) 계약상대자는 안전관리와 관련된 법규 및 제반 규정을 준수하여 부주의로 인해 안전사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

3) 계약상대자의 관리 소홀로 인하여 발생되는 모든 안전사고는 사고 발생 즉시 발주부서에 보고해야 하며, 계약상대자가 책임지고 안전하게 조치하여야 한다.

1.8 지연배상금

1) 계약상대자는 납품기한내 성과품을 납품하지 아니한 때에는 지체일수만큼 계약서에서 정한 지연배상금율에 의거 산출된 지연배상금을 발주부서에 납부하여야 한다.

2) 성과물 구성요소 중에서 완성품에 대한 검사를 거쳐 당해 부분을 발주부서에서 인수 [인수하지 않고 관리 사용하고 있는 경우 포함]한 때에는 기성부분에 대한 금액은 지연배상금 부과 대상에서 공제한다. 단, 물품 특성상 완성품으로 분할하기가 어려운 부분은 기성부분에서 제외한다.

3) 아래의 사유로 납품이 지연되었을 때는 지연배상금 부과 해당일수에서 제외한다.

(1) 천재, 지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우

(2) 계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요 관급재료의 공급이 지연되어 제작공정의 진행이 불가능 하였을 경우

(3) 발주부서의 책임으로 제작의 착수가 지연되었거나 중단되었을 경우

(4) 기타 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 납품이 지체되어 발주부서에서 인정한 경우

4) 계약상대자는 3)항의 사유가 계약기간 내 발생되어 납품이 지연될 경우에는 발주부서와 협의하여 납품기한을 연기 요청할 수 있다.

1.9 계약해지

1) 계약상대자가 아래에 해당하는 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지 할 수 있다.

(1) 납품기한 내에 계약된 규격, 수량 등과 같은 물품의 납품을 거부하거나 완료하지 못한 경우

(2) 계약상대자의 귀책사유로 인하여 납품기한 내 납품할 가능성이 없음이 명백하다고 인정될 경우

(3) 지연배상금이 관계법령의 규정에 의한 당해 계약의 계약보증금 상당액에 달한 경우로서 납품기한을 연장하여 물품의 제작, 납품을 완료할 가능성이 없다고 판단된 경우

(4) 장기 물품제작 등의 계약인 경우 2차 이후의 계약을 체결하지 아니하는 경우

(5) 계약의 수행 중 정상적인 계약관리를 방해하는 불법, 부정행위가 있는 경우

(6) 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

1.10 사업의 중지

1) 발주부서는 다음의 경우 제작, 설치의 전부 또는 일부에 대하여 중지를 명령할 수 있으며, 이로 인한 모든 책임은 계약상대자가 진다.

(1) 계약상대자가 계약과 관련하여 발주부서의 정당한 지시에 순응하지 않을 경우

(2) 설계도서대로 시공하지 않을 경우

(3) 기타 발주부서가 필요하다고 인정될 경우

1.11 지적재산 소유권 [특허권 사용] 등

1) 계약상대자는 타인의 권리대상으로 되어있는 특허권 등 지적재산권을 사용할 때에는 관계법에 저촉되지 않도록 하여야 하며 그 사용에 관한 민형사상 및 관련법에 대한 일체의 책임을 진다.

2) 이 과업을 수행하는 과정에서 계약상대자는 정품 S/W를 사용해야 하며, 계약상대자가 제3자의 특허권 또는 지적소유권을 사용한 경우 이에 대한 사용권 등이 서울시에 있도록 조치해야 한다.

1.12 물품검사

1) 시스템에 대한 제작 및 설치과정을 발주부서가 입회하여 확인할 수 있도록 계약상대자는 협조하여야 하며, 계약상대자는 납품기한 내에 물품에 대한 검사를 발주부서에 요청하여야 한다.

1.13 계약금액조정

1) 물가변동으로 인한 계약금액 조정 사유가 발생시는 관계법령에서 정한 규정에 의하며 계약금액 조정시 품목조정율 및 지수조정율 중 품목조정율을 적용한다.

1.14 사업 및 공급 범위

1) 물품에 대한 설계, 제작

2) 설치장소까지의 운반 [소운반 포함], 하차 및 검사, 설치

3) 각종 시험 및 시운전

4) 각종도면, 기술도서, 설계자료 등의 제출

5) 운전 및 유지관리에 대한 기술 교육 [시운전 및 교육세부계획서 포함]

6) 4) 항과 관련하여 제출 자료 [완료 도면 및 관련 자료]는 다음과 같다.

(1) 계약상대자가 납품 전 제출하여야 할 도서 중 유지보수 지침서 및 준공도면, 소프트웨어에 포함되어야 할 내용은 다음과 같으며 유지보수 지침서 및 완료도면은 원도 1부와 사본 2부 및 CD 3부를 제출하여야 한다.

(2) 유지보수지침서에는 다음을 포함한다.

① 각 설비의 운용, 조작방법

② 각 설비의 유지보수 설명서

③ 각 설비에 대한 제작사양, 목록 및 기기 도면

④ 각 설비에 대한 주기적인 점검항목 및 점검방법

⑤ 각 기기간 및 기기내 케이블 연결표

⑥ 컴퓨터 시스템 운용 및 주변기기 설명서

⑦ 도면은 AutoCAD로 작성하고 “완료도면”이라 명기하고 CD는 표준 기준에 의하여 작성하여야 한다.

※ 제출도서 목록 ; 계약상대자는 다음의 사항을 포함하는 서류를 일정에 맞추어 제출하여 승인 또는 확인을 받아야 한다.

제 출 서 류	승 인 여 부	제 출 기 한	부수
승인용 도면 및 관련 자료	승인	계약후 7일이내	3부
최종승인도서	승인	협의 후 10일이내	3부
완료도면 및 관련자료 [CAD]	-	납품전 [CD-ROM, 도서]	3부
완성사진첩	-	납품전	3부

1.15 인입전기 설치

1) 외부 인입전기 설치 (가설전기)는 전기공사업법 제4조의 제1항의 규정에 의하여 한국전력에서 지정한 업체 (전기공사업등록증, 지방자치단체장)로 한정한다.

2) 상기 1)에 의한 외부 인입전기 설치에 대한 모든 책임은 계약상대자가 진다.

[사업 및 공급 범위]

No	구 분	품 명	규격	단위	수량	비 고
1	차량 및 보안설비	이동형 차량	사양서 11쪽 참조	식	1	-
		CCTV감시시스템	사양서 15쪽 참조	식	1	차량외부
		홍보용 영상설비	사양서 15쪽 참조	식	1	차량 외 측면
2	기타 대관업무	전원 [한국전력]	사양서 17쪽 참조	발주부서와 협의		현장설치
		차량형식승인 [자동차성능시험연구소]	사양서 17쪽 참조	식	1	-

1.16 설비보호

1) 기존 설치되어 있는 설비를 손상하거나 오염되지 않도록 보호해야 하며 이를 태만히 하여 손상이 발생되면 기존설비 운영에 차질이 없도록 계약상대자 부담으로 신속히 원상 복구하고 조치결과를 발주부서에 보고하여야 한다.

1.17 기술교육

1) 계약상대자는 운전자 및 운영자를 대상으로 사양서에 따라 공급한 모든 계기의 정비, 설비, 보정 및 보수에 대하여 교육을 실시하여야 한다.

2) 교육은 기기 제작자의 유자격 대리인이 실시하여야 하며 특정 기기별로 하여야 한다.

3) 각 교육 과정에는 이론, 원리, 정비, 고장해결, 보수 및 보정을 포함 시켜야 한다.

4) 계약상대자는 교육시작 1주전까지 교육계획서와 교육교재를 제출하여 발주부서의 승인을 받아야 한다.

1.18 시운전기간

1) 시운전 기간은 납품일 전에 시운전 [5일간]을 완료하고 시운전 결과보고서를 제출한다.

2) 시운전 결과보고서에는 정상상태의 2일간의 차량 운행 결과와 실측 홍보용 전광판의 운영상태 정상운전 상황을 명기하여야 한다. 그 외 발주부서는 사양서에서 요구하는 장비나 설비의 정상상태를 확인할 수 있고 그 상태를 결과보고서에 포함한다.

3) 기타사항은 조달청의  [시운전조건부계약추가특수조건]에 따른다.

1.19 납품자격

1) 이동용 업무차량 제작과 관련하여 자동차관리법 제30조제2항 및 동법시행규칙 제33조 제1항 (제2항)의 규정에 적합한 업체 (제작자등 등록증, 국토교통부장관)로 한정한다.

1.20 하자기간

1) 하자보증기간은 이동차량 및 부속설비 납품 후 2년으로 한다.

2) 하자보증 기간 중 하자 발생으로 타 시설물에 손상 및 장애를 초래 했을 경우 계약상대자가 책임지고 배상 또는 원상 복구 하여야 한다.

1.21 납품기한

1) 본 사업의 납품기한은 계약일로부터 90일로 하며, 기간 내 설계, 제작, 현장 납품, 설치, 시운전으로 완료한다.

Ⅱ. 특별사양서

1. 적용범위

1) 이 절은 별도 명시된 경우를 제외하고 하천수질 및 수도시설을 관리운영하기 위하여 설치하는 상수원 상시 수질모니터링 시스템 [이하 상시모니터링 시스템이라 한다] 중 수질모니터링 차량의 설계, 제조, 시험, 운반, 설치 및 검사에 대하여 적용한다.

2. 자재

2.1 규격 및 수량

1) 수질모니터링차량 등 제작의 기자재 목록은 다음과 같으며 설치위치 및 제작의 상세한 부문은 승인용 도면 작성 후 발주부서의 승인을 받아 제작에 들어간다.

No	품 명	규격	단위	수량	비 고
차량 및 보안설비	이동형 차량	사양서 25쪽 참조	식	1	-
	CCTV감시시스템	사양서 30쪽 참조	식	1	차량외부
	홍보용 영상설비	사양서 30쪽 참조	식	1	차량외부측면
기타 대관업무	전원 신청 [한국전력]	사양서 32쪽 참조	발주부서와 협의		현장설치
	차량형식승인 [자동차성능시험연구소]	사양서 32쪽 참조	식	1	-

2.2 차량 및 안전·보안설비

1) 일반사항

(1) 차량 및 보안설비는 이동형 차량과 CCTV 등 안전·보안설비로 구성한다.

(2) 이동형 차량은 측정용 특수차량 [구조차량] 기준에 적합하도록 구조물과 보안설비를 설계·제작한다.

(3) 차량 내부의 안전성 등을 고려하기 위하여 다음 사항을 공통적으로 적용하여 작업한다.

① 모든 절단면은 곡선형 마감처리 한다.

② 장비 세척 후 물빠짐 공간을 마련한다.

③ 차량내부의 안전성을 확보하기 위하여 후부 도어 안쪽에 레귤레이터 걸이봉, 슈트걸이봉 설치 [스텐레스 파이프]한다.

④ 적재장비가 이탈되지 않게 클램프, 밸트, 클리퍼 등 고정장치를 설치한다.

⑤ 적재함은 500kg 이상의 하중을 견딜 수 있도록 견고하게 제작한다.

⑥ 선반의 구획은 발주부서와 협의하여 제작한다.

2) 이동형 차량 세부사양

(1) 채수펌프 적재함 설치 [사각형태 LED등, 2개, 차량내부 천정에 부착]

(2) 차량 측·후미 경고등 설치

① 측면 및 후면 경광등 ; 사각형, LED/24V/240×190, 외부 매립형

② 후면 문자 전광판 : 차량 후면에 경고 문구 삽입 및 변경이 가능해야 하며, 설치는        차량 안전기준에 적합하게 설치되어야 한다.

(3) 냉·난방장치

① 작동 스위치는 측정실 내부 및 조수석 등에서 조절이 가능하도록 설치한다.

② 초기 과 [過]전력을 패스시키는 전자회로가 내장된 제품 장착

③ 냉난방 장치는 계절에 상관없이 운영실 내부의 온도가 23℃에서 28℃이내로 항상        유지 될 수 있도록 발주부서와 협의하여 용량과 설치 대수를 협의한다.

④ 냉난방 장치는 사용하는 전력량을 고려하여 설치 대수에 상관없이 최대 6kW를 넘        지 않아야 하며, 일반 가동시 3kW 이내의 전력을 소모하는 제품으로 선정한다.

⑤ 기타세부 규격 [차량용 냉난방장치]

공급전원 : 220V/60Hz

사용냉매 : R410A/590g

정격 냉방[난방] 능력 [W] : 3,500 [3,500]

냉방[난방]용 입력 전원 [W] : 1,250 [1,150]

냉방[난방]용 정격 전류 [A] : 5.7 [5.2]

최대 입력 전원 [W] : 1,450

최대전류 [A] : 6.5

최소[최대]설계압력 [kPa] : 3,000 [4,500]

최대공기유량 [L/s] : 150

설치중량 [kg] : 35.5+2.8

실외기 [ADB] 부피 [높이×가로×세로] : 340×680×998 [43×536×557]

(4) 강제 환풍기

① 운영실 내부에는 강제 환풍기를 설치하여 차량의 내부에서 출입문을 닫은 상태에서        도 실험 및 장비 조작이 가능하게 한다.

② 강제 환풍기는 실험시에는 항상 가동이 가능해야 하며, 환풍기의 용량은 사람 2명        이상이 운영실 내부에서 생활이 가능해야 한다.

(5) 장비 조작반 및 배선

① 장비의 [LED, 써치라이트, 경광등 및 앰프] 조작반 스위치는 A/S가 용이하게 입출력 단자를 커넥트로 구성하며 배선은 차량별 내장․조립으로 한다.

② 주·경광등, 측·후면 경광등 등 동시 작동 및 개별적 작동이 가능하게 제어시스템을 구성한다.

③ 차체작업, 서치라이트, 전자사이렌 음향조절, 후방카메라 [상시], 인버터 등 스위치가 개별 [선택]적으로 작동 가능하게 구성한다.

④ 휴즈박스의 30P 규격은 180×180로 설치하고 차량용 난연성 [KS규격] 특수재질을 사용하여 화재방지 및 전기용량을 증대시킨다.

※ 각종 배선의 본선 길이를 충분하게 [길게] 설치하여 접속 연결 잭 [소켓]을 부착한다.

※ 제작·설치 시 화재방지 목적으로 용량이상의 배선을 사용한다.

(6) 후부 및 측방 도어 및 조립식 계단설치

① 차량의 후부 및 측면에는 양쪽 및 한쪽 여닫이 도어를 신규로 제작하고 강화유리로 된 유리창을 설치하고, 썬팅으로 온도상승을 최소화한다.

② 차량의 후부 및 측면에 설치된 도어에는 용이하게 내부 진입이 가능하게 철제로 된 계단을 장착하며, 계단의 보관위치는 발주부서와 협의한다.

③ 후부 및 측면 도어 하단 범퍼 위에는 알루미늄 체크 판넬로 커버 설치

④ 웨더스트립을 적용하여 내부로 물이 유입되지 않도록 할 것.

⑤ 그 외 사항은 발주부서와 협의하여 제작 설치한다.

(7) 유리창문의 보안

① 유리창문의 재질은 자동차 안전기준에 적합한 강화유리를 사용하여 외부의 충격에도 문제가 없도록 장착하며, 썬팅으로 온도상승을 최소화한다.

(8) 차량 내부 책상 및 의자 설치

① 책상규격은 원목과 철재 중 발주부서와 협의하여 결정하며, 크기 및 설치위치는 협의에 의해서 배치한다.

② 차량 탑승 좌석은 2인승 [운전석, 보조석 포함]이며 운영실에는 발주부서와 협의하여 철제 의자 또는 다른 재질의 고정 의자를 설치하여 내부에서 실험이 가능하게 설치한다.

(9) 장비설치 [조절형 선반]

① 장비 설치는 차량 내부의장비의 무게 배분에 맞게 설치하되, 추가 설치 장비분에 대한 여유 공간을 확보할 수 있도록 설치한다.

② 장비는 분석 장비와 일반설비를 반대 방향으로 설치를 하되, 장비의 하중과 편의성으로 고려하여 발주부서와 협의 후 위치를 선정한 뒤 고정 작업을 한다.

③ 장비는 추후 위치 변경이 가능할 수 있도록 탈부착이 가능한 선반을 제작하여 장착을 한다.

(10) 측정기 및 설비의 고정장치

① 장비설치는 차량 이동 간에 장비의 이탈은 방지할 수 있도록 200kg 이상의 하중을 견딜 수 있도록 견고하게 제작한다.

② 장비의 고정장치는 사용하는 분석장비에 적합하게 내구성이 강하며, 부식이 방지되는 제품으로 사용한다.

③ 볼마운트 고정 안전핀/부식방지 도금처리와 탈부착이 용이하도록 제작한다.

(11) 측정기용 증류수 및 폐액 Tank

① 측정기에 사용되는 증류수는 운영실 내부에 보관할 수 있도록 고정장치를 설치하며 고정장치는 차량 이동시에도 증류수 보관함이 움직이지 않도록 하며 고정장치 위치는 발주부서와 협의하여 설치한다.

② 측정기 및 운영실에서 발생되는 폐액은 운영실 외부에 설치하며 차량 외부의 미관을 고려하여 차량 하부의 적재공간을 이용한다.

③ 폐액 Tank의 용량은 측정에 사용되는 시약과 측정에 사용되는 샘플양을 고려하여 최대 보관기간을 발주부서와 협의 후 차량 공간 상황을 고려하여 결정한다.

(12) 차량 고정장치

① 장시간 주차시 안전을 위하여 운영실의 4면 하부에 Lever Jack을 장착하여 차량을 고정하여 안전에 문제가 없도록 한다.

② 차량의 무게 및 기타 제반사항으로 고려하여 유압식 실린더를 이용한 Level Jack을 사용한다.

(13) 외장 및 표기

① “자동차 색상 디자인 표준 도색지침” 등과 자체 기준에 적합하게 협의 후 진행한다.

② 특수차량 도색 및 마킹 [데칼]․글씨 시안을 참조하여 도색, 상징표지 마킹 [데칼] 및 글씨 작업을 한다.

(14) 차량용 파워랙

① 배전반은 차량의 모든 전원을 컨트롤 할 수 있는 구조로 설계, 제작하고 판넬에는 각각의 전압, 전류, 주파수 등을 확인할 수 있는 메터류 및 스위치 [스위치별 명판부착]가 장착되어 있어야 한다.

② 한전/발전 제어를 할 수 있는 전원 전환장치 및 발전기 제어 스위치도 함께 장착하여야 한다.

③ 배전반의 위치는 발주부서와 협의하여 장착하여, 개폐 가능하여야 한다.

④ AC/DC Volt 및 AMP meter를 확인할 수 있게 디지털 디스플레이를 설치한다.

⑤ 발전기/AVR 리모트 컨트롤러, 자기 동작 유지 스위치, 누전 차단기, 퓨즈 등으로 구성한다.

⑥ 기타 규격은 발주부서와 협의하여 세부사양 및 크기를 조정한다.

(15) 차량용 Cable Drum 세부규격서[Specification]

① 차량용 Cabel Drum은 차량 내에 외부의 전기를 공급하기 위해 설치한다.

② Cable은 전원 장비들의 소비전력을 고려하여 설치한다.

③ MS-Connector를 사용하여 Cable drum이 외부전기를 한전판넬에 연결할 수 있도록 설치한다.

④ 자동 및 수동사용이 가능하게 한다.

⑤ 전원 릴선의 인입·출은 자동 및 수동으로 작동이 가능하게 설치한다.

⑥ Cable Drum은 차량 하부의 스커트함에 설치하며 세부규격은 다음과 같으며 발주부서의 요청에 따라 변경될 수 있다.

전선 : 14SQ2×50M

사용전력 : DC 24V

케이블 전원선 : 50M

드럼 : Al합금

3) 안전·보안설비 세부사양

(1) 내비게이션 및 후방카메라

① 차량에 매립이 가능한 내비게이션 [8인치, 16GB이상, GPS 기능]을 설치한다.

[제품 선정 시 발주부서와 상의할 것]

(2) 차량용 블랙박스

① 차량 내부에 블랙박스 [적외선 감지, 전․후방 2채널, 360도회전, GPS내장, 화각 120도 이상, 32GB이상, 배터리 방전 방지기능, KC인증제품]를 1 SET 장착한다.

[제품 선정 시 발주부서와 상의할 것]

(3) 보안용 CCTV 설치

① 운영실 상부 4곳에 보안용 CCTV를 설치하여 차량 주변을 360도 방향으로 모두 감시할 수 있도록 한다.

② 무선인터넷을 활용하여 운영자의 PC나 핸드폰으로 상시 확인이 가능해야 하며, 외  부 충격 감지 시 운영자에게 알람을 보내줄 수 있어야 한다.

③ 주간 및 야간 모두 감시할 수 있어야 하며, 동영상은 720p 화소 이상이어야 하며, 차량에서 최소 90m까지 촬영이 가능해야 하며, 10m안에서는 얼굴 식별이 가능해야 한다.

④ 보안용 CCTV는 차량 외부에 장착을 하여 외부 감시가 가능해야 하며, IP65 [방수방진 등급]이상으로 외부의 날씨와 기온에 영향을 받지 않아야 한다.

4) 홍보용 TV

① 이동형 수질모니터링 차량에 장착 가능한 브라켓을 이용하여 운영실 측면에 장착이 되어야 한다.

② PC의 영상 및 사진과 측정 데이터를 모니터에 출력이 되어야 한다.

③ 홍보용 모니터는 USB와 PC의 HDMI에서 연결하여 외부로 출력이 가능해야 한다.

④ 홍보용 TV는 도로교통법규에 벗어나지 않는 방법으로 장착하며, 추후 차량 형식승인에 벗어나지 않도록 장착하고, 세부규격은 다음과 같으며 발주부서의 요청에 따라 변경될 수 있다.

[LCD 사양]

화면크기 : 86 inch [2174.27cm], 1,922[W]×1,093[H]

화면비율 : 16 : 9

해상도 : 3,840×2,160 pixel [UHD]

밝기 : 500 cd/m2

명암비 : 1200 : 1

시야각 : 89o

응답속도 : 12 ms

판넬종류 : DID 실내용

백라이트 [수명] : LED [최소 30,000시간]

[시스템 사양]

입력단자 : HDMI, RGB, DVI

제품재질 : 메탈

제품색상 : 블랙

제품크기 [mm] : 1,929[W]×1,100[H]×92[D]

제품무게 : 64kg

전원종류 : SMPS

입력전원 : AC 100-240V, 50-60Hz

소비전력 : 최대 250W

작동온도 : 0~50℃

보관온도 : -20~60℃

5) 기타사양

(1) 본 사양에 언급되지 않는 규격은 차량기본 사양에 준하며 자동차 안전기준에 적합하도록 제작한다.

(2) 특장장치 규격은 차종에 따라 각각 상이할 수 있으므로 형상, 크기, 제품의 성능향상을 위해 자기인증 범위 내에서 발주부서와 협의 후 변경할 수 있다.

(3) 계약상대자는 특장 사양서에 명시된 규격, 형태 [도면] 등에 대해 반드시 발주부서와 사전협의 후 제작하여야 하며, 계약상대자 임의로 제작하거나 기본사양 및 규격 등을 변경하여서는 아니 된다.

(4) 구체적으로 명시되지 않은 규격은 발주부서서와 사전협의를 하여야 하며 제작사 임의대로 사양을 변경할 수 없다.

(5) 계약상대자는 특수사양 장착 등 차량제작에 따른 특허권 [실용․디자인 등] 분쟁소지가 없도록 하여야 하며, 분쟁 발생 시 모든 책임을 진다

6) 특수조건

(1) 제원 및 성능 설정 시 참고한 제품과 동등 또는 그 이상의 품질수준으로 하되 상기 제시한 기능을 충족하여야 하며 제작 전 담당자와 사전 충분한 협의 후 공정에 임한다.

2.7 대관업무

1) 차량형식승인

(1) 특수차량 형식승인 법규에 맞게 운영실의 크기 및 적재되는 장비의 무게를 고려하여 차량을 선정한다.

(2) 차량은 외부 디자인과 홍보용 TV, 경광등 등은 차량 형식승인 규격에 의거하여 설치한다.

(3) 모든 작업이 완료된 후 차량형식 승인을 취득한 후 발주부서에 차량을 인계한다.

2) 인입전기 설치

(1) 계약상대자는 발주부서에서 원하는 장소에 한국전력에서 임시전기 설치승인을 받은 후 스텐치온을 설치하여 전기를 사용할 수 있게 한다.

(2) 가설전기는 발주부서가 1차 년도에는 5개소의 주요부분을 선정한 후 계약상대자에게 통보 후 설치한다.

(3) 가설전기의 용량은 운영부에서 사용하는 전기시설의 총용량을 고려하여 발주부서와 협의한 뒤 신청한다.  끝.