25병동 의료기기 안전점검 결과보고

○ 점검일시 : 2016년 6월 1일(수) 10:00 ~ 12:00

○ 점 검 자 : 김영주외 3명

○ 점검내용

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	고장 등의 경우 조치사항
고위험의료기기	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	1	전원작동 및 충전상태	양호
			주입속도 및 용량점검	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	제세동기 (Defibrillator)	0	전원작동 및 충전상태	-
			조작 판넬 기능, 설정 에너지 점검	-
			패들정리 확인	-
				-
	인공호흡기 (Ventilator)	0	전원작동 및 충전상태
				-
			조작 판넬 기능, 모니터링 값 점검
				-
			패들정리 확인
일반의료기기	환자감시장치 (EKG Monitor)	9	전원작동 및 충전상태	양호
			SPO2 기능, 용지출력 기능 상태	양호
			혈압, 맥박, 호흡기능표시(WAVE)	부분양호	혈압 cuff 불량(1대) 혈압 cuff, 혈압측정 라인 파손(1대)->구매예정
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	Gomco suction	0	전원작동	-
			압력 유지 및 작동	-
	산소포화도 측정기	4	전원작동 및 충전상태	양호
			Spo2 기능상태	부분양호	2대 수리예정
	자동전자 혈압계	2	전원작동 및 충전상태	양호
			모니터링 값 점검	양호
	의료용 분무기 (Nevulizer)	5	전원작동 및 충전상태	양호
			분무상태, 이상소음 등 점검	부분양호	2대 고장 (반납: 1대, 반납예정 1대) (2대 신청 예정)
	전동식 흡인기 (wall suction unit)	12	파손 여부	부분양호	2대 고장 (1대 반납, 2대 물품신청)
			압력 유지 및 작동	부분양호	1대 고장
	산소공급기	14	파손 여부	부분양호	1대 고장
			작동 상태	양호
	수은 혈압계	2	커프 등의 훼손 여부	양호
			모니터링 값 점검	양호
	휠체어	11	바퀴, 브레이크 작동 상태	부분양호	1대 바퀴 고장
			발판 유지상태	양호
	환자운반기	1	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호
			운반차 난간	양호