54병동 제세동기 점검표

모델명 : HartStart XL+

점검일자 : 2016.06.04.

점검사항		결과
항목	세부점검
장비의 상태	장비의 청결상태/장비 주변정리/손상유무	적합
AC 전원 코드	연결 여부 및 녹색불 확인	적합
패들	패들의 청결상태 및 손상여부	적합
	패들이 트레이에서 분리 가능함
케이블 및 커넥터	패들용 케이블 및 연결부 상태	적합
	심전도 케이블 및 연결부 상태
	테스트 로드 비치
배터리	기기 내 장착	적합
	배터리 게이지 확인
소모품	프린터 용지 장착 및 여분 충분	적합
	EKG electrode 장착 및 여분 충분
	알코올 세척제 비치
	겔 비치
	면도기 비치
	가위, 칼 비치
모니터 점검	날짜/시간 확인	적합
	에너지 변동 시 모니터 상태 확인
	각 메뉴 변동 시 마다 모니터 상태 확인
RUF 표시창 (모래시계)	적색 X 점멸 시 – AC 전원 연결 또는 배터리 장착 (문제 해결되지 않을 시는 수리 요청)	적합
제세동기능	에너지를 150Joule로 설정한 후 Charge 확인되면 “SHOCK”버튼을 누른 후 모니터 및 프린터 용지에 “TEST PASSED” 메시지 확인	적합

점검자 : 이지연