동관외래 의료기기 안전점검 결과

○ 점검일시 : 2018년 7월 3일(화) 점검자: 민난희

○ 점검내용

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	고장 등의 경우 조치사항
고위험의료기기	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	0	전원작동 및 충전상태	해당 없음
			주입속도 및 용량점검	해당 없음
			이상 소견 시 알람작동 점검	해당 없음
	자동제세동기 (AED)	1	보관 및 부속품 상태 검검	양호☑ 불량
			전원작동 및 충전상태	양호☑ 불량
				해당 없음
	인공호흡기 (Ventilator)	0	전원작동 및 충전상태
				해당 없음
			조작 판넬 기능, 모니터링 값 점검
				해당 없음
			패들정리 확인
일반의료기기	환자감시장치 (EKG Monitor)	1	전원작동 및 충전상태	양호☑ 불량
			Spo2 기능, 용지출력 기능 상태	양호☑ 불량
			혈압, 맥박, 호흡기능표시(WAVE)	양호☑ 불량
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호☑ 불량
	Gomco suction	0	전원작동	해당 없음
			압력 유지 및 작동	해당 없음
	산소포화도 측정기(이동식)	1	전원작동 및 충전상태	양호☑ 불량
			Spo2 기능상태	양호☑ 불량
	전자혈압계	1	전원작동 및 충전상태	양호☑ 불량
			모니터링 값 점검	양호☑ 불량
	의료용 분무기 (Nevulizer)	0	전원작동 및 충전상태	해당 없음
			분무상태, 이상소음 등 점검	해당 없음
	전동식 흡인기 (wall suction unit)	3	파손 여부	양호☑ 불량
			압력 유지 및 작동	양호☑ 불량
	산소공급기 (산소통)	2	파손 여부	양호☑ 불량
			작동 상태	양호☑ 불량
	무수은 혈압계	1	작동 상태	양호☑ 불량
	휠체어	2	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호☑ 불량
			발판 유지상태	양호☑ 불량
	환자운반기	2	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호☑ 불량	1대 영상의학과 사용
			운반차 난간	양호☑ 불량
	휠체어용 체중계	1	전원 작동상태	양호☑ 불량
			모니터링 값 점검	양호☑ 불량