2 – 화재진압장비 – 2022 –

화재진압장비 매뉴얼

	광 진 소 방 서

매뉴얼 작성 경과 내역표

연번	연월일	변경내용(요약)	비고
1	2022. 3. 17.	가스측정기 (MR-501S, 미리코) 매뉴얼 작성	최초작성

목    차

1. 가스측정기 – 미리코 – MR-501S -2021년도

2. ........

3. ........

1	-	가스측정기	-	미리코	-	MR-501S	-	2021	-

장비명	MR-501S	단 위	대	형식	충전식
보유기준	-	보유수	1	내용연수	-
구입연월일	2021.12.	사용부서	능동119안전센터	제작회사	미리코
물품번호	46**************3	취득가액	금 - 원	A/S번호	031-492-1697
□ 주요제원
용 도	화재 또는 구조구급 현장에서 누출가스검지
규 격	검지가스 : LPG, LNG, 프레온가스 센서방식 : 열선형 반도체식/ 자동흡입식 경보 : 적색 LED 와 부저음 (80dB) 전원 : 최대 16시간 사용 (건전지 또는 충전지)

□ 점검방법

○ 흡입관, 필터부, 배기관의 이물질 여부 확인

○ 검지기의 전원을 켰을 때, 펌프 소음소리와 Bar LED 가 점차적으로 점등되는지 확인 (30초후 검지 준비상태)

○ 검지기의 건건지 교환램프가 표시되면 새 건전지로 교환

□ 사 용 법

○ 제품뒷면의 건전지 커버를 열고 AA건전지 4개를 삽입.

○ 건전지 뚜껑을 닫고, 앞면의 전원스위치를 올려 감지기를 켠다. 검지기의 펌프 소음소리과 같이 Bar LED가 점차적으로 점등되며 제품의 초기안정화 시간 약 30초를 지난 후 검지할 수 있는 상태로 준비 됨.

○ 적색 Bar LED의 반짝임이 멈추면 농도표시판을 확인.

○ 만약 표시판에 Bar LED 막대가 없거나, 2개이상 있다면, 검지기 오른편에 볼륨을 조정하여 LED 칸수가 1개만 보이도록 조정.

○ Bar LED 지시 칸수가 1개만 보이면 검지기 사용을 시작할 수 있음.

○ 가스설비나 가스배관 연결부에 가스누출 여부를 확인하기 위하여 검지기의 흡입관을 누출이 의심되는 부위에 근접시켜 가스 누출여부를 점검.

○ 누출된 가스가 발견되었다면 농도표시판에 적색 Bar LED로 가스누출농도를 표시.

○ 소량의 가스 누출이 발생되고 있으면 Bar LED 지시 칸수가 적게 표시되고, 많은 량의 가스 누출이 발생되고 있으면 Bar LED 지시 칸수가 많게 표시됨.

□ 응급조치 방법

○ 전원을 켜도 작동하지 않을 때

- 건전지의 수명이 다한 경우 : 새 건전지로 교체

- 건전지의 극성을 잘못 연결한 경우 : 건전지를 올바르게 삽입

○ 가스 누출을 검지하지 못할 때 : 흡입관 및 필터를 청소

○ 충전이 되지 않을 때 : 충전지를 새것으로 교체

□ 주의(특이)사항

○ 가스검지 용도 이외에 사용 금지.

○ 제품을 분해하거나 개조 금지.

○ 제품에 물리적인 충격을 주거나 떨어뜨리지 말 것.

○ 본 검지기를 실리콘 혹은 실리콘과 유사한 가스를 검지하지 말 것. 센서에 치명적인 손상을 입히게 되어 고장의 원인이 됨.

○ 방향제, 살충제등의 스프레이를 검지기에 사용 금지

○ 검지기에 고농도의 액화가스 주입 금지. 제품 수명 단축 원인.

○ 검지기에 사용되는 필터는 반영구적으로 사용이 가능하나, 필터를 청소하지 않고 계속 사용할 경우, 센서 및 흡입모터에 무리를 주어 고장의 원인이 되므로, 주기적인 청소 필요함.

○ 건전지는 반드시 가스누출이 없는 안전한 장소에서 교환.

※ 작성 시 소방웹하드 → 본부 안전지원과 → 장비관리팀 → 소방장비 매뉴얼 참조