구급장비 사양서

장비명	조절식 경추보호대	모델명 (규격)	Perfit Ace Collar	제조회사	AMBU
그림/사진
용 도	▢ 목 부위(경추)에 발생한 골절 및 이완 등을 보호하기 위하여 사용하는 장비
주요제원 및 성 능	○ 제품은 성인, 소아, 유아 3종으로 제품화 되어 있어야 한다. ○ 양쪽의 버튼을 조절하여 풀림, 고정을 할 수 있는 장치가 되어 있어야 한다. ○ 목 길이에 따라 단계별 높이조절을 할 수 있어야 한다. ○ 성인 4단계, 소아, 유아 4단계로 용이하게 조절 되어있어야 한다. ○ 견고하고 부드러운 이중 재질로 착용 시 목 부위를 고정하여 움직임이 없어야 한다. ○ 제품의 전면부가 개방되어 환자의 목 상태 관찰이 가능하여야 한다. ○ 일체형이며 고정용 벨크로 타입으로 결속 및 해체할 수 있는 구조이어야 한다. ○ 부목의 안쪽 면이 부드러운 재질로 환자의 불편함이 없어야 한다. ○ 성인용 크기 : 약 56 X 17 X 5cm ○ 소아용 크기 : 약 47.5 X 17 X 5cm ○ 영아용 크기 : 약 40 X 15 X 5cm
예산편성 사 유	○ 목 길이에 따라 단계별 높이조절을 할 수 있고 안쪽 면이 부드러운 재질로 환자의 불편함이 없어 구급현장활동시 편리하게 사용할 수 있으므로 장비수량을 구매하고자 함
기 타	▢ 예상단가 : 70,000원

구급장비 사양서

장비명

전문기도유지장비

모델명

(규격)

I-gel

제조회사

남북양행

그림/사진

용 도

기도확보를 목적으로 구강을 통하여 삽입되는 호흡보조기구로서 기관내 삽관 시에 구강을 통하여 삽입되어 기도를 확보하고 유지하기 위해 사용

주요제원

및

성    능

○특성:기존의 기도확보용 기구들의 Cuff부분은 풍선타입으로 되어있어 삽입 후 풍선을 부풀려야 하는 불편함이 있었습니다. 반면에 본 제품은 Cuff부분은 젤리처럼 말랑말랑하게 되어 있어 삽입이 용이하고 외상의 위험을 줄일 수 있습니다. 8201 형명을 제외하고 8215 등 6종에 존재하는 Gastric Channel을 통해서 위장용 튜브 등을 동시에 사용할 수가 있습니다.

○성능:후두에 위치하여 기도를 유지하는 Cuff부분이 SEBS재질의 젤리형태인 제품으로 기존의 풍선형태의 제품에 비하여 공기를 주입해야하는 불편함이 없고 삽입이 쉬우며, 외상의 위험을 줄일 수 있습니다. ABS재질의 커넥터는 바이트블럭의 역할을 겸하고 있어 별도의 바이트블럭을 필요치 않습니다. 기도확보를 위한 통로 외에 위장으로 통할 수 있는 통로(Gastric Channel)가 있어 Gastric tube등을 동시에 사용하기에도 용이합니다.

형명	사이즈	적용 대상	적용 체중
8201	1	신생아	2~ 5 kg
8215	1.5	유아	5~12 kg
8202	2	소아	10~25 kg
8225	2.5	소아	25~35 kg
8203	3	성인	30~60 kg
8204	4	성인	50~90 kg
8205	5	성인	90+ kg

예산편성

사    유

기 타

▢ 예상단가 :       원

구급장비 사양서

장비명	산소연결줄	모델명 (규격)	MT007	제조회사	MOW
그림/사진
용 도	산소통과 AMBU를 연결하여 산소공급 원활하게 함
주요제원 및 성 능	○ 재질: 소프트 P.V.C ○ 내열 온도: 85℃ ○ 내냉 온도: -25℃ ○ 길이: 2m
예산편성 사 유
기 타	▢ 예상단가 : 원

장비명	구인두기도기	모델명 (규격)	성인용/소아용	제조회사
그림/사진
용 도	환자의 기도를 확보/유지하기 위한 장비
주요제원 및 성 능	○환자의 구강 크기에 따라 다양한 규격으로 선택하여 사용 ○유아용1개, 소아용2개, 성인용3개로 구성 되어 있으며 색상으로 크기를 분류 할 수 있어야 한다. ○기도의 범위를 80, 90, 100 mm 구분되어야 한다. ○멸균 포장이 되어 있어야 한다. ○재질 : PVC
예산편성 사 유
기 타	▢ 예상단가 : 원