(53병동) 8월 의료기기 안전점검 결과보고

○ 점검일시 : 2018. 8. 1(수)～8. 3(금) (09:00～11:00)

○ 점 검 자 : 팀장 서은희, 간호7급 구경록, 간호8급 강설희

○ 점검내용

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	고장 등의 경우 조치사항
고위험의료기기	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	1	전원작동 및 충전상태	양호
			주입속도 및 용량점검	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	제세동기 (Defibrillator)	0	전원작동 및 충전상태	-
			조작 판넬 기능, 설정 에너지 점검	-
			패들정리 확인	-
	인공호흡기 (Ventilator)	0	전원작동 및 충전상태	-
			조작 판넬 기능, 모니터링 값 점검	-
			패들정리 확인	-
일반의료기기	환자감시장치 (EKG Monitor)	3	전원작동 및 충전상태	양호
			Spo2 기능, 용지출력 기능 상태	양호
			혈압, 맥박, 호흡기능표시(WAVE)	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	산소포화도 측정기	4	전원작동 및 충전상태	양호
			Spo2 기능상태	양호
	SpO2 monitor	3	전원작동 및 충전상태	양호
			Spo2 기능상태	양호
	자동전자 혈압계	4	전원작동 및 충전상태	양호
			모니터링 값 점검	양호
	의료용 분무기 (Nebulizer)	9	전원작동 및 충전상태	양호
			분무상태, 이상소음 등 점검	양호
	전동식 흡인기 (wall suction unit)	7	파손 여부	양호
			압력 유지 및 작동	양호
	이동식 흡인기	8	파손 여부	양호
			압력 유지 및 작동	불량	3번,4번,7번 압력유지 안됨
	산소공급기	11	파손 여부	양호
			작동 상태	양호
	무수은 혈압계	1	커프등의 훼손상태	양호
			모니터링 값 점검	양호
	휠체어	11	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호
			발판 유지상태	양호
	환자운반기	1	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호
			운반차 난간	양호