(15병동 9월) 의료기기 안전점검 결과보고

○ 점검일시 : 2017년 9월 1일(금) / 점검자 : 심민희 외 11명

○ 점검내용

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	고장 등의 경우 조치사항
고위험의료기기	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	1	전원작동 및 충전상태	정상
			주입속도 및 용량점검	정상
			이상 소견 시 알람작동 점검	정상
	제세동기 (Defibrillator)	0	전원작동 및 충전상태	-	해당 없음
			조작 판넬 기능, 설정 에너지 점검	-	해당 없음
			패들정리 확인	-	해당 없음
				-	해당 없음
	인공호흡기 (Ventilator)	0	전원작동 및 충전상태
				-	해당 없음
			조작 판넬 기능, 모니터링 값 점검
				-	해당 없음
			패들정리 확인
중위험의료기기	환자감시장치 (EKG Monitor)	3	전원작동 및 충전상태	정상
			Spo2 기능, 용지출력 기능 상태	정상
			혈압, 맥박, 호흡기능표시(WAVE)	정상
			이상 소견 시 알람작동 점검	정상
일반의료기기	전동식 흡인기 (Gomco suction)	1	전원작동	정상
			압력 유지 및 작동	정상
	산소포화도 측정기	1	전원작동 및 충전상태	정상
			Spo2 기능상태	정상
	탁상형 전자동혈압계	1	전원작동 및 충전상태	정상
			모니터링 값 점검	정상
	의료용 분무기 (Nebulizer)	4	전원작동 및 충전상태	정상(3)불량(1)	1개 고장으로 폐기 예정임
			분무상태, 이상소음 등 점검	정상(3)불량(1)
	흡인기 (wall suction)	15	파손 여부	정상(14)불량(1)	1개 고장으로 폐기 예정임
			압력 유지 및 작동	정상(14)불량(1)
	산소유량계	18	파손 여부	정상(15)불량(3)	3개 고장으로 폐기 예정임
			작동 상태	정상(15)불량(3)
	휠체어	4	바퀴바람, 브레이크 작동 상태	정상
			발판 유지상태	정상
	환자운반기	1	바퀴, 브레이크 작동 상태	정상
			외관 및 청결상태,	정상