검사종류		Protocol		차폐체(mGy)
				차폐체 없음		비스무스		고글
				TLD	선량계	TLD	선량계	TLD	선량계
흉부CT	HR CT	Topo (Scout)	110Kv, 20mA, 5.9sec		0.002324		0.001586		0.001401
		Scan	130Kv, effect mAs 70 scan time 17.34 FOV:316mm length:320mm		0.05442		0.02817		0.02508
	Low dose CT	Topo (Scout)	110Kv, 20mA, 5.9sec		0.002412		0.001598		0.001360
		Scan	110Kv, effect mAs 50 scan time 22.96 FOV:316mm length:320mm		0.02108		0.01108		0.01103
복부·골반 CT		Topo (Scout)	110Kv, 20mA, 5.9sec		0.0004629		0.0001395		0.0001332
		Scan	130Kv, effect mAs 95 scan time 25.13 FOV:340mm length:446mm		0.02194		0.01375		0.01347