		비교측정 분석표					페이지 (1) / (총2)
□ 현 황
사업소	남부수도사업소		유량계명	NBM-03		형 식	초음파식
구 경	900 mm		측정일시	2015.04.30.		설치년도	2006
모 델	SYSTEM1010		제 작 사	대덕기술		기기번호	U15865
위 치	서울특별시 금천구 남부순환로 1304-11 / 가산초교 앞
□ 시험방법
상기 기기는 서울시 “유량계 및 유량감시 시스템 매뉴얼”유량계 유지관리 지침에 준하여 (주)씨엠엔텍에서 보유하고 있는 국가측정표준과 소급성이 확립된 측정기에 의해 현장 비교 측정을 통해 시험되었다.
□ 분석내용
○ 유량 - 기준유량계 : 1700 m3 - 설치유량계 : 1700 m3 - 차 이 량 : 0 m3 ○ 오차율 : 0.0 % ○ 본 비교측정은 NBM-03과의 유량 차이를 비교하기 위한 측정으로 기준 오차율 초과시 본부에 비교측정 의뢰 ○ 첨부 1. 유량계 비교측정 DATA 및 기타 첨부 자료
□ 측정자
확 인	작성자 직위 : 공업7급 성명 : 김범철
2015년 04월 30일 시험 기관 : 남부수도사업소 시설관리과

【별표】

					비교측정 결과표									페이지 (2) / (총2)
□ 사업소명 : 남부수도사업소 □ 유량계명 : NBM-03 □ 측정일시 : 2015년 04월 30일 □ 유량계 현황
구 분		형 식				모 델 명			제 작 사			제작년도				기기번호
현장 유량계		초음파식				SYSTEM1010			대덕기술			2005				U15865
기준 유량계		초음파식				UFP-20			TOKIMEC			2010
□ 기초 입력자료
공칭구경(mm)			배관외경(mm)				배관두께(mm)				배관재질				설치방법
900			914.4				8				STEEL				V법
□ 비교측정결과
구분	측정시간			적산유량(m3)									오차율(%)				기타
				기준유량계				현장유량계		차이량
교정전	15:30 16:35			0 1,700				95,123,300 95,125,000
계	1:05			1,700				1,700		0			0.0
교정후
계
※ 오차율 = (측정값 - 기준값) / 기준값 × 100 [%] 확인자 남부수도사업소 성명 : 김범철