서울特別市 保健環境硏究院報 第40號	(2004)

Report of S.I.H.E., 40:342~352	(2004)

연속측정에 의한 VOCs 분포 특성

환경조사팀

길혜경․강미혜․김길식․안경수․정호진․김흥주․허미숙

이상훈․김홍기․김영호․임성철․허항록․김동일․김민영․김명희

The Variation and Spatial Distribution of VOCs Measured by On-line GC System

Environmental Research Team

Hye-kyung Kil, Mi-hea Kang, Gil-sik Kim, Kyung-su An, Ho-jin Jung,

Heung-ju Kim, Mi-sook Hur, Sang-hun Lee, Hong-ki Kim,

Young-ho Kim, Seong-cheol Im, Hang-rok Hur, Dong-il Kim,

Min-Young Kim and Myung-hee Kim

Abstract

We have run the monitoring of VOCs as an O3 precursor sith on-line GC system in Seoul, VOCs in Seoul. We found the characteristics of 56 VOCs concentration in space and time as followed. The concentration of total VOCs was low at Jongno(79.0 ppbC) and Banghak(127.9 ppbC), Myeonmok, Hwagok, Dogok and Sadang in order (207.4∼277.2 ppbC), and that of Seongsu(708.6 ppbC) was the highest. The concentration of tatal VOCs and toluene had little seasonal variations, while others had ones, benzene high in winter, butane in fall and ethyl-benzene in summer respectively. The seasonality varied in different localities also. The concentration of VOCs was high in toluene, propane, ethan, butane, m/p-xylene and iso-butane in order at every points of Seoul. 3 to 9 types of VOCs consisted of over 50% of total VOCs concentration, which told us that the contamination of VOCs was caused by these several types, so the source management of them is needed consequantly. The hourly concentration of total VOCs had a tendency to be increased from 8 through 11 am and decreased after 5 pm, while that was increased at 10 am keeping high level during the daytime and then decreased in the nighttime at Seongsu. Propane and butane showed clear hourly variation  increasing from 7 to 11 am, decreasing in the daytime and then increasing in the nighttime again. Toluene and hexane kept had high concentrations during the daytime at Seongsu.

Key words : VOCs, On-line

서  론

휘발성유기화합물(VOCs)은 대기중에서 질소산화물과 공존시 태양광의 작용을 받아 광화학 반응을 일으켜 오존 등 광화학산화물을 생성시키고 일부 물질은 암을 유발하여 중요시 되고 있는 물질이며(1, 2) 일반적으로 고정 오염원중에서는 용제의 제조 및 시설공정, 이동 배출원으로는 자동차가 VOC의 주요 배출원인 것으로 알려져 있으나 지역의 특성에 따라 배출원 구성비가 다르며, 서울시내 VOCs 배출원은 지역별로 그 배출량과 종류가 다르므로(3, 4) 각 지역별 농도 특성을 파악할 필요가 있다.

서울시가 오존의 저감을 위해 오존생성 전구물질인 VOCs의 체계적 감시 시스템으로서 운영중인 광화학측정망은 고농도 오존이 발생했을 때 오존 전구물질의 지역배출에 대한 영향을 모니터링하기 위한 측정소의 배열 선정에 기초한 미국의 PAMS (Photochemical Assessment Monitoring System)의 설계 기준에 준해 고농도 오존 발생시 풍상지역에 2개소와 오존전구물질의 종류와 농도를 측정하기 위한 풍하방향 7개소로 구성되어 있다.

대기질 관리는 현황파악, 향후예측, 대책수립의 3단계라 할 수 있는데(5) 우선적으로 연속측정망을 통해 VOCs의 종류별 시공간적 분포특성, 경향분석, 농도 평가 등을 파악해야 할 것이다.

현재까지는 서울시에서 운영중인 광화학측정망의 자료를 일부기간, 일부지역에 대해서 평가하였으나(6, 7), 본 연구에서는 on-line GC 시스템으로 서울시내 9개 지점의 광화학측정망에서 측정한 VOC자료를 이용하여 지역별 분포 특성과 계절 및 일간 농도 변동을 조사하였다.

연구방법

그림 1에 나타낸 9개 지점의 광화학측정망에서 2004년 1월부터 12월까지 오존 전구물질로 구분되는 휘발성유기화합물 56개 항목(표 1)을 매시간 연속 측정하였다.

측정기기는 방학동, 화곡동은 미국의 Perkin Elmer사, 방이동, 구로동은 독일의 AMA사, 사당동, 도곡동, 방이동, 성수동, 종로, 면목동은 영국의 Markes사의 ATD와 Varian사의 GC를 이용하였다. 측정방법은 각 제조사마다 약간의 차이는 있으나 시료를 15 ㎖/min으로 40분간 총 600 ㎖를 채취하고 열탈착장치를 통과한 시료 중 분자량이 가벼운 VOCs는 alumina plot column을 통하여 분리하고 hexane보다 무거운 물질은 BP-1 column을 통하여 분리하며 분리된 피크는 FID 검출기를 통하여 농도를 정량 및 정성하는 방법이다. 각 기기의 검량선 작성은 기준물질을 각각 Alunina plot column은 프로판, BP-1 column은 벤젠으로 하여 피크면적을 구한 후 RF (Response Factor)를 구하여 모든 항목의 농도를 계산하였으며 측정된 농도 단위는 ppbC로 나타내었다.

정량을 위해 1 ppm 혼합표준가스(Resteck. Alpha NJ. USA)를 희석장치(Entech사, 4600)를 이용하여 0.01 ppmV로 제조하였으며 정도관리를 위해 Resteck사의 가스상 표준시료를 함께 교차 실험하였다.

Fig. 1. Map showing the geographical location of  sampling sites.

결과 및 고찰

1. 측정기기 정도검사 결과

측정 자료의 신뢰성을 확인하기 위해 미국 EPA TAD(Technical Analysis Demand)기준에 준하

Table 1. VOCs item measured in this study

No.	Item		No.	Item
1	Ethane	C2H6	29	2,3-Dimethylpentane	C7H16
2	Ethylene	C2H4	30	3-Methylhexane	C7H16
3	Propane	C3H8	31	2,2,4-Trimethylpentane	C8H18
4	Propylene	C3H6	32	n-Heptane	C7H16
5	Isobutane	C4H10	33	Methylcyclohexane	C7H14
6	n-Butane	C4H10	34	2,3,4-Trimethylpentane	C8H18
7	Acethylene	C2H2	35	Toluene	C7H8
8	trans-2-Butene	C4H8	36	2-Methylheptane	C8H18
9	1-Butene	C4H8	37	3-Methylheptane	C8H18
10	cis-2-butene	C4H8	38	n-Octane	C8H18
11	Cyclopentane	C5H10	39	Ethylbenzene	C8H10
12	Isopentane	C5H12	40	m/p-Xylene	C8H10
13	n-Pentane	C5H12	41	Styrene	C8H8
14	trans-2-Pentene	C5H10	42	o-Xylene	C8H10
15	1-Pentene	C5H10	43	n-Nonane	C9H12
16	cis-2-Pentene	C5H10	44	Isopropylbenzene	C9H12
17	2,2-Dimethylbutane	C6H14	45	n-Propylbenzene	C9H12
18	2,3-Dimethylbutane	C6H14	46	m-Ethyltoluene	C9H12
19	2-Methylpentane	C6H14	47	p-Ethyltoluene	C9H12
20	3-Methylpentane	C6H14	48	1,3,5-Trimethylbenzene	C9H12
21	Isoprene	C5H8	49	o-Ethyltoluene	C9H12
22	1-Hexene	C6H12	50	1,2,4-Trimethylbenzene	C9H12
23	n-Hexane	C6H14	51	n-Decane	C10H22
24	Methylcyclopentane	C6H12	52	1,2,3-trimethylbenzene	C9H12
25	2,4-Dimethylpentane	C7H16	53	m-Diethylbenzene	C10H14
26	Benzene	C6H6	54	p-Diethylbenzene	C10H14
27	Cyclohexane	C6H12	55	n-Undecane	C11H24
28	2-Methylhexane	C7H16	56	n-Dodecane	C12H26

여 측정기기에 대한 정도검사를 실시하여 표 2와 같이 직선성, 정확도, 정확성, 방법상 검출한계 등 모든 항목이 기준에 만족한 결과를 얻었다.

2. VOCs 농도의 지역별 분포

9개 지점에서 C2∼C12 까지 총 56종의 VOCs를 측정하여 이들 화합물의 농도를 모두 합친 총 VOCs의 연평균 농도는 표 3과 같다. 구로동, 방이동은 겨울철과 봄철에 일부 항목의 미측정으로 인하여 계절변동 파악이 어려워 제외시켰다.

Table 2. Result of quality control

	Linearity	Precision	Accuracy	MDL	System blank	Retention time drift	Result
EPA TAD Criteria	R2>0.995	within ±25%	20% absolut bias	within 2ppbC	20ppbC both, 10ppbC each	within ±0.1 minutes
Banghak	Plot :0.998 BP-1:0.999	Propane:3.6 Benzene:4.3	P*:2.6 B:3.6	P:0.6 B:1.0	Plot :1.1 BP-1:2.3	P:0.00～0.02 B:0.00～0.10	Acceptable
Hwagok	Plot :0.998 BP-1:0.999	Propane:4.3 Benzene:5.6	P:3.2 B:4.2	P:0.2 B:1.4	Plot :1.7 BP-1:6.3	P:0.00～0.08 B:0.00～0.10	Acceptable
Sadang	Plot :0.999 BP-1:0.999	Propane:1.4 Benzene:2.1	P:1.1 B:1.6	P:0.3 B:1.3	Plot :0.1 BP-1:7.8	P:0.00～0.01 B:0.00～0.09	Acceptable
Dogok	Plot :0.999 BP-1:0.999	Propane:1.6 Benzene:0.4	P:1.8 B:0.7	P:0.3 B:0.4	Plot :0.3 BP-1:7.5	P:0.00～0.02 B:0.00～0.02	Acceptable
Seongsu	Plot :0.999 BP-1:0.999	Propane:7.2 Benzene:1.8	P:5.7 B:1.3	P:0.5 B:0.5	Plot :3.2 BP-1:4.5	P:0.00～0.02 B:0.00～0.02	Acceptable
Jongno	Plot :0.999 BP-1:0.999	Propane:2.7 Benzene:2.5	P:2.0 B:1.9	P:.1.3 B:1.4	Plot :0.0 BP-1:0.0	P:0.00～0.03 B:0.00～0.02	Acceptable
Myenmok	Plot :0.999 BP-1:0.999	Propane:2.8 Benzene:3.2	P:2.3 B:2.6	P:1.4 B:1.6	Plot :0.8 BP-1:0.0	P:0.00～0.05 B:0.00～0.10	Acceptable
* P : Propane, B : Benzene, Plot : Plot column, BP-1 : BP-1 column

연평균 농도는 성수동이 708.4 ppbC로 다른 지역에 비해 매우 높았으며 종로 측정소는 79.0 ppbC, 방학이 127.9 ppbC로 낮은 농도를 보였고 그 외의 지역은 207.4∼277.2 ppbC로 비슷한 농도를 나타내었다. 이는 환경부의 서울지역 배출원 조사(4)의 VOCs 배출량이 성동구가 가장 많고 종로구가 가장 적다는 결과와 일치하였다.

일반적으로 톨루엔, 벤젠, 자일렌은 방향족 탄화수소 중에 가장 풍부하며(2) 본 연구에서도 그림 2와 같이 전지역에서 톨루엔이 가장 많은 양으로 분포되어 있었다. 측정항목 중 WHO에서 발암성 물질로 규정한 벤젠은 영국의 경우 기준치가 ‘95년부터 1 ppb로 강화되었으며(9) 서울지역은 연평균 농도가 1.3 ppbC(종로)∼6.2 ppbC(방이동)로 ppb 단위로 환산하였을 경우 모두 1 ppb 이하인 것으로 나타났다.

지역별로는 방학동은 톨루엔이 26.3 ppbC로 총 VOCs 농도의 20.6%를 점유하고 있었으며 다음이 프로판과 부탄의 순으로 각각 15.2 ppbC, 11.8 ppbC로 총 VOCs의 11.9%, 9.2%를 나타내었고 상위 6개 항목이 전체농도의 50%이상을 차지하고 있으며 항목도 다른 지역에 비해 가장 많은 34개 항목이 1 ppbC 미만인 것으로 나타났다.

화곡동은 톨루엔이 전체의 24.7%인 56.0 ppbC로 가장 높았으며 다음이 에탄 18.4ppbC, 프로판 17.7 ppbC, 부탄 15.2 ppbC, m/p-자일렌이 12.8 ppbC로 이들 6개 항목의 농도가 전체의 52.9%에 해당하였다. 또한 다른 지역과는 달리 n-데칸, 헥산, o-자일렌도 높은 농도분포를 보이고 있었다. 반면 1 ppbC 미만의 낮은 농도를 나타낸 물질은 17개 항목이었다.

성수동은 톨루엔이 전체의 39.4%인 279 ppbC로 다른 지역에 비해 농도 및 비율이 매우 높고 다음이 m/p-자일렌이 42.3 ppbC, 에틸벤젠이 35.0 ppbC로 매우 높았으며 이들 3개 물질이 전체 농도의 50%에 해당하는 농도로 성수동의 총 VOC 농도를 증가시키는 요인으로 이들에 대한 배출원 관리가 필요한 것으로 판단된다. 다른 항목도 다른 지역에 비해 다소 높은 것으로 나타났으며 1 ppbC 미만의 적은 농도로 측정된 항목도 7개 물질에 불과하였다.

Table 3. The annual mean concentration of total VOCs at sampling sites(unit:ppbC)

	Banghak	Hwagok	Seoungsu	Myemok	Sadang	Dogok	Jongno	Average
Spring	97.1	227.2	861.6	171.3	198.6	173.4	80.3	258.5
Summer	116.8	227.5	786.0	152.7	327.0	132.1	26.1	252.6
Fall	166.1	194.5	603.4	205.4	332.0	229.9	147.9	268.5
Winter	130.0	227.6	593.5	195.6	249.5	317.3	87.9	257.3
Average ±S.D	127.9 ±104.6	207.3 ±326.8	708.4 ±322.2	181.3 ±103.7	277.2 ±223.3	211.5 ±323.9	79.0 ±32.2	256.1

면목동은 톨루엔이 32.9 ppbC이며 이는 전체 농도의 11.0%로서 다른 지역에 비해 비교적 총VOC에 대한 비율이 가장 적은 것으로 나타났다. 다음은 부탄, 프로판, 이소부탄, m/p-자일렌의 순으로 나타났으며 이들 항목이 전체 VOC 농도의 50%이상을 차지하였다. 17개 물질은 연중 1 ppbC 미만의 낮은 농도로 나타나고 있었다.

방이동은 톨루엔이 31.1 ppbC로서 총 VOCs의 15%에 해당하였으며 이소펜탄, 프로판, 부탄이 각각 17.1 ppbC, 15/1 ppbC, 14.9 ppbC로 9개 물질이 전체농도의 50%를 차지하여 비교적 다양한 항목이 총 VOC 농도 증가요인인 것으로 나타났다. 15개 물질은 연중 1 ppbC 미만의 낮은 농도만를 나타내었다.

사당동은 톨루엔이 58.1 ppbC로 전체 농도의 21%였으며 부탄, 프로판, m/p-자일렌도 각각 22.9 ppbC, 21.3 ppbC, 17.7 ppbC로 다른 지점에 비해 다소 높았으며 1 ppbC 미만의 물질은 13개인 것으로 나타났다.

도곡동은 톨루엔이 32.5 ppbC, 프로판, 부탄이 각각 14.6 ppbC, 14.1 ppbC였으며 전체 농도의 50%이상을 점하는 상위 물질은 총 9개 항목으로 가장 많았으며 1 ppbC 미만의 적은 농도도 2개 항목에 불과하여 도곡동 지역의 VOC 농도는 어떤 특정한 물질의 배출원에 의존하지 않는 것으로 판단된다.

구로동은 톨루엔이 41.0 ppbC로 전체의 18.9%이며 부탄, 프로판이 각각 17.6 ppbC, 17.5 ppbC였고 1 ppbC 미만의 낮은 농도로 분포하고 있는 물질은 8개 항목인 것으로 나타났다.

종로는 서울지역에서 가장 낮은 농도를 보였으며 톨루엔이 13.8 ppbC, 헥산이 6.3 ppbC로 모든 물질이 전반적으로 낮은 농도로 분포되어 있었고 30개 물질은 1 ppbC 미만의 낮은 농도를 보이고 있었다.

3. VOCs 농도의 계절 변동

서울지역에서의 총 VOC 농도의 계절변동은 그림 3에서와 같이 대체적으로 봄철에 낮고 가을철에 높았으나 그다지 뚜렷한 변동은 보이지 않았으며 지역 및 항목에 따라 계절변동이 다르게 나타났다. 성수동은 봄철이 861.1 ppbC로 가장 높았

Fig. 2. The average concentration of total VOCs at sampling sites (x-axis : VOCs, y-axis : concentration of VOCs, ppbC).

고 겨울철에 낮은 농도를 나타내었으며 화곡동은 계절변동을 보이지 않고 연간 일정한 농도를 유지하고 있었다. 전지역에서 주로 고농도로 측정된 항목들의 계절변동을 보면 프로판, 헥산, 톨루엔, 에틸벤젠 등은 모두 겨울에 저농도를 보이며 톨루엔과 에틸벤젠은 여름철에 높은 농도를 보였다.

Fig. 3. Comparison of the seasonal variation of VOCs concentration at sampling sites.

프로판은 다른 항목과는 달리 겨울철에 높고 봄, 여름철에 낮은 농도를 보이며 방학동과 사당동은 겨울철을 제외하고는 연중 일정한 농도분포를 보였다.

부탄은 가을철에 높은 농도를 보이며 봄철에 낮은 농도를 나타내었고 모든 지역에서 성수동은 계절적인 차가 적었으며 사당동은 봄철에 비해 가을철에 약 3배나 높았다.

비교적 대기중 농도 분포가 낮은 벤젠은 역시 가을철에 저농도였으며 봄철에 고농도를 나타내어 다른 물질들과는 대조적이었다. 그러나 종로와 성수동은 여름철에 고농도를 나타내었다.

m/p-자일렌은 가을철에 높고 겨울철에 낮은 농도분포를 보였으며 화곡동, 도곡동, 면목등은 계절변화를 거의 보이지 않았다.

VOC는 배출원, 배출농도가 다양하며 대기중에서의 광화학 반응 등이 다르므로 지역과 항목에 따라 계절변동이 다양한 것으로 판단된다.

시간 변동

연평균 총 VOCs 농도의 시간대별 변동은 그림 4와 같이 지역마다 농도차는 있지만 출근시간대인 7시∼9시에 높고 주간에 낮아지며 다시 퇴근시간대부터 시작하여 야간에 높아지는 경향을 보였으며 이는 주간에 오존형성에 관여함으로써 농도가 감소하는 것으로 보인다. 그러나 성수동은 출근이후 경제활동을 시작하는 9시 이후에 증가하여 13시경에 다소 감소하지만 주간에 지속적으로 높은 농도를 보여 주간이 야간보다 고농도로 분포하고 있었으며 이는 Liu 등의 조사(10)와도 비슷한 경향을 보이고 있다.

항목별 시간 변동은 그림 5와 같이 프로판과 부탄은 오전 7∼9시경에 다소 증가하고 주간에 감소하다가 야간에 다시 증가하고 변동폭도 뚜렷하게 나타났다. 이러한 양상은 이들 항목은 자동차 배기가스와 휘발유 사용이 주요 배출원(11)인 것과 관련이 있는 것으로 보인다.

톨루엔은 그보다 조금 낮은 9∼11시에 증가하다가 역시 비슷한 경향을 보인다. 그러나 성수동은 오전에 감소하다가 9시 이후 계속 증가하여 오후 6시를 정점으로 야간에 다소 감소하는 경향을 보였다. 따라서 성수동의 총 VOCs 농도 변화는 높은 농도로 분포되어 있는 톨루엔의 변동에 크게 영향을 받고 있음을 알 수 있다. 톨루엔의 배출원은 자동차 배기가스, 유기용제 등이며 성수동은 준공업지역으로 편도 4차선 도로가 인접하여 있으며 주변에 세탁시설, 소규모 공장 등이 밀집되어 있어 주간에도 고농도가 지속되는 것으로 판단된다.

헥산의 경우 농도는 톨루엔보다 낮으나 변화양상이 성수동의 총 VOCs 농도변화와 유사한 양상을 보이고 있다. 벤젠은 성수동이 9∼13시에 고농도를 보이고 그 외의 시간은 일정한 농도 분포를 보였으며 다른 지역은 모두 7∼10시에 고농도를 보이다가 오후에 감소하였다. m/p-자일렌과 o-자일렌은 사당동, 성수동이 모두 정오시간대와 저녁부터 자정까지 고농도를 보이며 사당동은 저녁시간대에 가장 높은 농도 분포를 보이고 있다.

Fig. 4. Diurnal variation of total VOCs concentration at sampling site.

성수동은 다른 지역과 달리, 톨루엔과 헥산 등 일부 물질의 농도가 주간에 높게 나타나 그림 6과 같이 경제활동을 하는 월요일부터 토요일까지와 일요일로 구분하여 시간별 농도분포를 조사하였다. 그 결과 주중에는 주간에 지속적으로 고농도의 분포를 나타내나 일요일엔 다른 지역과 비슷한 양상을 나타내어 인근 배출원의 조업활동에 따른 영향이 다른 지역에 비해 큰 것으로 판단된다.

Fig. 5. Diurnal variation of VOCs concentrations at sampling site.

결  론

본 연구에서는 서울지역 광화학측정망에서 오존전구물질인 56종의 휘발성유기화합물을 대상으로 관측한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

첫째, 측정자료의 신뢰성 평가를 위해 정도관리를 실시하여 미국 EPA TAD 기준에 만족하는 결과를 얻었다.

둘째, 56종의 연평균 총 VOC 농도는 종로와 방학동이 각각 79.0 ppbC, 127.9 ppbC로 가장 낮았고 다음이 면목동, 화곡동, 도곡동, 사당동의 순으로 207.4∼277.2 ppbC이었으며 성수동이 708.4 ppbC로 가장 높았다. 이 결과는 배출원 조사에서와 비슷한 경향이었다.

Fig. 6. Comparison of the diunal variation of VOCs conectrations at weekday and sunday in Seongsudong.

셋째, 총 VOCs 농도 및 톨루엔은 계절변동이 적었고, 프로판은 겨울철, 부탄은 가을철, 에틸벤젠은 여름철, o-자일렌은 6월에 고농도로 나타나는 등, 지역 및 항목에 따른 계절변동이 다르게 나타나 지역별 주배출원이 다양한 것으로 판단된다

넷째, 전지점에서 톨루엔의 농도가 가장 높았고 프로판, 에탄, 부탄, m/p-자일렌, 이소펜탄 순이며, 이들 3∼9종의 물질들이 그 지역 총 VOCs 농도의 50%이상을 차지하고 있어 지역대기중 VOCs 농도 저감을 위해서는 이들 특정물질에 대한 배출원 관리가 필요할 것으로 판단된다.

다섯째, 총 VOCs 및 프로판과 부탄은 오전 8시부터 급격히 증가하다가 오후에 감소하고 오후 5시 이후에 다시 증가하는 뚜렷한 양상을 나타냈다.

여섯째, 성수동은 다른 지역과 달리, 톨루엔과 헥산이 주중에는 주간에 지속적으로 고농도의 분포를 나타내나 일요일엔 다른 지역과 비슷한 양상을 나타내어 인근 배출원의 조업활동에 따른 영향이 다른 지역에 비해 큰 것으로 판단된다.

참고문헌

1. Thijsse TR, Roemer MGM and RF van Oss : Trends in large-scale VOC concent- ration in the Southern Netherlands bet- ween 1991 and 1997. Atmospheric Envi- ronment, 33:3803~3812, 1999.

2. Noriko Y, Hideki O, Satoru M, Sachiko M, Kenji H and Koji S : Meansurement of volatile organic compounds in the urban atmosphere of Yokohama, Japan, by an automated gas chromatographic system. Atmospheric Environment, 34: 4441~4446, 2000.

3. 전의찬, 정장표, 김조천, 이학성, 정상진 : VOC의 배출원과 배출량, 대기환경과 휘발성유기화합물. (사)한국대기보전학회 발행, 48~ 89, 1998.

4. 환경부 : 광화학 대기오염의 생성과정 규명과 저감대책 수립을 위한 종합 조사․연구(1).  147~159, 2002.

5. 백성옥, 김윤신 : 실․내외 환경에서의 휘발성유기화합물의 농도분포와 관리방안. 대기환경과 휘발성유기화합물, (사)한국대기보전학회 발행, 150, 1998.

6. 김민영, 윤중섭, 조석주 : 한국형 광화학 측정망의 초기운영 평가. 한국대기환경학회 측정 및 분석분과회, 1~16, 2001.

7. 길혜경, 김홍기, 김길식, 허항록, 이민환, 김민영 : 질소산화물과 휘발성유기화합물질의 오존 생성 기여도에 대한 평가. 서울특별시보건환경연구원보, 3:333~340, 2003.

8. EPA 1600-R-98/161, Thechnical assis- tance document for smpling and analysis ozone precursors. 1998.

9. 백성옥, 김기현 : 영국 대기환경관리의 최근동향. 한국대기보전학회지, 14:251~260, 1998.

10. Chunming L, Zili X, Yaoguo D and Haichen G : analyses of volatile organic compounds concentrations and variation trends in the air of Changnhun, the northeast of Chian. Atmospheric Environ- ment, 34:4459~4466, 2000.

11. 한국대기환경학회 : 고농도 오존 발생은 NOx limited 인가 VOCs limited 인가. 오존 오염의 현황과 향후 전망에 관한 WORKSHOP, 16~47, 2004.