문서번호	수도자재관리센터-2909
결재일자	2017.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		김형집	02/20 성시영
협조	주무관		이기상
	주무관		최희령

『2017년도 제1회』

수도계량기 하자검사 결과보고

2017. 2.

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 하자검사 결과보고

우리센터에서 구매하여 수용가에 설치한 수도계량기중 하자보증기한 내에 고장으로 철거 반납된 계량기에 대해 오차검사, 지시부 및 내압검사 결과를 보고드림

▢ 검사 개요

◯ 검사기간 : 2017.02.13 ∼ 02.20

◯ 검사대상 : 납품 검수일로부터 2년(하자보증)

(소형 동파안전계량기의 동파발생 하자계량기는 하자보증기간 4년)

◯ 발생기간 : 대,소형계량기 2016.07.18.∼2016.12.31.일 까 지 철거한 계량기.

▢ 검사 대상

◯ 대형수도계량기 : 20개

- 일반 대형계량기(80∼250mm) : 19개

- 초음파계량기(100~200mm) : 1개

◯ 소형수도계량기 : 617개

- 일반계량기(15∼50mm) : 521개

- 동파안전계량기(15mm) : 90개

- 디지털계량기(15mm) : 6개

◯ 기타사항 : 오차,카운터 및 누수 검사

▢ 회사별 검사 결과

◯ 대형 수도계량기

연번	회사명	결 과				비고
		구경	검사량	합격	불합격
합계			20	17	3
1	대명아이티	80∼250mm	9	8	1
2	DS워터	100∼150mm	2	2	0
3	위지트	80∼200mm	8	7	1
4	자인테크	80mm	1	0	1	초음파식

◯ 소형 수도계량기

연번	회사명	결 과				비고
		구경	검사량	합격	불합격
합계			617	204	413
1	삼원미터텍	15∼32mm	48	12	36
2	대한계기	15∼50mm	98	36	62
3	신우산업	15mm	23	7	16
4	한국아이치	15∼50mm	220	79	141
5	삼성계기	15∼40mm	20	10	10
6	그린플로우	15∼50mm	184	50	134
7	경성제닉스	20,50mm	7	5	2
8	신한정밀	15mm	2	0	2
9	위지트	15,25mm	15	5	10

붙임 :  회사별 하자검사 내용 각1부.끝.