문서번호	급수운영과-5401
결재일자	2017.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
박번수		이병운	07/04 이규상
협조

월곡대배수지 펌프실 수질자동측정기 조치계획

2017. 7.

급수운영과

월곡대배수지 펌프실 수질자동측정기 조치계획

월곡배수지 펌프실 누수사고로 인해 수질연속자동측정기가 침수되어 수리불가능 상태로 보고됨에 따라 이에대한 조치계획을 보고 드림.

1		사고 개요

□ 누수사고

○ 2017. 6. 1(목) 15: 35 밸브 및 신축관 공사후 수 충격으로 추정

○ 2017. 6. 1(목) 22:00 복구 완료

□ 수질연속자동측정기 피해상황

○ 조사일시 : 2017.6.2.(금)

○ 피해현황 : 월곡대배수지 유입,유출 수질자동측정기 고장

○ 조 사 자 : 유지관리업체 및 현장담당자

○ 조사 및 수리가능여부 조사결과 : 6.2~6.22

구 분	측정 항목	기기명 (설치)	복 구 내 역
유출부	5개 항목	TOA-DKK (2004)	해당 측정기 설치업체에서 보유중인 측정기로 우선 교체하여 정상 가동중
유입부	1개 항목 (탁도)	HACH (2004)	정밀진단후 고장난 메인보드 교체 및 소프트웨어 업데이트로 정상 가동중

□ 수질연속자동측정기 설치지점 변경 요청(중부 행정지원과-15035, 2017. 6. 23)

○ 성북1배수지 설치예정인 5항목 측정기를 월곡대배수지로 변경 조치

3		검토결과

□ 수질연속자동측정기는 수질사고 예방 및 시민에게 수돗물의 수질을 실시간 공개하는 장비로써 조속한 수리 또는 교체가 필요함.

□ 제작사와 합동 점검 결과 수리불가로 판정되었으며, 성북1배수지 수질연속자동측정기는 1년정도 더 사용이 가능하므로 성북1배수지설치 예정 수질연속자동측정기 1대를 월계대배수지로 설치지점 변경조치

4		조치계획

□ 수질연속자동측정기 설치지점 변경

○ 성북1배수지 설치 예정인 5항목측정기를 월계대배수지로 변경하고 성북1배수지는 2018년 예산에 반영

□ 계약내역서 및 금액 변경사항이 없는 단순 설치위치 변경사항이므로 합의각서 작성후 설치 위치 변경 시행.

따로붙임 : 합의각서 1부.   끝.