문서번호	수도자재관리센터-13638
결재일자	2017.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		김형집	07/05 윤종민
협조	주무관		김정선
	주무관		최희령

『2017년도 제1회』

수도계량기 내구성검사 결과(최종)보고

2017. 07.

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

『2017년도 제1회』

수도계량기 내구성검사 결과(최종)보고

2018년도(동파안전계량기는2017년)수도계량기 서울시 납품자격 부여를 위한 내구성검사 관련하여, 업체가 신청한 계량기에 대해 내구성검사 최종 검사결과를 보고드림.

1		검사 현황

□ 관련근거

◯ 산업통상자원부 고시 제2015-0166호(2015.8.3.) 수도미     터 기술기준

□ 검사개요

◯ 검사기간 : 2017.05.10 ~ 2017.07.04

◯ 제출시료(3포인트 검사)

- 소형 수도계량기 15~50mm(13개업체) : 153개

- 동파계량기 15~20mm(5개업체):14개

◯ 내구성검사 시료

- 소형수도계량기는 구경별 2개씩 제출한 시료중 3포인트 합격한     좋은시료 1개를 내구성 검사함.

- 소형수도계량기 15~50mm(13개업체) : 78개

- 동파계량기 15~20mm(5개업체):7개

◯ 최대유량(Q3)으로 시작과 멈춤을 15초 간격으로 100,000       만회 반복한 후 과부하유량(Q4)으로 100시간 연속실험

◯ 내구성검사 전,후 유량에대한 6포인트 오차검사를 2회 실시함

- 내구성검사 전 오차(소류영역 ±5%, 대류영역 ±2%)초과시 불합격

- 내구성검사 후 오차(소류영역 ±6%, 대류영역 ±2.5%)초과시 불합격

- 내구성검사 전,후 변화량(소류영역 3%,대류영역 1.5%)이하 합격

2		검사 결과

□ 소형수도계량기

- 최종 합격업체

순 번	구경별 업체별	계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	비 고
합 계		65	12	12	13	9	10	9
1	신한정밀(F)	6	1	1	1	1	1	1
2	한진테크()	5	불합격	1	1	1	1	1
3	그린플로우(h)	6	1	1	1	1	1	1
4	삼성계기(P)	6	1	1	1	1	1	1
5	디알텍(B)	4	1	불합격	1	불합격	1	1
6	경성제닉스(J)	4	1	1	1	불합격	1	불합격
7	대한계기(신형,d)	3	1	1	1	불합격	불합격	불합격
8	삼원미터텍(b)	6	1	1	1	1	1	1
9	피에스텍()	3	1	1	1	불합격	불합격	불합격
10	한국아이치(D)	4	1	1	1	1	불합격	불합격
11	한서정밀(R)	6	1	1	1	1	1	1
12	한서시스템(r)	6	1	1	1	1	1	1
13	세나스(C)	6	1	1	1	1	1	1

□ 동파안전계량기

- 최종 합격업체

회사 구경	합 계	피에스텍	대한계기	한국아이치	삼성계기	그린플로우	비고
계	7	2	2	1	1	1
15mm	5	1	1	1	1	1
20mm	2	1	1	미제출	미제출	미제출

3		검사 결과 분석

□ 검사 합격률

◯ 소형계량기

- 소형 수도계량기 15~50mm검사수량(13개 업체) : 78개

- 합격률 : 약 80%(합격-65개,불합격-13개)

◯ 동파안전 수계량기

- 동파안전 수도계량기 15~20mm검사수량(5개 업체) : 7개

- 합격률 : 100%(합격-7개,불합격-0개)

붙 임 : 1. 복갑습식 수도계량기 내구성검사 최종 서류.

2. 동파안전계량기 내구성검사 최종 서류.끝.