문서번호	수도자재관리센터-2640
결재일자	2018.2.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		김경호	02/27 윤종민
협조	주무관		안병억
	주무관		최희령

『2018년도 제1회』

수도계량기 하자검사 결과보고

2018. 2.

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 하자검사 결과보고

우리센터에서 구매하여 수용가에 설치한 수도계량기중 하자보증기한 내에 고장으로 철거 반납된 계량기에 대해 오차검사, 지시부 및 내압검사 결과를 보고드림

▢ 검사 개요

◯ 자재관리센터-1559(2018.2.5)제1회 수도계량기 하자 심사

위원회 개최계획에 의거 성능검사 실시

◯ 검사기간 : 2017.02.08 ∼ 02.28

◯ 검사대상 : 납품 검수일로 부터 2년(하자보증)

(소형 동파안전계량기의 동파발생 하자계량기는 하자보증기간 4년)

◯ 발생기간 : 대,소형수도계량기 2017.07.01∼2017.12.31.일

까지 철거한 계량기.

▢ 검사 대상

◯ 대형수도계량기 : 27개

- 일반 대형계량기(80∼300mm) : 25개

- 초음파계량기(150mm) : 1개

- 전자기식 계량기(80mm) : 1개

◯ 소형수도계량기 : 1680개

- 일반계량기(15∼50mm) : 1628개

- 동파안전계량기(15~20mm) : 52개

◯ 기타사항 : 오차,카운터 및 누수 검사

▢ 회사별 검사 결과

◯ 대형 수도계량기

연번	회사명	결 과				비고
		구경	검사량	합격	불합격
합계			27	9	18
1	*****	80∼300mm	8	4	4
2	****	100∼150mm	12	2	10
3	***	80∼200mm	5	2	3
4	****	150mm	1	0	1	초음파식
5	****	80mm	1	1	0	전자기식

◯ 소형 수도계량기

연번	회사명	결 과				비고
		구경	검사량	합격	불합격
합계			1,680	646	1,034
1	*****	15∼32mm	25	17	8
2	****	15∼50mm	553	194	359
3	*****	15∼50mm	702	355	347
4	****	15∼32mm	37	10	27
5	*****	15∼50mm	343	65	278
6	*******	15mm	15	3	12
7	****	15mm	3	2	1
8	***	15mm	2	0	2

▢ 향후 계획

◯ 수도계량기 불합격품 분해검사 실시

◯ 수도계량기 하자심사 개최

붙임 :  회사별 하자검사 내용 각1부.끝.