문서번호	수도자재관리센터-3711
결재일자	2018.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
안병억		김경호	03/19 윤종민
협조
	계측관리과장		代박시현

아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다

『2018년 제1회』수도계량기

하자심사위원회 결과 보고

2018. 03

『2018년 1회』

수도계량기 하자심사위원회 결과 보고

하자보증기간 내에 고장 등으로 반납된 수도계량기에 대해 납품업체 입회 하에 성능검사 및 분해검사를 실시하고, 이를 근거로 개최한 수도계량기 하자심사위원회 심사 결과를 보고 드림

□ 심사개요

○ 심사대상 : 수도계량기 1,707개 (소형 1,680개, 대형 27개)

○ 일    시 : 2018. 3. 8.(목) 16:30 ~ 17:50

○ 장    소 : 수도자재센터 2층 회의실

○ 심사위원: 7명(위원장 1명, 상수도사업본부 2명, 서울물연구원  1명, 수도사업소 2명, 수도자재센터 1명)

○ 심사내용

- 하자 검사 결과(성능검사 및 분해검사)로 하자심사

- 수도계량기에 대한 고장 원인 분석 및 하자 귀책여부 판정

□ 하자심사결과

◆ 소형 수도계량기 (1,680개)

- 납품업체 하자 (1,047개)

► 기어불량,기어이탈,기차불량,몸통누수,기타(기어파손, 카운터불량등)등               12가지 고장으로 분류한 514개

► 분해검사 없이 납품업체에서 하자 인정 한 정상 308개, 비분해 176개,

화상 49개

- 시 하자 (633개)

► 정상, 이물질, 화상, 기타 등 5가지로 분류한  633개

◆ 대형 수도계량기(27개)

- 납품업체 하자 (9개)

► 기어불량,기차불량, 1차밧데리방전(초음파식) 등 3가지 고장으로 분류한

9개

- 시 하자 (18개)

► 정상, 이물질 임펠라 파손 등 3가지로 분류한 18개

○ 하자심사 결과(소형)

구분	합계	서울시 귀책사유					납품업체 귀책사유
		정상	이물질	화상	몸통누수아님	기타	기어불량	기어이탈	기차불량	몸통누수	화상	정상	비분해	기타
합계	1,680	633					1,047
일반식	1,628	325	190	10	75	8	292	79	54	19	49	308	176	43
동파 방지식	52	13	4	7	1		6	1	1	12				7

○ 하자심사 결과(대형)

구분	합계	서울시 귀책사유			납품업체 귀책사유
		정상	이물질	임펠라 파손	기어 불량	기어이탈	1차 밧데리 방전
합계	27	18			9
일반식	25	8	6	3	6	2	-
초음파식	1	-	-	-	-	-	1
전자기식	1	1	-	-	-	-	-

□ 하자심사위원회 사진

□ 행정사항

○ 수도계량기 하자심사 결과 납품업체 통보

○ 2018년 수도계량기 교체(변상)대금표에 의거 변상대금 부과 또는

하자 대체품 징수처리

※ 붙 임 : 1. 수도계량기 하자심사 회의 자료 1부

2. 심사의원 심사의견서 1부

3. 수도계량기 하자심사 결과 각 1부

4. 수도계량기 하자검사 입회자 서명부 1부

5. 2018년 수도계량기 교체(변상) 대금표 1부

6. 최근 2년간 년도별 업체 하자율 1부. 끝.