＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	수도자재관리센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 제1회 수도계량기 내구성검사 결과 일부 수정 보고

2018년도 제1회 수도계량기 내구성검사 결과,수도자재관리센터-12959(2018.07.19)호   일부 서식 변경으로 잘못 계산되어 수정하여 보고 드립니다.

가.제1회 수도계량기 내구성검사 결과

나.회사 : *****

다.수정내용 : 변화량에 대한 계산

내구성검사 결과 수정 전

********			내구성 시험 후 기차변화
※ 평가기준(평가항목 중 아래 한 항목에서 "불합격"판정시 해당 구경 불합격 처리) - 변화량= 소류영역(3%), 대류영역(1.5%)이하 합격 - 시험전 오차값=소류영역(±5%), 대류영역(±2.0%)초과 불합격 - 시험후 오차값= 소류영역(±6%), 대류영역(±2.5%)초과 불합격
	시험전	-1.72 %	-0.86 %	-1.84 %	-0.93 %	-0.38 %	-0.31 %	합 격
20mm	시험후	-1.25 %	-0.86 %	-1.69 %	-0.67 %	-0.20 %	-0.20 %	합 격
	변화량	0.47 %	-0.86 %	-1.69 %	-0.67 %	-0.20 %	-0.20 %	불합격

내구성검사 결과 수정 후

********			내구성 시험 후 기차변화
※ 평가기준(평가항목 중 아래 한 항목에서 "불합격"판정시 해당 구경 불합격 처리) - 변화량= 소류영역(3%), 대류영역(1.5%)이하 합격 - 시험전 오차값=소류영역(±5%), 대류영역(±2.0%)초과 불합격 - 시험후 오차값= 소류영역(±6%), 대류영역(±2.5%)초과 불합격
	시험전	-1.72 %	-0.86 %	-1.84 %	-0.93 %	-0.38 %	-0.31 %	합 격
20mm	시험후	-1.25 %	-0.86 %	-1.69 %	-0.67 %	-0.20 %	-0.20 %	합 격
	변화량	0.47 %	0.00 %	0.15 %	0.26 %	0.18 %	0.11 %	합 격

주무관	정범영		계량기관리팀장	김경호		소장	07/25 윤종민
협조자	주무관	윤석훈
시행	수도자재관리센터-13546	(		)	접수		(		)
우	06900	동작구 노들로 734(노량진1동 2-3)	/
전화	02-3146-1957	/전송		/		/	부분공개(7)