문서번호	운영과-2359
결재일자	2021. 11. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
조정호		장인환	11/18 김봉철
협조	주무관		차용진
	주무관		이기호

TOC측정기 동작불량에 따른 점검결과 보고

2021.11

난지물재생센터

[ 운  영  과 ]

TOC측정기 동작불량에 따른 점검결과 보고

□ 헌팅개요

○ 방 류 구 : 제1방류구

○ 발생일시

- 11.14(일) 22시 1회 발생

- 11.15(월) 07시, 09시, 13시, 14시 4회 발생

□ 점검 실시

○ 일    시 : 11.15(월) 15:00 ~ 11.17(수) 16:00

○ 점 검 자 : 수질TMS 담당 3명

○ 조치사항

- 11.15(월) 촉매반응부 교체 및 안정화

- 11.16(화) 교정 시행하였으나 측정 데이터 오류,

촉매반응부 분해 점검 및 안정화

- 11.17(수) 시린지 교체 및 교정 후 정상운영

□ 향후계획

○ 지속적인 측정기 운영상태 확인 및 점검 실시.  끝.