문서번호	수도자재관리센터-24053
결재일자	2021. 12. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
최희령		최성진	12/24 정임근
협조	주무관		안종인
	주무관		성무랑

『2021년 디지털 대형』

수도계량기 내구성검사 결과(최종) 보고

2021. 12.

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

『2021년 디지털 대형』

수도계량기 내구성검사 결과(최종) 보고

2022~2024년도 디지털 대형 수도계량기 서울시 납품자격 부여를 위한 내구성 검사 최종 결과를 보고 드림.

1		검사 개요

□ 관련 근거

◯ 산업통상자원부 고시 제2018-110호(2018.6.7.)수도미터기술기준 적용

◯ 2021년 대형계량기 내구성검사 실시계획

[수도자재관리센터-18479호(‘21.10.05)]

□ 검사 방법

◯ 검사기간 : 2021.11.03 ~ 2021.12.20

◯ **** **********

- ******************

- ***************

- *****************

- ****************

◯ 제출시료

- 디지털 대형 수도계량기 ********************

◯ 내구성검사 연속시험 전 유량 6포인트 오차검사 2회 시험 실시

◯ 1,000시간 시험실시 : 최대유량(Q3)으로 통수 800시간 시험과                            연속하여 과부하 유량(Q4)으로 200시간

◯ 1,000시간 연속시험 후 유량 6포인트 오차검사 2회 시험 실시

◯ 최종 합격기준

- 내구성검사 전(소류영역 ±5%, 대류영역 ±2%)초과시 불합격

- 내구성검사 후(소류영역 ±6%, 대류영역 ±2.5%)초과시 불합격

- 내구성검사 전·후 변화량(소류영역 3%,대류영역 1.5%)이하 합격

※ 디지털 대형 계량기는 업체별 구경 100mm 2개씩 검사하여

2개중 1개 이상 검사기준에 적합할 경우 합격

2		검사 결과

□ 업체별 검사 결과

◯ 내구성검사 연속시험 전·후 6포인트 2회 검사 결과

회사 구경	**	***	** ***	***** **	**** **	최종합격기준
검사시료수량 (100mm)	*	*	*	*	*	업체별 2개씩 검사하여 2개중1개이상 검사 에 적합할 경우 합격
검사결과		***	**	***	***

◯ 검사 유효(적용)기간 : 3년

- 2022. 1. 1. ∼ 2024. 12. 31

3		향후 계획

◯ 내구성 검사결과 통보

- 본부(계측관리과) 및 내구성검사 신청업체(4개 업체)

붙 임 : 1. 검정확인서 각 1부

2. 내구성검사 시료 제출 현황 1부

3. 디지털 대형 수도계량기 내구성 성능검사 서류 1부

4. 기록표 1부 .  끝.